HV-DP低频（工频）信号发生器                           武汉超高压科技有限公司                                     


HV-DP

低频信号发生器

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885
传真：027-83805885  

网址：www.whehv.com

E-mail: ehv@whehv.com
目   录

一•概述 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）

二•结构特征与工作原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(2)

三•主要技术指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(3)

四•尺寸、重量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(3)

五•快速入门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(3)

六•使用、操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(5)

七•故障分析与排除 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(6)

八•注意事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(6)

九•产品成套．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(6) 

十•贮存及运输．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(7 ) 

一、概述:
本仪器采用单片机波形合成发生器产生高精度，低失真的正弦波电压，可用于校验频率继电器，同步继电器等，也可作为低频变频电源使用。

本仪器具有读数直观，精确，性能稳定，操作方便等特点。关键器件采用进口元件，是一种有着较高性能价格比的试验仪器。

二、结构特征与工作原理:

原理方框图
[image: image6.png]



基本原理
工频信号发生器的原理框图如上图所示。它主要由数字波形发生部分、功率放大部分、以及中央控制单元等组成。通过前面板控制数字波形发生单元产生一个频率及幅度非常稳定的数字合成的正弦波，然后送到功率放大器进行放大。最后经过输出切换及短路保护后输出。中央控制单元则负责测量输出频率及输出幅度，并监视整个系统的工作状态是否正常。

三、主要技术指标:
	项目
	技术指标及参数
	备注

	频率输出范围
	35Hz ~ 75Hz
	正弦波

	波形失真度
	0.5%
	

	电压输出范围
	0 ~ 450V
	

	额定输出功率
	50VA
	

	电压测量准确度
	±1%±2个字
	满量程

	频率测量准确度
	±0.05%±2个字
	

	电源
	220V±10%
	

	工作环境
	环境温度:0°～40°
相对湿度:≤80%
	


四、尺寸、重量:

	项目
	参数
	备注

	体积
	330×280×240  (mm)
	

	重量
	8kg
	带配件


五、快速入门:

熟悉面板  面板如下图所示：

[image: image2.jpg]|

3)[e3) €
‘|:|v :th
SO |0 e

BOUBEEAEERAF @





低频信号发生器的面板大致可分为三个主要部分，即输出控制部分、频率调节部分以及电压输出及接点接入部分。

[image: image1.png]AR

HFEREERT HLER R




输出控制部分：

如左图所示：


上半部为电压显示，下部左侧为输出开关和输出指示灯，右侧为电压幅度调节旋钮频率调节部分：
[image: image4.png]Liksed]

WEH
O mwmFx




如左图所示：


上部为频率显示，下部是频率调节，分为粗调和细调两个旋钮。中间有一个接点指示灯，当接在接点插座的接点接通时该指示灯点亮。

电压输出及接点接入部分：[image: image3.png]F R i “

@





如上图所示：

输出部分包括左侧的电压输出插座和右侧的接点插座，当接点插座所接的接点闭合时接点指示灯点亮。

六、使用、操作:
1.使用前的准备：


打开电源开关，将电压输出接到测量的负载上，同时将负载的空接点接至面板上的接点插座。然后分别调节频率的粗调和细调旋钮以及电压幅度调节旋钮，将输出频率及幅度调至所需要的值。由于输出开关没有打开，所以此时输出插座并无电压输出。

[image: image5.png]it

Ot

)

Hz




注意：接入的负载接点应该为不带电的常开接点。请不要将带电接点接到设备上，以免损坏仪器
2、操作：


在检查接线无误后，打开输出开关，输出指示灯会点亮。调节输出旋钮到被测继电器额定电压值，电压被加到负载上，通过缓慢调节频率控制部分的粗调和细调旋钮可改变输出频率。当负载空接点动作时，当前的频率显示值会被锁存，显示值闪烁三次，同时蜂鸣器鸣响，以提示接点已动作，显示值锁存闪烁三次后恢复显示，当继电器再次动作则重复上述状态，测试完毕后，再按输出开关按钮，输出则关闭。

七、故障分析与排除:
	故障现象
	原因分析
	排除方法
	备注

	开机无任何显示
	1)电源未接通
	接通电源
	更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替

	
	2)仪器5A保险管未安装好或开路
	重新安装保险管或更换保险管
	

	无电压输出
	1)待检设备短路
	检查设备

排除故障
	


八、注意事项:

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容:

1．试验时机壳必须可靠接地。

2．试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。

3．开机前请检查电源电压:交流220V±10%  50Hz。

4．更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。

5．本仪器注意防潮、防油污。

6．试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。

7．为了安全，在测试时前请将未被测试开路的绕组端子全部对地短路。

九、产品成套：

1.低频信号发生器                 1台
2.测试线                         1套

3.保险管                         2只

4.合格证   保修卡                1份

5.说明书                         1份

用户收到仪器后，按照仪器的装箱单，开箱检查是否相符，核对上述内容，若发生缺少，请立即与本公司联系。

十、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。

PAGE  
1
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！    

