
SMG2000B
双钳相位伏安表
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
安全事项：

请阅读以下简明的规则，不遵守以下规则可能会导致危险。请阅读完整的使用说明以获取有关安全事项的相关信息。
使用前应确认仪表及附件完好，仪表、测试线绝缘层无破损、裸露及断线才能使用。仪表后盖及电池盖板没有盖好禁止使用。仪表在使用中，机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时，请停止使用。

仪表于潮湿状态下，请勿使用，或更换电池。请勿在强电磁环境下使用，以避免影响仪器正常工作。请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。禁止在易燃性及危险场所测试。

测试前请先确认功能开关已设定在适当的量程范围内。 注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。不能用于测试高于500V的电压。 

测试时确定导线的连接插头已紧密地插入接口内。相位测试时请注意方向。测试线必须撤离被测导线后才能从仪表上拔出，请勿将手触输入插孔，以免触电。  

仪表及电流钳口必须定期保养，保持清洁，不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭钳口。避免电流钳受冲击，尤其是钳口接合面。 

长时间不用本仪表，请取出电池，当需要更换电池时请选择经认可的电池注意电池正负极。

严禁私自使用、拆卸、校准、维修本仪表。

目　　录

一、 概述
3
3

二、 基本误差

三、 工作误差
5
5

四、 其它技术特性

6

五、 仪表结构

7

六、 安全特性

7

七、 使用操作

9

八、 显示屏角度选择

10

九、 电池更换

10

十、 成套配置



一、 概述

该仪表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位，判别感性、容性电路及三相电压的相序，检测变压器的接线组别，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流，因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时，两输入回路完全绝缘隔离，因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏，字高达25mm，屏幕角度可自由转换约70°，以获得最佳视觉效果。

仪表外壳采用工程绝缘材料，另配橡皮防振保护套，安全、可靠。

二、 基本误差

2.1 参比工作条件

（a）环境温度：（23±5）℃

（b）环境湿度：（45～75）% RH

（c）被测信号波形：正弦波、β=0.02

（d）被测信号频率：（50±0.2）Hz

（e）被测载流导线在钳口中的位置：任意

（f）测量相位时被测信号幅值范围：100～220V、0.5A～1.5

（g）外参比频率电磁场干扰：应避免

2.2  基本误差极限

2.2.1 交流电压（见表1）

	表1：交流电压测量误差

	量   限
	分 辨 率
	基本误差极限

	20V
	0.01V
	±（1.2%RD+2）

	200V
	0.1V
	±（1.0%RD+2）

	500V
	1V
	±（1.2%RD+2）


输入阻抗：各量限均为2MΩ

2.2.2 交流电流（见表2）

	表2：交流电流测量误差

	量   限
	分 辨 率
	基本误差极限

	200mA
	0.1mA
	±（1.0%RD+2）

	2A
	1mA
	

	10A
	10mA
	


2.2.3 相位

U-U、U-I、I-I（见表3）

	表3：工频相位测量误差

	范  围
	分辨率
	基本误差极限

	0～360°
	1°
	±3°


测U1-U2相位时电压输入回路阻抗：40KΩ

三、 工作误差

3.1 额定工作条件

（a）环境温度：（0～40）℃

（b）环境湿度：（20～80）% RH

（c）被测信号波形：正弦波、β=0.05

（d）被测信号频率：（50±0.5）Hz

（e）被测载流导线在钳口中的位置：任意

（f）测量相位时被测信号幅值范围

     测U1-U2相位时：30V～500V

     测I1-I2 相位时：10mA～10.00A

     测U1-I2 或 I1-U2 相位时：10V～500V、10mA～10.00A

（g）外参比频率电磁场干扰：应避免

3.2  额定工作误差极限

     在 2.1 所述额定工作条件下，各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。

四、 其它技术特性

4.1 显示位数：三位半

4.2 采样速率：3次/秒

4.3 电源：单个 9V 迭层电池、电源电流小于5mA

4.4 外形尺寸

表壳尺寸：192mm×95mm×55mm

钳壳尺寸：140mm×42mm×20mm

钳口尺寸：Φ7mm×9mm

4.5 重量

表体：280g

测量钳：2×200g

4.6 储存条件

温度：－10℃～50℃

五、 仪表结构

[image: image3.png]



	1.绝缘护套
	2.三位半显示屏
	3. ON-OFF按钮

	4.功能量程开关
	5.电流钳插孔（2路）
	6.电压输入插孔（2路）

	7.电流钳钳口
	8.电流钳
	9.电流钳引线

	10.测试鳄鱼夹（4个）
	11.测试线（4根）
	12.短接线（1根）


六、 安全特性

6.1  耐压

电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器（电流钳）铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时1min的试验。

6.2 绝缘电阻

仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间：≥10MΩ。

七、 使用操作

   按下 ON-OFF 按钮，旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限。

7.1 测量交流电压

将功能量程开关拨至参数 U1 对应的 500V 量限，将被测电压从 U1 插孔输入即可进行测量。若测量值小于200V，可直接旋转开关至 U1 对应的 200V 量限测量，以提高测量准确性。

两通道具有完全相同的电压测试特性，故亦可将开关拨至参数 U2 对应的量限，将被测电压从U2 插孔输入进行测量。

7.2 测量交流电流

将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限，将标号为I1的钳形电流互感器副边引出线插头插入I1插孔，钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样，若测量值小于2A，可直接旋转开关至 I1对应的 2A 量限测量，提高测量准确性。

测量电流时，亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限，将标号为I2的测量钳接入 I2 插孔，其钳口卡在被测线路上进行测量。

7.3 测量两电压之间的相位角

测 U2 滞后U1 的相位角时，将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限，测量U1输入电压，或逆时针旋转开关至参数U2各量限，测量 U2 输入电压。

注意：测相时电压输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色“ * ”符号为相位同名端。

7.4 测量两电流之间的相位角

测 I2 滞后 I1 的相位角时，将开关拨至参数 I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各最限，测量 I1 输入电流，或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限，测量 I2 输入电流。

7.5 测量电压与电流之间的相位角

将电压从U1输入，用I2测量钳将电流从 I2 输入，开关旋转至参数U1I2 位置，测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流，或逆时针旋转开关至参数 U1 各量限测量电压。

也可将电压从 U2 输入，用I1测量钳将电流从 I1 输入,开关旋转至参数 I1U2 位置,测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关，测量 I1 或 U2 之值。

7.6 三相三线配电系统相序判别

旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔，B相同时接入与U1对应的±插孔及与U2对应的±插孔，C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300°左右，则被测系统为正相序；若测得相位为60°左右，则被测系统为负相序。

换一种测量方式，将A相接入U1插孔，B相同时接入与U1对应的±插孔及U2插孔，C相接入与U2对应的±插孔。这时若测得的相位值为120°，则为正相序；若测得的相位值为240°，则为负相序。

7.7 三相四线系统相序判别

旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔，B相接U2插孔，零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为120°左右，则为正相序；若相位显示为240°左右，则为负相序。

7.8 感性、容性负载判别

旋转开关置U1I2位置。将负载电压接入U1输入端，负载电流经测量钳接入I2插孔。若相位显示在0°～90°范围，则被测负载为感性；若相位显示在270°～360°范围，则被测负载为容性。

八、 显示屏角度选择

若需改变显示屏角度，可用手指按压显示屏上方的锁扣钮，并翻出显示屏，使其转到最适宜观察的角度。
九、 电池更换

[image: image1.jpg]


当仪表液晶屏上出现欠电指示符号时，说明电池电量不足，此时应更换电池。

更换电池时，必须断开输入信号，关闭电源。将后盖螺钉旋出，取下后盖后即可更换9V专用电池。

[image: image2.jpg]



十、 成套配置

（a）主 机：              1台

（b）测试线：            1套

（c）电流钳：            2 把

（d）铝合金机箱：        1个

（e）说明书：            1本

（f）出厂检测报告：      1份

（g）合格证：            1个


10

