SMG3000
三相相位伏安表
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 
传真：027-83805885 
网址：www.whehv.com
邮箱: ehv@whehv.com
安全须知
任何情况下，使用本仪表应注意安全。
使用前应确认仪表及附件完好，无破损、裸露及断线才能使用。
不能用于测试高于600V的电压。
确定导线的连接插头已紧密地插入接口内。
仪表于潮湿状态下，请勿使用。
禁止在易燃性及危险场所测试。
测试线必须撤离被测导线后才能从仪表上拔出，不能手触输入插孔，以免触电。
请勿在强电磁环境下使用，以避免影响仪器正常工作。
请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
仪表及电流钳口必须定期保养，保持清洁，不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭钳口。
避免电流钳受冲击，尤其是钳口接合面。
长时间不用本仪表，请将电量充到两格保存。使用、拆卸、校准、维修本仪表，必须由有授权资格人员操作。
由于仪表原因，继续使用会带来危险时，应立即停止使用，并马上封存，由有授权资格的机构处理。
触摸屏严禁使用尖锐的硬度高的物体划动，以免损坏屏幕。
触摸屏严禁撞击或者施加压力

一、简介
三相数字相位伏安表是进行三相电参数测量，可以完成三相的电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数的高精度测量。 

     三相数字相位伏安表设计上采用高速Cortex M3处理器加24位高速ADC进行电参数的测量计算，完全图形化界面，真彩色显示分辨率320×240，触摸屏操作人机界面友好，仪器便于携带。
二、功能简介
同事测量三相电压和四路电流（包含零线电流）；
同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角；
测量电网频率和相序；
自动判别变压器绕组、容性和感性负载；
六角图显示，彩色相序分析；
有功功率、无功功率、视在功功率、三相功率和和功率因数测量；数据保存和查看功能

数据静态保存功能；
3.2寸TFT彩屏显示具有触摸功能；
锂电池供电、可充电连续待机大于20个小时。
三、技术参数
	类型
	测量范围
	单位
	误差
	分辨率

	电压
	1~600
	V
	0.3%×量程
	0.01V

	电流
	0.001~10
	A
	0.2%×量程
	0.0001A

	有功功率
	0.001~5000
	W
	0.5%×读数（PF=1）
	0.1W

	无功功率
	0.001~5000
	VAR
	0.5%×读数（PF=0）
	0.1VAR

	视在功率
	0.001~5000
	VA
	0.5%×读数
	0.1VA

	频率
	45~65
	HZ
	0.1%×读数
	0.01HZ

	相位
	0~360
	°
	±2°
	0.1°


注：在1mA-5mA在±3°
四、仪表配件
1、主机
[image: image1.jpg]PEETTSee

ad L0000y





图一、主机图
2、电流钳传感器
[image: image2.png]



图二、电流钳传感器
电流测量选用高精度和高稳定度钳形电流传感器，本仪表可接4把电流钳传感器

3、电压测量线
[image: image3.png]



图三、电压测试导线
五、测量使用说明
1、开关机说明
持续按按键[image: image4.png]


仪器进入如下画面；
[image: image5.png]



图四、开机画面
继续按键3秒仪器进入真正开机状态，仪表会发出“滴”响声，证明仪表已开机这是放开按键

2、测量界面说明
开机仪表自动进入测量界面如下：
[image: image6.png]Pk fi) k[ [ ]

Al Bii% Citk
L (V) | 100,00 100.00 100.00
i (A 1.500 1.500 1.500
ML ) 0.0 0.0 0.0
cosy 1.000 1.000 1.000
W% . 50,00 Hz TN = 4500 A

A>B B>C A>C
[V INER A 120.0 120.0 2400
L A AE 120.0 120.0 2400
= DY £ HOLD HE





图五、伏安相位测量界面
如果测量方式选择三相三线，用触摸笔轻触图标[image: image7.png]


图标会变成[image: image8.png]


，相同操作可实现单相测量。本仪表具有数据保持和保存功能，轻触[image: image9.png]


图标，图标颜色由灰色变成[image: image10.png]


测量数据静止，下面出现保存图标，轻触保存图标，可以保存数据，数据保存采用循环保存新保存数据会自动删除最早保存的那组数据，查看功能可以查看保存数据紫色图标会用R**（**代表01、02…10），通过上一页图标[image: image11.png]


和下一页图标[image: image12.png]p=il



翻看数据。上述功能在功率测量界面同样有效。请按图标[image: image13.png]



图标变成蓝色如下图进入功率测量界面，保存数据时伏安相位测量数据同样被保存。
[image: image14.png]R A ] ]
IR | ehih | Wi

A

B

CHi
LA

Ve AT
LIk Hz o) 2 o
WAL Th Oy 2 W

=M% | HOLD | &/ | {#fr





图六、功率测量界面
轻触向量图图标进入六角向量图测量界面，六角图按颜色画出电压和电流的矢量图（A相电压和电流为黄色、B相电压和电流为绿色、C相电压和电流为红色）。
[image: image15.png]Ua
Ub
Uc =
la=
b=
lc =
In =





图七、六角向量图界面
六、测量接线
1、单向测量接线方式
如下图：
[image: image16.png]



图八、单相电接线方式
单相电测量将火线接到仪表的UA相，零线接到UN。电流钳传感器钳到火线上接入IA插孔

2、三相三线接线方法
如下图：
[image: image17.png]<@U





图九、三相三线接线示意图
电压线的连接：使用专用电压测试线（黄、红、黑三组），一端依次插入本仪器的UA、UC、UN相插孔，另一端分别接入被测线路的A相、C相、B相。注意：黄色线接UA插孔，黑色线接UN插孔、红色线接UC插孔。
电流线的连接：再将IA、IC钳插入本仪器IA、IC插孔中，再将另一端分别卡入被测电流回路。

2、三相四线接线方法
如下图：
[image: image18.png]e

FanY
1/

==

m
N

M
A\

!

NEOHHEOE DO o

L

——

<moZz





图十、三相四线接线示意图
电压线的连接：使用专用电压测试线（黄、绿、红、黑四组），一端依次插入本仪器的UA、UB、UC、UN相插孔中，另一端再接入被测线路的A相、B相、C相、零线。
电流线的连接：将 IA、IB、IC钳表插入本仪器IA、IB、IC插孔中，再将另一端分别卡入被测电流回路。
七、产品附件
	名称
	全功能配置
	标配

	主表
	1只
	1只

	电流钳
	4只
	3只

	充电器
	1只
	1只

	鳄鱼夹
	4只
	4只

	导线
	4条
	4条

	触摸笔
	1只
	1只

	说明书合格证
	1分
	1分

	手提箱
	1只
	1只


