HVBK
闭口闪点自动测试仪

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目      录

概    述……………………………………………….1

技术指标……………………………………………….2

工作原理……………………………………………….3

系统框图……………………………………………….4

安    装……………………………………………….5

键盘说明……………………………………………….6

操作方法……………………………………………….7

注意事项……………………………………………….13

简单故障排除………………………………………….14

附    件……………………………………………….15

概


述

HVBK型智能闭口闪点自动测定仪，是以MCS-51系列单片机为控制核心，结合现代微电子技术，重新研制开发的新一代电子产品.

该仪器采用彩色液晶显示器作为显示器件,触摸式按键，中、英操作菜单，有良好的人机界面，对用户设定的参数值有保存记忆功能储存100次试验记录。可以使操作更直观更简洁，有效的避免误操作。以Pt100金属铂电阻作为温度传感器，使测量更准确。以MCS-51系列单片机为实时控制核心，采用经多年验证的PWM控制技术，使整个试验过程全部实现智能化、自动化。同时仪器配备微型打印机，可将整个试验数据全部打印输出。

整个仪器结构小巧、操作简便、测量准确、工作可靠、体积小、重量轻，广泛应用于石化、电力、铁路和科研等部门，是各实验室、化验室检测各类油品闭口闪点的专用设备。

技 术 指 标

温度测量范围：室温～300℃

准 确 度： 0.1℃

分 辨 率： 0.1℃

符合标准： GB/T261-2008  

升温速率：GB/T261A( 5～6℃/min)

          GB/T261B( 1～1.5℃/min)

搅拌速度：100转/min

试验火源：石油液化气或丁烷气体/电子点火

点火周期：当试样的预期闪点为不高于110℃时，从预期闪点以下23℃±5℃开始点火，试样每升高1℃点

火一次。当试样的预期闪点高于110℃时，从预期闪点以下23℃±5℃开始点火，试样每升高2℃点火一次。

测量重复性：闪点值＞110℃重复性＜4℃

            闪点值＜110℃重复性＜2℃

     适用温度：5～50℃，

适用湿度：≤80%RH
供电电源：AC220V±10%，50±1Hz

功    率：450W

工 作 原 理 

HVBK型智能闭口闪点自动测定仪，是依据国家标准GB/T261-2008《石油产品闪点测定 宾斯基-马丁闭口杯法》规定的试验方法而设计的。把试样装入试验杯至刻线处，当试样的预期闪点为不高于110℃时，从预期闪点以下23℃±5℃开始点火，试样每升高1℃点火一次。当试样的预期闪点高于110℃时，从预期闪点以下23℃±5℃开始点火，试样每升高2℃点火一次。
点火时停止搅拌，火焰在0.5秒内下降至试验油杯的蒸汽空间内并在此位置停留1秒，使试样表面上的蒸气闪火的最低温度，作为闪点。

仪器以MCS-51系列单片机为控制核心，采用Pt100金属铂电阻作测温元件，一方面实时控制试样的加热速率，另一方面自动搅拌试样。当到达预设闪点值时，仪器按标准规定的试验方法及温度间隔，自动停止搅拌，并且进行开盖点火试验。当试样有闪火现象出现时，仪器自动检测并锁定闪点温度值，同时终止加热、停止搅拌、关闭燃气源、打开风冷电机，并且自动修正试验结果，同时送到打印机打印输出。

系统框图
[image: image38.png]



安       装

仪器的安装及调整请按下述步骤进行：

1： 仪器拆箱后，请按装箱单清点仪器的所有附件是否齐全，紧固件是否松动。

2： 将仪器水平放置在操作台上。建议将仪器放置在具有通风装置的通风橱内。

3： 将仪器后面的电源插座上的保险盒打开，检查保险丝是否安装或完好，然后将电源线插在电源插座上。

4：将电源插头插在带有接地装置的电源插座上。

5： 将气体源连接减压阀后通过合适孔径的软管连接到设备的进气咀上。

6：打开电源开关。

上述安装步骤均达到要求后，即可按标准GB/T261-2008

要求进行试验。

[image: image1.jpg]i oo | [

Tk i [

1 T [Fe

=

[ I

a s A, [

LT p— [ aama

™ =

B LI

s

L[k

] [

EWEE > mwer 3




设备各部件说明


      1．油  杯     2．油杯盖    3．点火器    4．升降器    

5. 打印机     6. 彩色液晶和触摸屏    7.气源调节开关

                    键 盘 说 明
　　　　　　　　　      

[image: image2.png]2080992 83/11:13.:98

AR sz R
Sample nunber T:-800 0T |

AT 140, B¢

K E 101 3KPa




 

                                                      

                                                             

1    2      3    4  5    6    7   8  9    10   11    12   13 14

   1.  启动运行键(GB/T261A)     10.  减数值键
   2.  左方向键                  11.  下降键

   3.  启动运动键（GB/T261B）   12.  确认键

   4.  右方向键                  13.  点火键

   5.  起始温度设置键            14.  上升键

   6.  数据修改键                

   7.  加数值键

   8.  历史记录键

   9.  开盖键

  操 作 说 明
一.功能键介绍：

1．《BG/T261A启动运行》键:点击此键后再点击
[image: image3.png]


键可进入BG/T261A试验运行界面。

2.《BG/T261B启动运行》键: 点击此键后再点击
[image: image4.png]


键可进入BG/T261B试验运行界面。

3．《左方向》键：点击
[image: image5.png]


键切换光标左方向横移位置。

4．《数据修改》键：点击
[image: image6.png]


键进入数据修改界面可修改升温速率及温度偏差±10℃。

5．《右方向》键：点击
[image: image7.png]


键切换光标右方向横移位置。

6．《历史记录》键：点击
[image: image8.png]


键进入试验记录界面，可查看100项历史记录。

7．《加数值》键：点击[image: image9.bmp]键0-9加数。

8．《开盖》键：点击[image: image10.bmp]键开盖一次。

9．《减数值》键：点击[image: image11.bmp]键9-0减数。

10．《下降》键：点击(键升降机构下降。

11．《确认》键：点击选择要进入的界面,再点击
[image: image12.png]


键方可进入您选择的界面。

12．《点火》键：点击[image: image13.bmp]键点火一次。

13．《上升》键：点击(键升降机构上升。

14.《起始温度设置键》键：当测定未知试样的闪点时，在设置适当起始温度下开始试验，高于起始温度5℃时进行第一次点火。

仪器左侧加热装置上方的升降机构，开机后自动升起，此时可用试纸将闪火检测电极及温度传感器擦拭干净。按GB/T261-2008标准要求的方法清洗试杯。将试样装入试验杯至刻线处，然后将试验杯放置在加热装置上的加热浴套内。准备好燃气源（液化气、天燃气或丁烷气体），用软管将气源连至仪器后面的进气咀上。调节阀顺时针方向旋紧，然后打开燃气源开关。

二.仪器安装、调整完毕后，若进行油品的闪点试验请按下述操作步骤进行：

1．打开电源开关，仪器显示欢迎界面及图标，此仪器５个界面（欢迎界面、参数设置界面、运行界面、历史记录界面、数据修改界面）

２．仪器显示欢迎界面及图标，点击图标中心位置（有键盘音）

后自动进入参数设置界面（如图１）。

３．进入参数设置界面（如图１）用户在此菜单可具实际需要设定一些工作参数，如果工作参数不符合您检验的需要，可点击您所需要修改的参数。

例如：您所需要修改时间，点击时间所在处会出现一个红色的光标闪动，此时您可用左、右方向键，横移光标到您所要修改的年、月、日位置，然后可用加减数值键修改日期、月份、年。

可用以上方法修改试样编号、预期闪点、大气压强的参数，只需点击您所需要修改的位置，即可修改。

４．如果设置的工作参数符合您检验的需要，检查油杯、油是否放好、燃气是否打开，然后点击启动运行键，此键变成白色（有键盘音）再点击确认键自动进入启动运行界面。

5．进入启动运行界面后，此时界面有升降机构下降图标直到传感器落入杯中，气源电磁阀打开，界面会出现红绿闪动的图标此时已经加热、升温，每分钟为5～6℃升温速率，当试样的预期闪点为不高于110℃时，从预期闪点以下23℃±5℃开始点火，试样每升高1℃点火一次。当试样的预期闪点高于110℃时，从预期闪点以下23℃±5℃开始点火，试样每升高2℃用直径为3mm～4mm的试验火焰开盖点火一次，点火时间1.5秒，并以试样闪火的最低温度，作为闪点。

6闪点值检测到后自动存储闪点值、打印、升降机构升起、风冷自动打开，取出油杯更换油样。点击
[image: image14.png]


返回到设置界面，冷15左右分钟后做下一次试验。

当新仪器第一次做试验时，需要调整火焰的大小。仪器开始升温时用火源点火到点火头前端，慢慢转动气源开关到（开）的方向既可点燃（火焰调整到3mm～4mm直径）。以后仪器启动运行自动定时引燃备用火源，如果试验燃气火源的调节阀调节的得当，引燃备用火源将经过一定的时间自动引燃试验燃气火源。如果试验燃气火源的调节阀调节的不当：可适当调节试验燃气火源的调节阀；使火源直径约为3mm～4mm毫米。试验过程中，仪器自动按操作者输入的预闪点值及标准中的有关规定，控制试样的升温速率和点火试验的温度间隔。当有闪火现象发生时，仪器自动检测并保存闪火时试样的温度值，同时一方面对闪火时的温度值进行大气压力修正计算，并将计算结果连同试验前输入的有关参数，一同送到打印机打印输出，同时锁定显示试验结果。

若想继续试验，请按标准要求清洗试验杯并更换试样，试验结束后运行界面会出现返回图标键，点击此键返回到参数设置界面，等主机冷却后按以上步骤重新操作即可。

注：由于加热装置的温度滞后的热惰性，即使强制风冷也不可能将其温度马上降至室温。建议延长风冷时间，使加热装置的温度降至规定值，然后再开始试验，以保证试验结果的真实性

三．历史纪录

如果您想查阅检验记录可点击
[image: image15.png]


键后再点击
[image: image16.png]


键进入纪录界面：


[image: image17.png]


键，打印检验记录。


[image: image18.png]


键，向前翻阅检验记录。



[image: image19.png]


键，向后翻阅检验记录。


[image: image20.png]


键，检验记录自动翻阅暂停，并显示
[image: image21.png]


。


[image: image22.png]


键，检验记录恢复自动翻阅，并显示
[image: image23.png]


。


[image: image24.png]


键，清空检验记录。


[image: image25.png]


键，返回到参数设置界面。

四.特设功能键

 1.风冷: 点击select键后再点击[image: image26.bmp]键启动风扇显示[image: image27.bmp]，再点击[image: image28.bmp]键停止风扇。

 2气源：点击
[image: image29.png]


键后再点击[image: image30.bmp]键气源导通显示[image: image31.bmp]，再点击[image: image32.bmp]键气源关闭。注：当点击开盖键[image: image33.bmp]时气源同时导通显示[image: image34.bmp]，开盖结束后应及时点击
[image: image35.png]


键后再点击[image: image36.bmp]键关闭气源，以免气体（石油液化气或丁烷）气体长时间泄漏。
  五.打印清单说明及有关试验现象解释：
预闪点偏高！

本仪器对试验结果是否有效作自动判别。即观察闪点与最初点火的差值应在18℃～28℃范围内，即预期闪点±5℃范围内的闪点值为有效。

如果初次开盖点火试验就发生闪火现象低于预期闪点5℃，仪器将自动停止试验，并以显示提示告警， “预闪点值偏高”。当此现象发生时，应更换试样，调整预闪点值重新试验。

预闪点偏低！
如果高于预期闪点5℃仍未发生闪火现象，仪器将自动停止试验，并以显示提示告警， “预闪点值偏低”字样。当此现象发生时，应更换试样，调整预闪点值重新试验。

其中：“No：”后面的数据表示试样编号或试验员编号。

“闪点：”后面的数据表示该试样大气压修正后的闪点温度值。

  试验结束后，关闭电源，关闭气源，清洗试验杯，并将温度传感器及闪点检测机构擦拭干净，以备下次实验时使用。
注
意
事
项
1： 仪器应使用具有良好接地装置的电源，以免因感应电荷或漏电现象引起电击伤人。

2：经常擦拭温度传感器及闪火检测电极，以保证温度测量的准确性和闪火检测的灵敏度。

3：更换试样重新试验前，必须按GB/T261-2008  ISO2719

规定的方法清洗试验杯。

4：仪器应存放在温度5～50℃，相对湿度在80%以下，且空气中不含有腐蚀性气体的环境中。

5：在用户遵守产品的保管、使用、安装、运输规则的情况下，仪器从本厂发货之日起一年内，因产品质量问题致使仪器不能正常工作，本厂负责免费维修或调换。

6：如仪器使用过程中出现异常现象，请及时与本公司联系。

7  在仪器出厂前，已将此界面内的数据调整到最佳数值，不能随意修改。此数据关系到整机的升温速率和温度校验。所以设有密码，如升温速率和温度校验有故障。请您与我公司调试人员或维修部联系。

简单故障排除
[image: image37.png][AEL & E
S | mg %A Bk
- [ BELRRE
o | LRAE| ABTHE, ALEH
i A, | HRR%

N N {%yﬁ&i)% 2 HTHBEE
Lk LER Y F
Iy Rk, ERERE,

FRTDILEA

# BB BRI

2| WALT | 4TE A .
(2.8
U AR ARBAR
LESIEEE PP
LN

" T AX g
ALK | AR M@ffﬁﬁg%

3 %%zgf 7 N A AR i A
LTS AR e e motks, fi%
TORIBALRT g ag o
BN R, WAL, (AR

AFRHAE LS

1EREE.





其它故障现象的排除请电函与厂家联系，切勿自行修理！

随  机  附  件

    试验杯                          1个

电源线                          1根

保险丝                          2支

点火头                          2个

合格证                          1份

使用说明书                      1份

打印纸                          1卷

打印机使用说明书                1份

竭诚欢迎您使用本公司产品并多提宝贵意见！

_1234567897

_1234567901

_1234567905

_1234567907

_1234567909

_1234567910

_1234567908

_1234567906

_1234567903

_1234567904

_1234567902

_1234567899

_1234567900

_1234567898

_1234567893

_1234567895

_1234567896

_1234567894

_1234567891

_1234567892

_1234567890

