   HVMD
[image: image1.jpg]FHEEIAL

BT




SF6密度继电器校验仪

操作说明书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
使用仪器前请先仔细阅读说明书

接通或断开充电电源时应先关闭仪表上

的电源开关，否则有损坏仪器的可能！！

仪器校验的原理：

密闭在容器中的气体压力是随着温度的变化而变化的,为了有个统一标准进行比对,我们通常把20℃的相对压力值作为标准值。密度表校验的时候就是根据压力和温度的对应关系转换成20℃时的等效压力值,从而再进行比较。
闭锁回复值校验：

在SF6密度继电器指针为零位时，给继电器缓慢匀速进行充气，当SF6密度继电器发出闭锁动作时，记录当时环境温度下的压力值，并转换成20℃时的等效压力值，此等效压力值即为SF6密度继电器的闭锁回复值。
报警回复值校验：

给SF6密度继电器缓慢匀速进行充气，当SF6密度继电器发出报警动作时，记录当时环境温度下的压力值，并转换成20℃时的等效压力值，此等效压力值即为SF6密度继电器的报警回复值。
超压回复值校验：
给SF6密度继电器缓慢匀速进行充气，当SF6密度继电器发出超压信号后，开始缓慢匀速的给SF6密度继电器进行放气当继电器超压报警信号发出时，记录当时环境温度下的压力值，并转换成20℃时的等效压力值，此等效压力值即为SF6密度继电器的超压回复值。

报警值校验：

在环境温度下，当SF6密度继电器内压力值高于报警回复值时，开始匀速缓慢放气，当SF6密度继电器发出报警信号时记录当时环境温度下的压力值，并换算到20℃时的等效压力值，此等效压力值即为SF6密度继电器的报警值。

闭锁值校验：
给SF6密度继电器缓慢匀速进行放气，当SF6密度继电器发出闭锁信号时，记录当时环境温度下的压力值，并转换成20℃时的等效压力值，此等效压力值即为SF6密度继电器的闭锁值。

超压值校验：

给SF6密度继电器缓慢匀速进行充气，当SF6密度继电器发出超压信号时，记录当时环境温度下的压力值，并转换成20℃时的等效压力值，此等效压力值即为SF6密度继电器的超压值。

一、仪器概述

  HVMD智能型SF6密度继电器校验仪，是一种智能化全自动的SF6密度继电器校验仪器。该仪器采用单周期指令微机技术，运行速度是普通单片机的10倍，能对指针式接点输出及智能式电流输出的SF6密度继电器进行现场校验，采用中断方式对密度继电器的动作进行实时捕获，因此该仪器测量更准确及时。本仪器是SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器，它也可以对SF6密度表、压力表进行自动校验。

在封闭容器中，一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体的密度。习惯上把20℃时SF6气体压力作为标准值。在现场校验时，在不同的环境温度下，测量的压力值都要换算成其对应20℃时的压力值，用以判断SF6密度继电器的性能。

智能型SF6密度继电器校验仪是全自动完成校验过程，使用方便测量准确，中文菜单操作简单明了。

二、功能 . 特点

继电器校验仪采用模数混合型单周期高速单片机为核心，其资源丰富功能强大，数据处理能力强，因其将A/D、D/A、基准电压、模拟放大集成在单片机内部，所以外围电路简单、稳定性好、准确性高。

仪器能对指针式和电子式密度继电器进行全自动校验。

密度继电器1 ~ 3 组接点的初始状态为任意形式（常开或常闭），可同时测量 1 ~ 3 组接点的响应值和恢复值，因而本仪器能适应所有的新、老形式的密度继电器的全自动校验。

仪器采用320*240大屏幕彩色液晶显示,汉字操作界面,使用简单方便。

测量时仪器同时显示当前压力、对应20时的压力、环境温度。解决了SF6密度继电器现场校验的难题。

测试过程为自动测量，避免了由于人为因素而产生的误差。

仪器可存储100组测量数据并永久保存不丢失，使每一次测量都有追溯性。

仪器可通过RS-232接口将测试数据上传PC机，自动生成专用测试数据表格。

仪器可以在任意环境温度下对常温压力表和密度表进行校验。

仪器管路全部采用进口快速接头，连接方便而且漏气率小。

仪器内部具有时钟功能，可随时对时钟进行修正。

仪器具有自校功能。仪器长时间使用后可对仪器进行校验修正，以确保仪器的校验精度。

仪器采用高精度压力传感器和世界先进的磁流体技术产品。

仪器配有多种开关过度接头，多数开关可以实现不用拆卸进行校验

采用高容量内置电池，屏幕显示电池电量，拓展了仪器的使用空间，方便了现场校验。

三、主要技术参数
测量精度：0.2级

显示方式：彩色液晶显示（3.5寸）

测量范围：0～1.000Mpa

压力显示分辨率：0.001 Mpa
仪器使用温度：-20～+60℃ 
存储容量：100组

通讯接口：RS-232

打印方式：台式微型针打（选配）

  9    测温范围：-20℃～60℃  分辨率0.1℃

10   工作电源：AC：220V±10% 50Hz      DC：12V 

11   仪器重量：主机 3.0Kg

  12   主机外形尺寸：  长360mm×宽240mm×高110mm
     附件箱外形尺寸：长430mm×宽310mm×高160mm
四、校验仪与密度继电器的连接

确认密度继电器控制电源已经继开，保证密度继电器在无外接电源状态下方可进行校验。

连接校验仪与待校表之间的信号线

     

2.1   密度继电器的闭锁、报警、超压输出与校验仪相连
将校验仪七芯插头上写有‘绿、红、黄’三个鳄鱼夹分别与待测密度表的‘接点一、接点二、接点三’对应输出端的一个端子相连接（有该输出就连接否则不用），将三个‘黑色’鳄鱼夹分别与待测密度表的‘接点一、接点二、接点三’对应输出端的另外一个端子相连接（有该输出就连接否则不用）。
     

2.2   密度继电器的4～20mA输出与校验仪相连
将校验仪四芯插头上的4～20mA 输入信号‘红色’鳄鱼夹与待测密度表的4～20mA对应输出端的正端相连接（有该输出就连接否则不用），将‘黑色’鳄鱼夹与待测密度表的4～20mA对应输出端的负端相连接（有该输出就连接否则不用）。
     

2.3  环境温度传感器与校验仪连接

          将与测试气路捆在一起的三芯插头插入校验仪的‘SF6温度’插座即可。

用仪器自带的专用气路先将气瓶和仪器的进气口相连。再将被校SF6密度继电器连接到仪器上‘测量口’中。

五、操作使用

1、检查确认各部连接正确后打开仪器电源进入如下初始化界面。

[image: image16.png]


              
[image: image2.emf]SF

6

密度继电器校验仪

一 、 密度继电器校验

二 、 密度表校验

三 、 压力表校验

四 、 仪器自校准

五 、 历史数据查寻

六 、 时钟修正

2007年 01月 01日            00： 00： 00


    经过大约20秒的延时后                          按确认键直接进入功能选择菜单，

       进入下一个菜单                        按其它键进入校验设备号和校员号设置菜单。

2、功能选择界面


[image: image3.emf]SF

6

密度继电器校验仪

一 、 密度继电器校验

二 、 密度表校验

三 、 压力表校验

四 、 仪器自校准

五 、 历史数据查寻

六 、 时钟修正

2007年 01月 01日            00： 00： 00


      按‘上’‘下’键换行，
      按‘确认’键进入所选行的对应菜单。

3、接点状态选择界面


[image: image4.emf]SF

6

密度继电器接点状态

接点一 ： 常闭

接点二 ： 常闭

接点三 ： 常开

2007年 01月 01日            00： 00： 00


 按‘上’‘下’键换行，按‘左’‘右’键

改变‘常开’‘常闭’，按‘确认’键保存所有更改。

4、密度继电器校验界面。

4.1密度继电器种类选择界面        4.2    校验值设定界面


[image: image5.emf]一 机械式密度继电器校验 ？

二 电流输出式密度继电器校验 ？

2007年 01月 01日            00： 00： 00

           
[image: image6.emf]接点一 ： 0.500MPa

接点二 ： 0.520MPa

2007年 01月 01日            00： 00： 00

接点三 ： 0.800MPa

请输入设定值


按‘上’‘下’键换行，按‘确认’键         该值作为校验值的对比值。按‘上’‘下’键换行，

进入所选行的对应菜单。                    按‘+1’‘-1’和‘左移’‘右移’键修改数值， 

               按确认键保存所有新值并进入校验项目选择界面。
4.3校验项目选择界面


[image: image7.emf]接点一校验 ？

接点二校验 ？

2007年 01月 01日            00： 00： 00

接点一接点二同时校验 ？

密度继电器校验

接点一接点二接点三同时校验 ？


按‘上’‘下’键换行，按‘确认’

键进入所选行的对应菜单。

5、密度继电器充、放气校验测量界面

5.1 接点一上升值和下降值校验      5.2接点二上升值和下降值校验


[image: image8.emf]当前温度 ： 00.0℃

2007年 01月 01日            00： 00： 00

接点一降值 ：

密度继电器校验

当前压力 ： P=0.000MPa     P20=0.000MPa

接点一升值 ：

校验中请等待

               
[image: image9.emf]当前温度 ： 00.0℃

2007年 01月 01日            00： 00： 00

接点二降值 ：

密度继电器校验

当前压力 ： P=0.000MPa     P20=0.000MPa

接点二升值 ：

校验中请等待


仪器进入自动校验，校验结束后界面底行的‘校中请等待’       操作同“6、1 接点一上升值和下降值校验”

变为‘校验OK   按确认键保存记录’。按‘+1’键打印。

按‘-1’键重新校验。按‘上升’‘下降’键测量接点的

升压值和降压值。     按退出键返回到功能选择界面。                     

  5.3接点一、接点二上升值和下降值校验         5.4接点一、接点二、接点三

                                                 上升值和下降值校


[image: image10.emf]当前温度 ： 00.0℃

2007年 01月 01日            00： 00： 00

接点一降值 ：

密度继电器校验

当前压力 ： P=0.000MPa     P20=0.000MPa

接点一升值 ：

校验中请等待

接点二升值 ：

接点二降值 ：

                 
[image: image11.emf]当前温度 ： 00.0℃

2007年 01月 01日            00： 00： 00

接点一降值 ：

密度继电器校验

当前压力 ： P=0.000MPa     P20=0.000MPa

接点一升值 ：

校验中请等待

接点二升值 ：

接点二降值 ：

接点三降值 ：

接点三升值 ：


  操作同“6、1 接点一上升值和下降值校验”          操作同“6、1 接点一上升值和下降值校验” 

  5.5  带4～20mA输出的密度继电器的校验方法与上述机械表相同
6、 仪器自校界面   

6.1  输入密码界面                  6.2  仪器自校准界面


[image: image12.emf]校验仪自校准 原值 新值

电流输入零点 ：

电流输入满度 ：

内部压变零点 ：

内部压力满度 ：

温度输入零点 ：

温度输入满度 ：

电源电压零点 ：

电源电压满度 ：

示值稳定一分钟后方可保存

请输入密码 ：

0000

                 
[image: image13.emf]校验仪自校准 原值 新值

电流输入零点 ： 0.000         0.000

电流输入满度 ：          0.000         0.000

内部压变零点 ：          0.000         0.000

内部压力满度 ：          0.000         0.000

温度输入零点 ：          0.000         0.000

温度输入满度 ：          0.000         0.000

电源电压零点 ：          0.000         0.000

电源电压满度 ：          0.000         0.000

示值稳定一分钟后方可保存

按确认键保存 按返回退出

密码输入正确


 按‘+1’‘-1’和‘左移’‘右移’键输入密码，      按‘上升’‘下降’键换行选择想要校准的参数，待显示值

输入完后按确认键，如输入的密码正确则进入         稳定后按‘确认’键保存新值。按‘+1’‘-1’和‘左移’

仪器自校准界面。                               ‘右移’键修改原值，同时按下‘上升’‘下降’键保存人工

                                                 修改的值并退出。按‘退出’键返回到功能选择界面。

7、 历史数据查寻界面               8、 系统时钟修正界面


[image: image14.emf]校验设备编号 ： 00000

校验时间 ： 2007年 01月 01日   00： 00： 00

校验测量值 （ P20）

校验时温度 ： 00.00℃

闭锁值 ： 0.000MPa

历史数据查寻

校验员号 ： 00000

校验测量值 （ P20）

设定值 ： 0.000MPa

闭复值 ： 0.000MPa

当前是第 001组历史数据

               
[image: image15.emf]年 01月 01日   00： 00： 00

系统时钟修正 ：

2007


 按‘上升’‘下降’键查看前一页或后一页。          按‘左移’‘右移’键选择要修正的数据。 

按‘左移’键删除所有历史记录。按‘退出’           按‘+1’‘1’键输入修正值。按‘确认’键

键返回到功能选择界面。                             保存修正值并返回到功能选择界面。

 9、气瓶使用方法：

9.1 在进行测试前首先检查气瓶内有无气体，首先将出气阀门关闭，打开总阀门，压力表的指示值即是瓶内压力，（如瓶内气压低于待测点压力值加0.9MPa时，需对气瓶进行充气后方可使用，充气时冲气管气压不的超过2.5MPa.
9.2 测试准备完毕后，将仪器所配专用管路与气瓶连接好，依次打开总阀门、出气阀门，即可使用。

9.3 气瓶充气方法：

出厂前已经将气体充满，如用完后可以用配备的充气连接装置对气瓶进行充气。

9.3.1关闭气瓶出气阀门、总阀门。把充气连接装置与气瓶连接，另一端与气源连接，依次将气源的阀门、气瓶的总阀门打开，观察气瓶上的压力标是否缓慢上升。

9.3.2. 待充满后，依次关闭气瓶总阀门、气源阀门，将气瓶充气口关闭拧紧即可。

六、注意事项

1   使用前应先查看内置电源是否欠压，如欠压应及时充电。通上电源后仪表面板上的‘电源’‘充电’批示灯会点亮，电池充满后充电批示灯熄灭。

    接通或断开充电电源时应先关闭仪表上的电源开头，否则有可能损坏仪器而不能正常的使用！！

    配有打印时请别在充电情况下打印，以避免因电源负载过大而损坏。

长期不使用时2-3个月应充放电一次，以延长电池寿命。

2   校验前应先确认被校表不带电源后在连接。

3  本仪器属于精密仪器，在使用、运输过程中应避免强烈震动。

4 本仪器自校功能的设计是为了便于中试人员或使用单位专   业调校人员使用，如非专业人员使用此功能会影响仪器的精度。

5 严禁使用带有杂质的气源

6 测试管路中严禁进入油污

七、售后服务

本公司对产品实行三包。凡用户在遵守使用原则的情况下，确因制造质量所引起不能正常工作，公司负责包修、包换、包退。

产品的保修期为壹年，用户从实际收到货物开始计算。凡在保修期内出现问题，公司负责维修。

用户可随时将仪器的使用情况或意见告知本公司。
_1234567893.vsd
二  电流输出式密度继电器校验？


一  机械式密度继电器校验 ？ 


2007年01月01日           00：00：00



_1234567897.vsd
当前温度：00.0℃


当前压力：P=0.000MPa     P20=0.000MPa


接点二升值：


校验中请等待


2007年01月01日           00：00：00


接点二降值：


密度继电器校验



_1234567899.vsd
当前温度：00.0℃


当前压力：P=0.000MPa     P20=0.000MPa


接点一升值：


校验中请等待


2007年01月01日           00：00：00


接点一降值：


密度继电器校验


接点二升值：


接点二降值：


接点三降值：


接点三升值：



_1234567901.vsd
校验仪自校准             原值           新值


电流输入零点：         0.000         0.000


内部压变零点：         0.000         0.000


密码输入正确


内部压力满度：         0.000         0.000


温度输入零点：         0.000         0.000


温度输入满度：         0.000         0.000


电源电压零点：         0.000         0.000


电源电压满度：         0.000         0.000


示值稳定一分钟后方可保存


按确认键保存                按返回退出


电流输入满度：         0.000         0.000



_1234567902.vsd
校验设备编号：00000


校验时温度：00.00℃


设定值：0.000MPa


当前是第001组历史数据


闭复值：0.000MPa


  校验时间：2007年01月01日  00：00：00


校验测量值（P20）


历史数据查寻


闭锁值：0.000MPa


校验员号：00000


校验测量值（P20）



_1234567903.vsd
  年01月01日  00：00：00


系统时钟修正：


2007



_1234567900.vsd
校验仪自校准             原值           新值


电流输入零点：         


内部压变零点：         


请输入密码：


内部压力满度：        


温度输入零点：     


温度输入满度：       


电源电压零点：        


电源电压满度：         


示值稳定一分钟后方可保存


0000


电流输入满度：        



_1234567898.vsd
当前温度：00.0℃


当前压力：P=0.000MPa     P20=0.000MPa


接点一升值：


校验中请等待


2007年01月01日           00：00：00


接点一降值：


密度继电器校验


接点二升值：


接点二降值：



_1234567895.vsd
接点二校验？


接点一校验？


2007年01月01日           00：00：00


接点一接点二同时校验？


密度继电器校验


接点一接点二接点三同时校验？



_1234567896.vsd
当前温度：00.0℃


当前压力：P=0.000MPa     P20=0.000MPa


接点一升值：


校验中请等待


2007年01月01日           00：00：00


接点一降值：


密度继电器校验



_1234567894.vsd
接点二：0.520MPa


接点一：0.500MPa


2007年01月01日           00：00：00


接点三：0.800MPa


请输入设定值



_1234567891.vsd
二、密度表校验


三、压力表校验


SF6密度继电器校验仪


一、密度继电器校验


五、历史数据查寻


六、时钟修正


2007年01月01日           00：00：00


四、仪器自校准



_1234567892.vsd
接点二：常闭


接点三：常开


SF6密度继电器接点状态


接点一：常闭


2007年01月01日           00：00：00



_1234567890.vsd
二、密度表校验


三、压力表校验


SF6密度继电器校验仪


一、密度继电器校验


五、历史数据查寻


六、时钟修正


2007年01月01日           00：00：00


四、仪器自校准



