HWS型

智能微水仪

操作说明书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
敬  告

尊敬的SF6智能微水仪用户：

如果您是第一次使用本产品，敬请注意以下事项：

测量开始，首先全部打开仪测量管道上的针型阀，然后用面板上的流量阀调节流量。测量结束，则反之操作。

微水仪放置长时间不使用时，在测试管道和气室中会剩有部分空气，因此在第一次测试时，其中的高湿气体会影响其测试速度，因为被测SF6气体达到饱和前需要先要将空气中的湿气带走。所以我们会发现当测试第二台SF6电气设备及以后再测量的速度就会很快（3-5分钟）。

谢谢合作！

目录
- 1 -

一、
技术特点及参数

- 2 -

二、
仪器面板说明

- 3 -

三、
测量方法

- 4 -

四、
菜单操作

- 5 -

五、
注意事项




技术特点及参数
1、技术特点

便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。

测量快速：仪器开机后无需等待，即刻测量，快速得到湿度值。

快速省气：测定时耗气仅2L（101.2kPa）左右。

自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。

数据存储：采用大容量设计，最多可存储50组测试数据。

显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。

RS232接口：可与串口打印机相连，进行数据打印。 

内置电源：内置大容量可充锂电池，一次充足可连续工作10小时。

2、技术参数

	露点
	测量范围
	－60 ℃～+20 ℃

	
	测量精度
	±2℃（－60℃～＋20℃）

	
	测量时间

（＋20℃）
	<3分钟。

	环境温度
	  －40℃～＋60℃

	环境湿度
	  0～100％ RH

	电源
	  AC 220V

	
	  内置充电电池

	电池性能
	  充电时间20个小时以上，可使用10小时

	重量
	3公斤

	尺寸
	250×100×300mm3

	工作温度
	－40℃～＋80℃


仪器面板说明

1、前面板

[image: image1.jpg]



注：同时按下两侧的支架调解按钮，可以调节支架的角度。

2、后面板


[image: image2.png]



3、液晶屏

[image: image3.png]



测量方法

1、连接SF6设备

将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一端的针型阀；

再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口；

将排气管道连接到出气口。

最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧；

2、检查电量

本仪器推荐优先使用交流电。

使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量低于约20％，请关机充电后继续使用。

3、开始测量

首先全部打开仪测量管道上的针型阀，然后用面板上的流量阀调节流量，把流量调节到0.5L/M左右，开始测量SF6露点。

第一设备测量时间需要5～10分钟，其后每台设备需要3～5分钟。

4、存储数据

设备测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“确定”键调出操作菜单，具体操作方式见下节内容。

5、测量其他设备

一台设备测量后，关闭测量管道上的针型阀和微水仪上的调节阀。将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，按照上面步骤继续测量下一台设备。

6、测量结束

所有设备测量结束后，关闭微水仪电源。

菜单操作

在测量状态，通过确定键可以进入功能菜单，如图1。


[image: image4.emf]一 保存记录

二 查看记录

三 删除记录

四 修改时间


1、保存数据

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单，按“确定”键，进入保存数据页面，保存数据时，可以根据设备进行编号。

设备编号最多为六位，可以通过“上”、“下”键增加数值大小，“左”、“右”键调整数据位数。

输入编号后，按“确定”键，完成保存数据。按“返回”键可以返回上一页，此时不保存数据。

2、查看记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单，按“确定”键，进入查看记录页面。

显示时从最后一个被保存的数据开始。

可以按“上”、“下”键翻看数据。

3、删除记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单，按“确定”键，可删除所有数据。

4、修改时间

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择修改时间，按“确定”键，进入修改时间页面。

通过“上”、“下”键可以增加时间数值，“左”、“右”键可以减小时间数值。

输入小时、分钟、秒后，按“确定”键可以转到下一个修改域内。

注意事项

仪器应放置在安全位置，防止摔坏。避免剧烈震动。

勿测有腐蚀性的气体。

调节气体流量时，流量阀应缓慢打开，使流量指示在0.5升/分钟左右。

仪器使用前，应及时充电。充电时只需将电源线接入220V插座，无需打开电源开关，仪器将自动充电，充电时间一般需要20个小时以上。

附  录 ：(六氟化硫断路器含水量测量要求)

	测  试  内  容
	   标 准 （μl/l, 20℃）

	六氟化硫断路器出厂和大修中（整体装复以前）应分别测量开断单元和支柱单元水份值。
	≤150 

	交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。
	≤150 

	运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。
	≤200

	运行中，必要时（开断单元漏气、解体过开断单元）六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。
	≤300 


支架





支架调解按钮





流量计





流量阀





进气口





键盘





液晶屏





AC220V





出气口





RS232





电源开关





充电指示灯





电池电量





环境温度





环境湿度





日期和时间





露点值





微水值








_1234567890

_1234567891.vsd
一  保存记录


二  查看记录


三  删除记录


四  修改时间



