
HVCF
蓄电池充放电测试仪

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
HVCF蓄电池充放电测试仪
一、产品概述

维护工作普遍面临的问题：维护人员越来越精减，维护工作量越来越大。产品的设计理念就是：帮助用户----降低维护工作量，降低维护工作强度，提高维护测试效率。

该产品集蓄电池恒流放电，单体监测，容量快速分析，智能充电于一体。一机多用，减少企业成本，降低维护人员劳动强度，为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。用于电信、基站、电力等部门。根据需要进行深度放电，然后充电，使电池组随时保持满足状态并延长电池寿命，是蓄电池维护工作的最佳助手。

蓄电池组充放电一体机=蓄电池组恒流放电+单体电池电压监测+快速剩余容量分析+蓄电池组智能充电.

二、主要功能及特点

    智能三阶段充电；

1、充电功能：
a. 严格按照蓄电池充电特性曲线进行自动充电，设计的充电模式是“恒流→（均充稳压值）定压减流→（自动判别转为）涓流浮充”，具有充电速度快、充电还原效率高、无需人工值守、超长时间充电无过充电危险、确保蓄电池使用寿命等优点;
b. 用户设定好均充电压、浮充电压、单节电压上限、充电电流、充电时间、充入容量等参数，测试仪便自动执行充电过程，并实时显示充电电流、充入容量、整组电压、单节电池电压、充电时间等信息;在充电过程中可重新修改充电参数；

c. 当充电时间到达设定时间、充入容量到达设定容量、充电模块异常或人为终止操作均可停止充电操作;

2、放电功能：

a. 测试仪设有两种放电方式，恒流放电和恒功率放电，用户可根据自己需要选择放电方式对电池组进行放电试验

b. 用户设定好整组电压、放电容量、单体终止电压、满足条件单节数、放电时间等参数，测试仪自动执行放电试验，并显示电池信息，在放电过程中可重新修改参数。

c. 当放电时间到达设定时间、放电容量到达设定容量、单体电压到设定电压，模块异常或人为终止操作均可停止放电操作;

3、在线监测功能：

a. 在线监测功能用来对电池组及单节电池进行实时的监测及极限报警提示；监测信息包括整组电压、单节电池电压及监测时间；用户可通过设定终止监测时间或人为终止操作停止在线监测，也可通过设定整组及单体电压报警极限提醒用户电池状态信息；

4、 恒流放电和恒功率放电；

5、在线实时监测电池组及单节电池的电压、电流、等参数；

6、仪表可以实时查看单体电池柱形图，测试完成可以直接查看单体曲线及与参考曲线对比图。主机内置存储器，可直接在软盘上读取、存储纪录，无须携带电脑，单机即可工作；日后用电脑打印报告即可。

7、 测试参数、终止条件设置灵活，方便测试，测试中可随时修改设置参数；测试过程突然停电或长时间不用，主机内记忆数据也不会丢失。

8、可保存10组充电、10组放电、10组在线监测数据；用户可进行查询、删除及SD卡导出操作。

9、人性化的操作界面，操作简单，流程清晰，每一步操作均有简体中文提示。
10、外观设计：7寸彩色触摸液晶显示器，显示效果清晰优美,采用双手提设计、坚固可靠。面板采用正面斜板设计，易读易操作，美观大方。接线设计在前方，散热风扇向后吹。
11、上位机数据管理软件功能强大，界面友好，提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。

12,便携式，体积小，可随意移动测试并掉电记忆功能：具有快速连接功能，操作使用简单。
技术参数

	产品型号
	HVCF系列蓄电池充放电测试仪

	充放电检测方式
	蓄电池脱离系统
	蓄电池脱离系统

	放电电流
	0~ 20A
	0~ 50A

	放电电流精度
	（分辨率 0.1A 精度 1A）
	（分辨率 0.1A 精度 1A）

	充电电流
	3~ 20A
	6~ 50A

	充电电流精度
	（分辨率 0.1A 精度 1A）
	（分辨率 0.1A 精度 1A）

	放电总电压
	340~450V
	340~450V

	放电压精度
	（分辨率 10mV 精度 0.1V）
	（分辨率 10mV 精度 0.1V）

	充电总电压
	300~450V
	300~450V

	充电电压精度
	（分辨率 10mV 精度 0.1V）
	（分辨率 10mV 精度 0.1V）

	充放电单体电压
	0.500V~16.00V（分辨率1mV 精度 10mV）
	0.500V~16.00V（分辨率1mV 精度 10mV）

	充放电时间
	0~99小时59分
	0~99小时59分

	单体电池数
	根据实际情况配置 （可关闭单体电压监测功能）
	根据实际情况配置 （可关闭单体电压监测功能）

	冷却方式
	强制风冷式
	强制风冷式

	放电负载
	合金电阻高效能,（安全性佳）                 
	合金电阻高效能,（安全性佳）                 

	显示方式
	7寸彩色触摸液晶显示器    
	7寸彩色触摸液晶显示器    

	供应电源
	 AC:380V  
	  AC:380V 

	搬运方式
	双手提把设计    
	双手提把设计    

	警报产生及安全措施
	测试线极性接反；测试放电电流超过或低于设定值；电压高于或低于设定值；温度异常；风扇故障等。仪表能自动报警并停止放电
	测试线极性接反；测试放电电流超过或低于设定值；电压高于或低于设定值；温度异常；风扇故障等。仪表能自动报警并停止放电

	显示及打印项目
	放电电压、放电电流、放电时间、放电容量等设定及实测项目的动态资料显示及打印
	放电电压、放电电流、放电时间、放电容量等设定及实测项目的动态资料显示及打印


产品外观图形：

[image: image1.jpg]




