Q系列放电球隙                                　                     武汉超高压科技有限公司

Q系列

放电球隙测压器

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目 录

一、结构：　 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
二、球隙器的应用：     ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）

三、注意事项：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）
四、产品成套：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（6）
五、贮存及运输：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（6）

放电球隙测压器是一对直径相同的球型电极，当其与高压试验变压器、控制台、调压器、水电阻等组成成套测试设备后，可在工频高压试验时用于高压测量及保护被试物品之用。

[image: image1.bmp]








1. 电源             2. 控制台

3. 调压器           4. 屏蔽网

5. 水电阻           6. 高压试验变压器

7. 球隙架           8. 被试品

成套试验设备装配连接示意图

结构：

QF-50-250型放电球隙测压器（水平式）其结构由活动底座、绝缘支管、铜球、调节轴（标尺）、微调轮、水电阻等主要部件组成。

球隙器的应用：

在作试验时将球隙器和试品并联，球隙器本身串有每伏1欧的保护电阻，先将球隙调整在60%试验电压（球隙的放电距离可以从下面球间隙放电电压表，表1、表2中查得），此时试品应同时接上。测定当球隙放电时试验变压器的低压侧电压表读书（取3～4次平均值）然后按同样方式测定70%和80%试验电压时电压表读数，以此三点线值作一曲线（大多为一直线），再延长此曲线（大多按正比例推算）至所需的试验电压值，求得低压侧电压表的读数，然后将球隙调整至比试验电压高10～15%位置上，作为耐压试验过程中可能发生过电压的放电保护。

使用球隙时，应以试验时的气温和气压下修正系数来修正，可按下列公式计算：

V2＇=SV2

     0.3869

S=​ ———

        273+t

式中：S——相对空气密度

      P——气压（毫米汞柱）

      t ——气温（℃）

      V2——试验状态下的电压

      V2＇——标准状态下的电压（P=768毫米汞柱、t=20℃），

也即为放电曲线中所求得电压

注意事项：

高电压绝缘试验的安全正确，必须按照国家1995-10-01实施GB311.6-83《高电压试验技术》第二部分“试验程序”和水电部《电气设备预防性试验规程》为准。

表1 一球接地的球隙适用于交流电压，负极性的雷电冲击电压和长波尾冲击及两种极性的直流电压kV(峰值)

	球隙距离

Cm
	球    直    径   cm

	
	5
	6.25
	10
	12.5
	15
	25

	0.20
0.25
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.0
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
9.0
10
11
12
	8.0
9.6
11.2
14.3
17.4
20.4
23.4
26.3
29.2
32.0
37.6
42.9
45.5
48.1
53.0
57.5
61.5
65.5
(69.0)
(72.5)
(75.5)
(82.5)
(88.5)
	14.2
17.2
20.2
23.2
26.2
29.1
31.9
37.5
42.9
45.5
48.1
53.5
56.5
63.0
67.5
72.0
76.0
79.5
(87.5)
(95.0)
(101)
(107)
	16.8
19.9
23.0
26.0
28.9
31.7
37.4
42.9
45.5
48.1
53.5
59.0
64.5
69.5
74.5
79.5
84.0
95.5
105
115
123
(131)
(138)
(144)
(150)
(155)
	16.8
19.9
23.0
26.0
28.9
31.7
37.4
42.9
45.5
48.1
53.5
59.0
64.5
70.0
75.5
80.0
85.0
97.0
108
119
129
138
146
(154)
(161)
(168)
(174)
(185)
(195)
	16.8
19.9
23.0
26.0
28.9
31.7
37.4
42.9
45.5
48.1
53.5
59.0
64.5
70.0
75.5
80.5
85.5
98.0
110
122
133
143
152
161
169
177
(185)
(198)
(209)
(219)
(229)
	31.7
37.4
42.9
45.5
48.1
53.5
59.0
64.5
70.0
75.5
81.0
86.0
99.0
112
125
137
149
161
173
184
195
206
226
244
261
275


表2 一球接地的球隙适用于正极性的雷电冲击电压和长波尾冲击电压kV(峰值)

	球隙距离

cm
	球    直    径   cm

	
	5
	6.25
	10
	12.5
	15
	25

	0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.0
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
9.0
10
11
12
	11.2
14.3
17.4
20.4
23.4
26.3
29.2
32.0
37.8
43.3
46.2
49.0
54.5
59.5
64.5
69.0
（73.0）
（77.0）
（81.0）
（90.0）
（97.5）
	14.2
17.2
20.2
23.2
26.2
29.1
31.9
37.6
43.2
45.9
48.6
54.0
59.0
64.0
69.0
73.5
78.0
82.0
（91.5）
（101）
（108）
（115）
	16.8
19.9
23.0
26.0
28.9
31.7
37.4
42.9
45.5
48.1
53.5
59.0
64.5
70.0
75.5
80.5
85.5
97.5
109
120
130
（139）
（148）
（156）
（163）
（170）
	16.8
19.9
23.0
26.0
28.9
31.7
37.4
42.9
45.5
48.1
53.5
59.0
64.5
70.0
75.5
80.5
85.5
98.0
110
122
134
145
155
（164）
（173）
（181）
（189）
（203）
（215）
	16.8
19.9
23.0
26.0
28.9
31.7
37.4
42.9
45.5
48.1
53.5
59.0
64.5
70.0
75.5
80.5
85.5
98.5
111
124
136
147
158
168
178
187
（196）
（212）
（226）
（238）
（249）
	31.7
37.4
42.9
45.5
48.1
53.5
59.0
64.5
70.0
75.5
81.0
86.0
99.0
112
125
138
151
163
175
187
199
211
233
254
273
291


四、产品成套：

1.保护球间隙                1台

2.限流水阻                  1只

3.说明书                    1份

4.合格证                    1份

用户收到仪器后，按照仪器的装箱单，开箱检查是否相符，核对上述内容，若发生缺少，请立即与本公司联系。
五、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。

PAGE  
6
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品!                   

