HVJY-II
绝缘靴（手套）耐压试验装置
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目 录
1

一、产品简介

1

三、结构设计

3

四、主要技术参数

3

五、配套使用方法

8

六、注意事项

8

七、运输及保护

9

八、开箱及检查

9

九、售后服务

9

十、置配套




此设备必须由专业人员操作，并严格遵守操作程序
工频耐压试验台、操作箱必须可靠接地

请仔细阅读使用说明和注意事项，详细了解其主要性能以及使用方法。
一、产品简介
绝缘靴（手套）耐压装置是我公司根据绝缘靴（手套）的试验规程，并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品采用全自动升（降）压，自动读出每个被试品的泄漏电流，整个过程全自动完成，自动打印试验数据，有效的解决了过去不规则的测试方式，从而简化了测试手续，提高了测试速度。更可靠地鉴别绝缘靴（手套）的泄漏电流，工频耐压等参数。保障了试验工作者的安全，是理想的绝缘靴（手套）专用设备。其主要特点：可同时测试3双绝缘靴（手套），并可读取每只的泄漏电流，准确判断不合格的绝缘靴（手套）；结构底部装配脚轮，可随意移动。

二、工作原理：

接入0~220V电源，根据电磁感应原理，使变压器产生0~30(50)KV工频高压至各电极，使绝缘靴（手套）获得规定的试验电压。根据绝缘靴（手套）试验规程，读取、记录测试参数。

方框原理图如下：

[image: image1.wmf]绝缘靴（手套）原理方框图

被试品

打印机

显示

采样

电路

升压变压器

电源

电路

自动控制

回路

CPU


三、结构设计

该产品分二部份组成：

绝缘靴（手套）试验平台，试验车由：移动不锈钢平台；不锈钢绝缘靴水槽；不锈钢绝缘手套水槽；不锈钢导电链，电极杆支撑等组成；

绝缘靴（手套）操作箱，

绝缘靴（手套）操作箱见图1，

[image: image2.png]il ™

h
goe |





图1：绝缘靴（手套）操作箱

[image: image3.wmf]绝缘手套耐压装配图

1号�

2号�

3号�

4号�

5号�

6号�

1

2

3

4

5

6

7

8


图2：绝缘靴（手套）试验台装配图

四、主要技术参数

1、输入电压：~220V   50Hz

2、输出电压：0-30kV 

3、测试数量：每次6只

4、测量数据：可显示打印每只被试品电压值；泄漏电流值

5、过流保护；过压保护；自定义时间、电压、泄漏电流值

6、液晶显示，全中文菜单操作，带打印

7、测量准确度：电压±2%（±3个字）电流±2%（±3个字）

8、质量：绝缘靴（手套）操作箱9Kg工频耐压试验台10kg

五、配套使用方法

1.使用前先将试验平台按下图组装起来。

[image: image4.wmf]绝缘靴手套耐压装置整体装配图

拧

紧

拧

紧

拧

紧

拧

紧

拧

紧

拧

紧

拧

紧

拧

紧

拧

紧

拧

紧

1号�

2号�

3号�

4号�

6号�

5号�


[image: image5.wmf]9、吸水海绵6块

10、水电阻1个n

11、钢珠1包�

1、绝缘支柱24个�

2、铝合金柱2个

3、环氧筒柱2个

4、不锈钢绝缘靴水槽6个

6、不锈钢导电杆1根

7、不锈钢平台1个

8、不锈钢导电链6条

6号�

5、不锈钢绝缘手套水槽6个


试验平台各个部件名称及数量

[image: image6.wmf]电流采样输入

调压输出

仪表输入

电源输入

电源开关

复位

选择

确认

电源输入保险

电流采样电缆

接交流220V

接地

输

入

高

压

尾

仪

表

仪

表

输

入

8

7

6

5

4

3

2

1


2.试验平台，绝缘手套试验

绝缘手套试验如图组装

[image: image7.wmf]绝缘手套耐压装配图

1号�

2号�

3号�

4号�

5号�

6号�

1

2

3

4

5

6

7

8


将5不锈钢绝缘手套水槽放置在不锈钢绝缘靴水槽上，将水注入5不锈钢绝缘手套水槽（水槽整个三分之二），被试品绝缘手套注水，绝缘手套内外盛水呈相同高度，应有90mm的露出水面部分，并确保绝缘手套露出水面的部分干燥清洁，然后将高压电极（8不锈钢导电链）置于绝缘手套内。

绝缘手套试验平台上的接地端与地网相连，绝缘手套操作箱面板接地端也与地网相连并同试验车上接地端在同一个接点位置接地网。

检查总电源是否与输入电源一致（~ 220V  50Hz），用操作箱配的两根电缆把操作箱同试验台相连接。

3.试验平台，绝缘靴试验

绝缘手套试验如图组装

[image: image8.wmf]绝缘靴耐压装配图

8

7

6

5

4

3

2

1

6号�

5号�

4号�

3号�

2号�

1号�


将9吸水海绵浸湿后放置在4不锈钢绝缘靴水槽内作为外电极。

将8不锈钢导电链的金属球放入被试绝缘靴内，作为内电极，并在绝缘靴内铺满直径不大与4mm金属球，其高度不小于15mm。

变压器、操作箱接线图

[image: image9.wmf]高

压

尾

仪

表

仪

表

输

入

输

入

6号�

5号�

4号�

3号�

2号�

1号�

[image: image10.wmf]电流采样输入

调压输出

仪表输入

电源输入

电源开关

复位

选择

确认

电源输入保险

电流采样电缆

接交流220V

接地

输

入

高

压

尾

仪

表

仪

表

输

入

8

7

6

5

4

3

2

1


4.操作箱操作指南

面板操作说明：

“复位”键：相当于退出和返回上一级菜单的作用。在试验过程中可随时按“复位”键终止操作。

    “选择”键：移动光标；在“自定义”菜单下可用来选择耐压试验电压

值、试验时间值、泄漏电流值。

“确认”键：按键选择下一部操作，试验过程结束后，按“确认”键可以打印试验数据。若试品在试验中途击穿或泄露电流超标，将不会打印结果。

5.在试验过程中，如果泄漏电流大于规定值、或试验品被击穿，操作箱保护动作，自动切断电源，自动回零，泄漏电流超标或被击穿的绝缘靴（手套）对应的指示值闪烁，并有报警声，取下泄漏电流超标或被击穿的绝缘靴（手套），然后再重复上述操作方法。在试验过程中如果由于市电波动造成试验电压或高或低，可以按“确认”键升高电压，也可以按“选择”键降低电压。

6. 整个试验过程结束后，操作箱会自动回零，按“确认”键可以打印试验数据。

7.拆卸绝缘靴（手套）时应切断电源，重复上述方法进行下一批次的试验。

表1：试验项目、周期、要求

	试验项目
	项目
	周期
	电压等级
	要       求
	说明

	绝缘靴
	工频耐压试验
	半年
	无
	工频耐kV
	持续时间min
	泄漏电流mA
	操作箱已经预置好

	
	
	
	
	25
	1
	≤10
	

	绝缘手套
	工频耐压试验
	半年
	电压等级
	工频耐kV
	持续时间min
	泄漏电流mA
	操作箱已经预置好

	
	
	
	高压
	8
	1
	≤9
	

	
	
	
	低压
	2.5
	1
	≤2.5
	

	绝缘胶垫
	工频耐压试验
	一年
	电压等级
	工频耐kV
	持续时间min
	泄漏电流mA
	操作箱已经预置好

	
	
	
	高压
	15
	1
	无击穿
	

	
	
	
	低压
	3.5
	1
	无击穿
	

	自定义
	工频耐压试验
	工频耐kV
	持续时间min
	泄漏电流mA
	耐压试验电压、试验时间、泄漏电流值可选

	
	
	1-30可选
	1-10可选
	1-20可选
	


六、注意事项

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容:

1. 开机前请检查电源电压:交流220V±10%  50Hz。
2. 试验时机壳必须可靠接地。
3. 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
4. 使用前应检查各电气元件触点是否松动，接触是否良好,各保护系统是否能正常工作。

5. 使用前，应将绝缘撑杆、电极、电极杆、盛水槽等各部位用酒精擦净。

6. 该装置在试验过程中，操作人员应安全距离操作（空气中每米小于20KV），工频耐压试验台、操作箱必须可靠接地，接地电阻应小于0. 1Ω。

7. 使用前应测试变压器绝缘电阻，其输入对地绝缘电阻值应大于2MΩ，输出对地绝缘电阻值应大于10MΩ。

8. 试验完毕应将水放完，用棉布将各部位擦干。若长期不使用时应置于干燥通风处保存。

9. 工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质。

七、运输及保护

运输

1.本装置运输时，应外套塑料袋防潮。

2.设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

3.设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

4.运输搬运设备过程中，仪器面板应朝上，应防止硬冲击。

贮存

1.设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的相对湿度不大于80%的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

2.设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

八、开箱及检查

开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

检查内容

    开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

九、售后服务

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见，请收到设备后，认真填写“用户反馈卡”及时寄回本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案，以便给您的设备提供更快更优质的服务。

如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。

十、装置配套

1. 绝缘靴（手套）试验车                                    1台

2. 绝缘靴（手套）控制台                                    1台

3. 交流试验变压器                                          1台

4. 产品使用说明书                                          1份

5. 合格证                                                  1份

6. 电流采样电缆                                            1根

7. 电源线                                                  1套（2根）

8. 20A保险管                                              4个

9. 打印纸                                                  2卷

10.交流试验变压器与绝缘靴（手套）试验台之间连接线          1套（5根）

11.接地线                                                  

PAGE  
9

