
HVDWR
大型地网接地电阻测试仪

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
大型地网接地电阻测试仪
一、仪器概述

目前在电力系统中，大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰，提高测量结果的准确性，绝缘预防性试验规程规定：工频大电流法的试验电流不得小于30安培。由此，就出现了试验设备笨重，试验过程复杂，试验人员工作强度大，试验时间长等诸多问题。

HVDWR型大型地网接地电阻测试仪，可测变电站地网（4Ω）、水火电厂、微波站（10Ω）、避雷针（10Ω）多用机型，采用了新型异频交流恒流恒压电源，并采用了微机处理控制和信号处理等措施，很好的解决了测试过程中的抗干扰问题，简化了试验操作过程，提高了测试结果的精度和准确性，大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
二、技术指标

1、仪器测量范围：0～40Ω

2、测量精度：    ＜3%

3、测量输出电流：AC≤5A

4、回路电阻 ：   0～2000Ω

4、测量线要求：  ≥Φ1.5mm2
5、供电电源：    AC220V/50HZ

6、仪器重量：    6kg
三、性能特点                                               1、测量的等效性优于工频测量。                                    2、采用交流恒流恒压纯异频电源，无需设置参数自动调节直接测量，抗地   电压干扰能力强。本仪器采用异频法测量，采集现场的频率配合现代软硬件滤波技术，测试数据稳定可靠。不需停电检测。                                                 3、精度高。专用来测量接地阻抗很小的大型地网。                     4、具备断线显示功能，避免了错误测量。                             5、操作简单。全中文菜单式操作，直接显示出测量结果。                6、本仪器体积小、重量轻，方便携带。
三、仪器测试的操作过程及功能说明

1、测量原理框图1及测试接线图

图1                 测量原理框图

图1测量原理示意图
R0 回路电阻0～2000Ω     Rx\ 测试电阻0～40Ω    Rf 标准电阻 

测量电流线D：长度为地网对角线长度的3～5倍；线径：≥1.5mm2
测量电压线1：长度为0.618D；线径： ≥1.2mm2
测量电压线2：三极法测量时不接线    四极法测量时接被测地网

测量接地线：接被测地网。









图3  面板示意图

面板示意图

三极法测量                            

       电流极             电压极1              接地网



            电流桩              电压桩
                                                地网

图2.1三极法测量接线示意图
说明：三极法测量时仪器面板上的测量方式指示开关指向三极法。三根线测试连接分别接电流极地桩、电压极地桩、地网接线桩。

四极法测量                              

       电流极             电压极1          电压极2   接地网


[image: image1]
            电流桩              电压桩
                                                    地网

图2.2四极法测量接线示意图
说明：四极法测量时，仪器面板上的测量方式指示开关指向四极法，从地网的地桩上引出二根连接线分别接到电压极2、接地网两接线柱，然后按测量操作步骤进行测试。
2、测试操作步骤

1）勘察现场找取样点，尽量选择土壤湿润、土层结实的地方为电流、电压取样桩点。
检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象（用万用表测量）。

将电流测试线和电压测试线按规定的长度（电流测试线与电压测试线的长度比为1：0.618，电流测试线的长度应是地网对角线的3—5倍）平行放出，线与线之间要连接牢靠并绝缘。

检查地桩上的铁锈是否清除干净，其埋进深度是否合适（>0.5米），同时检查测试线与地桩的连接是否导通，如未导通，请处理后重新连接。

放好接地网的连接线，注意处理好地网桩点的铁锈与污渍，确保接触为最佳状态。

将已放好的测试线检查一遍，将万用表一端接电流线或电压线，另一端接地网线如无阻值显示即为断路，确认完好再进行测试。

检查连线无误后，给仪器接上AC220V/50HZ电源，对仪器进行通电。

按测量键，开始测量（测试过程中，液晶屏显示“正在测试，请等待……”）。

仪器显示测试结束后，记录测试数据（本仪器可多次重复测量）。

关掉仪器电源后，拆除连线，测试过程结束。
3、测试过程中仪器自诊说明

若仪器显示“回路电阻偏大”，则说明“电流线”连线与“电流极”地桩接触不良或地桩太少，需增加地桩，减少回路电阻。地桩深度不少于0.5m。

“电压极接线错误”即为电压线接触不良，或未接上。

仪器显示“超过量程”，即为所测地网电阻大于40Ω。

仪器显示“接地极电流极接线错误”即为”电流线”或“接地线”未接上。

若仪器显示的测量值极低（<0.01Ω）则可能是电压线未连接上。
四、注意事项

为使测试顺利进行，测试前请先用万用表检查测试导线与地桩的接触点是否完好，并测量已放好的线是否有断路现象。

三极法测量时地网极测试线连接不同位置的地桩时，所测的地网阻值会产生变化（同等 长度的测试线除外），此时，应将所测电阻值减去测试线增长部分的电阻值，即为实际阻值，四极法测量时仪器会自动消除，测试线长度变化反引起的阻值变化。

本仪器如出现其它故障，请直接与本公司售后服务部联系，请不要私自拆检。

五、随机配件

1、电源线                                        一根

2、接地桩                                        二根

3、使用说明书、合格证各一份。
注意：测量线根据地网的大小由使用者自配


测 试 电 源 输 出





微 机 信 号 处 理





输出





控制





R0





Rx





Rf





























                                                





 


                                                


                 


                                                三级法


                           开                             


                               关             


~220V                                      四极法


~220V








〨   电流极（C1）  电压极1（P1）  电压极2（P2） 接地网（C2 、E）








打印机








显示屏





测量





复位





打印








黑


点


表


示


地


网


接


地


极








C1 P1 P2  c2


  （仪器） 


四极法档位


  





C1  p1 p2  c2


   (仪器)


三极法档位









1

