HVDRG电容电感测试仪                                     武汉超高压科技有限公司
HVDRG电容电感测试仪                                     武汉超高压科技有限公司

HVDRG
电容电感测试仪

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目 录
1

一、概述：

1

二、测量仪器特点：

1

三、检测参数项目：

2

四、等效方式：

2

五、仪器技术参数：

2

六、测量范围、分辨率及误差值：

3

七、钳形传感器测量范围及误差（部件）：

3

八、仪器工作原理：

4

九、使用前的注意事项：

4

十、解释测量结果的意义：

5

十一、仪器面板及说明：

5

十二、仪器接线方法：

6

1.Y形内部联线电容测量

7

2.△形内部联线电容测量接线

8

3.Yn形内部联线电容测量

9

4.单相串联电容器组测量

9

5.电感电抗测量

10

十三、仪器操作方法：

14

十四、产品成套：

14

十五、贮存及运输：

15

十六、仪器保修：



一、概述：

电容电感测试仪主要是对无功补偿装置的高压并联电容组，以及电抗器的测量，其测量依据，符合SJ-255-10300电容测量仪国家标准。针对变电站现场高压并联电容器组测量时存在的问题而专门研制，它主要解决了以下问题： 

△ 现场测量电容器不需拆除连接线，减化试验过程、有效提高工作效率、避免损害电力设备；

△ 完整参数测量，极易判别电容器的品质变化，及器件间连接导体故障；

△ 大容量数据存储，微型打印机和USB通信，不需现场抄写数据，多方式保存测量数据。

二、测量仪器特点：

△ 本仪器采用了先进的测量原理与四端测量技术，可以精确测量、测试重复性能好；

△ 大屏幕高清真彩液晶显示屏（800X640点阵），汉字菜单提示操作；

△ 液晶屏幕自带触屏按键，使操作直观、简单；

△ 电流自动分段补偿，使全量程电流线性化，提高了仪器测量精度；

△ 环境温度监测，便于电容器在不同温度下对容值的影响；

△ 新一代USB通信功能简化与PC机连接，方便于测量数据传输和管理；

△ 自带微型打印机，不需抄写数据，即可现场打印测试结果。

三、检测参数项目：

电容器
	1. 电容值C
	2.电压值U
	3.电流值I
	4.频率值F
	5.有功功率量P

	
	7. 电抗值XC
	8.电阻值R
	9.相位角φ
	6.无功功率值Q


 电感器

	1. 电感值L
	2.电压值U
	3.电流值I
	4.频率值F
	5.有功功率量P

	
	7. 电抗值XL
	8.电阻值R
	9.相位角φ
	6.无功功率值Q


四、等效方式：

[image: image1.png]e < H @

WEMR R A " 7 [TEEY Aca20visA

e

o0




上图中，Cx 为实际电容量，Rs 为引线电阻，Lo 为引线电感，Rp 为极间绝缘电阻，Co 为极间分布电容，实际电感、电容、电阻并非理想的电抗或电阻元件，而是以串联或并联形式呈现为一个复阻抗元件，本仪器根据串联或并联等效电路来计算其所需值，不同等效电路将得到不同的结果，其不同性取决于不同的元件。一般对于低值阻抗元件（基本是高值电容和低值电感）用串联等效电路。反之，对于高值阻抗元件（基本是低值电容和高值电感）使用并联等效电路。根据现场实际使用情况只有两种，（1）测试器件内部品质变化，选择等效方式为“并联等效”; (2) 测试器件外部连接导线电阻变化，选择等效方式为“串联等效”。
RC内部串、并等效电路图

五、仪器技术参数：

◆仪器正常工作条件

△ 环境温度：-10℃ ～ +40℃；

△ 相对湿度：≤90%； 

△ 工作电源：220V±10%工频； 

△ 额定频率：50Hz； 

△ 额定输出：25V/40A/500VA；

△ 仪器体积：420×170×340mm（宽×高×深）；
△ 重量：约10kg；

六、测量范围、分辨率及误差值：

	电容测量档位：
	误差值：

	(1) 0.010μF ～ 0.200μF; 
	±0.5%；

	(2) 0.200μF ～ 2.000μF; 
	±0.5%；

	(3) 2.000μF ～ 20.00μF; 
	±0.5%；

	(4) 20.00μF ～ 200.0μF; 
	±0.5%；

	(5) 200.0μF ～ 20000.μF; 
	±0.5%；


	电容器无功功率：
	0 ～ 20.00Mvar
	误差值：
	±1%；

	电容器有功功率：
	0 ～ 20.00kW
	误差值：
	±1%；

	电容器损耗因数：
	0 ～ 20.00%
	误差值：
	±1%；

	电容器电阻分量：
	0 ～ 10.00MΩ
	误差值：
	±1%；

	电容器容抗分量
	10mΩ ～ 200kΩ
	误差值：
	±1%；


	电感测档位：
	误差值：

	(1) 0.10mH ～ 0.200H
	±0.5%；

	(2) 2.000H ～ 20.00H
	±0.5%；

	(3) 20.00H ～ 200.0H
	±0.5%；

	(4) 200.0H ～ 2000.H
	±0.5%；


	电感器无功功率：
	0 ～ 20.00Mvar
	误差值：
	±1%；

	电感器有功功率：
	0 ～ 20.00kW
	误差值：
	±1%；

	电感器损耗因数：
	0 ～ 20.00%
	误差值：
	±1%；

	电感器电阻分量：
	0 ～ 10.00Ω
	误差值：
	±1%；

	电感器感抗分量：
	10mΩ ～ 200kΩ
	误差值：
	±1%；


七、钳形传感器测量范围及误差（部件）：

	电流测量档位(AC)：
	误差值：

	0.000mA ～ 50.00A
	±0.2%


八、仪器工作原理：

[image: image2.jpg]Rs
RISy L RH Lo

Cx

A g

1 —YWwn

Rp
TRy LR

| I

41





该测试仪采用新一代高速混合微处理器，高度集成化，芯片内置双路高速16位AD转换器，同步采集被试电容器的电压信号电流信号，自动识别转量程、程控放大器增益，其放大能力1千倍以上，所选用精密电阻器，温度引响小，将其转换数据经微处运算后，得到测试结果，送液晶屏显示全部测量参数，整个测量过程仪器自动完成。

九、使用前的注意事项：

△ 仪器开箱后，按照仪器装箱单，检查是否相符 。
△ 在对仪器进行操作前，首先应详细阅读该本说明书，或在对本仪器熟悉的人员指导下

进行，以免产生误操作。
△ 电源输入线应与本仪器电源插座相同。
△ 钳形表一般和仪器一起使用，也可单独使用，每次用完后请放回保护盒里以免损坏。
△ 仪器应在技术指标规定的环境中工作，仪器特别是连接测试导线应远离强电磁场，以

免对测量产生干扰。
△ 仪器测试完毕或排除故障需打开仪器时，应将电源开关置于关闭位置并拔下电源插头。
△ 仪器测试电缆、电线、夹子应保持清洁，以保证测试接触良好。

十、解释测量结果的意义：

	被测电容器
	被测电感器

	U
	被测电容器的端口电压；
	U
	被测电感器的端口电压；

	I
	被测电容器的电流；
	I
	被测电感器的电流；

	F
	试验电压频率；
	F
	试验电压频率；

	C
	被测电容器的电容；
	L
	被测电感器的电感；

	R
	被测电容器的阻性分量；
	R
	被测电感器的阻性分量；

	XC
	被测电容器的电抗值；
	XL
	被测电感器的电抗值；

	Φ
	电压与电流之间相位；
	Φ
	电压与电流之间相位；

	Q
	被测电容器的无功功率；
	Q
	被测电感器的无功功率；

	P
	被测电容器的有功功率；
	P
	被测电感器的有功功率；


十一、仪器面板及说明：

[image: image28.png]& [T 5





① 真彩液晶，显示屏点阵800X600带屏幕触摸按键功能。

② 仪器USB通信接口，可以连接U盘和鼠标等外设，进行数据下载。

③ 微型打印机。

④ 电源插座带保险丝，内置5A保险丝2只。

⑤ 电源开关。

⑥ 拨子开关（闭合5V/40A，断开25V/10A）

⑦ 钳形电流传感器输入插座。

⑧ 输出信号插座公共端（黑线）。

⑨ 输出信号插座交流（红线）。

十二、仪器接线方法：　

电力电容器组内部联线方式一般采用星形联接(Y）和三角形联接(△)。实际运行经验表明，三角形联接电容器组其损坏率远高于星形联接电容器组，目前高压并联电容器组多数采用星形联接。该仪器可测试电力高压并联电容器组，其内部连接方式有：三相△形、三相Y形、三相Yn形、三相Ⅲ形。

1.Y形内部联线电容测量

[image: image3.png]RBETF i ’2 st
(320X24065) [EXRE
3 AR _
izl | 8%
e - 21
7»? IDJE%L,%% -
| A =1
BSU/PCIB(S MR

Cx

IERAS st

Cn



Y形联接A相接线：

仪器面板接线

黑色测量线插在（输出）；

 ②红色测量线插在（电容）；
 ③钳形电流传感器插在（测量）；
按接线图（1）三相Y形A相测量接线方法，测量线由仪器测量输出端对应插好，将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在母线B相上，然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上，方可测量，完成后转下一相接线。
Y形联接被试电容A相接线图（1）

[image: image4.png]AL E)

B BRI

P EPE A S VR

HAMERE S

i —

A
B
[&:)



Y形联接B相接线

仪器面板接线 

黑色测量线插在（输出）；

红色测量线插在（电容）；

钳形电流传感器插在（测量）；

接线图（2）三相Y形B相测量接线方法，测量线由仪器测量输出端对应插好，将红色夹子夹在母线排B相上、黑色夹子夹在母线C相上，然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组B相引线上，方可测量，完成后转下一相接线。

Y形联接被试电容B相接线图（2）

[image: image5.png]=t=%

R BREEEAD

RELESSS 72

BAME R A S

B =

A
B
o)



 Y形联接C相接线：

仪器面板接线 

黑色测量线插在（输出）；

红色测量线插在（电容）；

钳形电流传感器插在（测量）；

接线图（3）三相Y形C相测量接线方法，测量线由仪器测量输出端对应插好，将红色夹子夹在母线排C相上、黑色夹子夹在母线A相上，然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组C相引线上，方可测量，完成后转下一相接线。

Y形联接被试电容C相接线图（3）
2.△形内部联线电容测量接线

[image: image6.png]BEEA A (R)

BEEAS E)

ZH=%

w8
Bi8
s
RS
P ER B A YT B
B AME RS

Ei —



                                                                                                             

△形联接A相接线：

仪器面板接线

黑色测量线插在（输出）；

红色测量线插在（电容）；

钳形电流传感器插在（测量）；

接线图（4）三相△形A相测量接线方法，测量线由仪器测量输出端对应插好，将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在母线B相上，短接BC相，然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上，方可测量，完成后转下一相接线。                                                                                                                                  

△形联接被试电容A相接线图（4）
[image: image7.png]=M=

PR EREA

P AR R A TR

HAMMER AR

AR
Big
c



△形联接B相接线：

仪器面板接线 

黑色测量线插在（输出）；

红色测量线插在（电容）；

钳形电流传感器插在（测量）；

接线图（5）三相△形B相测量接线方法，测量线由仪器测量输出端对应插好，将红色夹子夹在母线排B相上、黑色夹子夹在母线C相上，短接AC相，然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组B相引线上，方可测量，完成后转下一相接线。                                                                                                                                                                                   

△形联接被试电容B相接线图（5）    

[image: image8.png]=H=%

SEEER

HHREBEN

U

HEEEERATBRE

BIAME AR

BiiR —

A8
B
Ca



 

△形联接C相接线：

仪器面板接线 

黑色测量线插在（输出）；

红色测量线插在（电容）；

钳形电流传感器插在（测量）；

接线图（6）三相△形C相测量接线方法，测量线由仪器测量输出端对应插好，将红色夹子夹在母线排C相上、黑色夹子夹在母线A相上，短接AB相，然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组C相引线上，方可测量，完成后转下一相接线。

△形联接被试电容C相接线图（6）    

3.Yn形内部联线电容测量

[image: image9.png]BEEA A (R)

BEEAS E)

ZH=%

A

B

&)
AR SRR AT

MR B AR

HAAMER A

Ei —



Yn形联接A相接线：

仪器面板接线 

黑色测量线插在（输出）；

红色测量线插在（电容）；

钳形电流传感器插在（测量）；

接线图（7）三相四线Yn形A相测量接线方法，测量线由仪器测量输出端对应插好，将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在N线上，然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上，方可测量，完成后转下一相接线。

Yn形联接被试电容A相接线图（7）
[image: image10.png]il

BEEAS ¢ A
B
&)
BEEAS N

HRGREEEA G

LR S ee s

BAMER S

s —



Yn形联接B相接线：

仪器面板接线

黑色测量线插在（输出）；

红色测量线插在（电容）；

钳形电流传感器插在（测量）；

接线图（8）三相四线Yn形B相测量接线方法，测量线由仪器测量输出端对应插好，将红色夹子夹在母线排B相上、黑色夹子夹在N线上，然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组B相引线上，方可测量，完成后转下一相接线。

Yn形联接被试电容B相接线图（8）

[image: image11.png]=
AfE
Big
ci8
N

RS G
BEEN S E)
R EER D

P9 BB A A B

JIAMER A

H

B —



Yn形联接C相接线：

仪器面板接线

黑色测量线插在（输出）；

红色测量线插在（电容）；

钳形电流传感器插在（测量）；

接线图（9）三相四线Yn形C相测量接线方法，测量线由仪器测量输出端对应插好，将红色夹子夹在母线排C相上、黑色夹子夹在N线上，然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组C相引线上，方可测量，完成后转下一相接线。

Yn形联接被试电容C相接线图（9）

4.单相串联电容器组测量

[image: image12.png]=AEmE

SH R R S

P B A S TR

HAAMER A

i —



□ 单相串联联接A、B、C相接线：

仪器面板接线 

黑色测量线插在（输出）；

红色测量线插在（电容）；

钳形电流传感器插在（测量）；

接线图（10）单相A相测量接线方法，测量线由仪器测量输出端对应插好，将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在A’线上，然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上，方可测量，切换下一串联电容可直接取下钳形传感器套在下一个电容器接线，全部完成后转下一相接线，B、C相依次移动接线相同。

单相串联电容器组接线图（10）

5.电感电抗测量

[image: image13.png]s 0

BMEEASCE) A
SRR EREAT

LN k=i
HAAMERES

mEEAS @) A
e —




□ 电感、电抗器测量：

仪器面板接线

黑色测量线插在（输出）；

红色测量线插在（电感）；

钳形电流传感器插在（测量）；

接线图（11）电感电抗测量接线方法，测量线由仪器测量输出端按颜色对应插好，将红色夹子夹在母线排一端上、黑色夹子夹在另一端上，然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在电抗器引线上方可测量，完成后转下一接线。

被试电感电抗接线图（11）

十三、仪器操作方法：

注意：在进行电感测量前，请务必把拨子开关拨到“闭合”的位置后，然后再进行测量，如果测量中提示需要把拨子开关拨到“断开”的时候，方可以把拨子开关拨到“断开”的那一边，在当前电感测量完毕后也务必把拨子开关重新拨到“闭合”的位置，以防测量时电流过大导致保险烧掉甚至损坏仪器。在进行电容测量前，因为电流不大，一般不需要把拨子开关拨到“闭合”的位置。

[image: image14.png]FUEE A D

HHBREEENT

BT AMEH

iy





□ 开机画面显示；

☆ 在检查接线正确后，方可接通电源

开关，液晶屏幕显示开机界面。

画面，显示画面自动闪过之后，进入主菜单画面，等待下步操作。

............................................................................................

[image: image15.png]*@ ( .
o

A e 1% @)
FE SRR ...




□ 进入显示主菜单画面；

☆ 第一步操作“系统设置”点击对应   

标题进入下层操作菜单；

☆ 系统参数设置完毕后，以后可直接

操作电容、电感测量；

☆“电容测试”点击对应标题进入下
层操作菜单；

☆“电感测试”点击对应标题进入下
层操作菜单；

...........................................................................................

[image: image16.png]


□ 进入系统设置画面；

☆ 进入系统设置后，点击 “电压等

级”进入下层对应操作菜单；

☆ 点击 “等效方式”进入下层对应

操作菜单；

☆ 点击 “出厂校验”进入下层对应

操作菜单，有密码输入保护，仪
器校验出厂已完成；

☆ 点击 “数据导出”进入下层对应

操作菜单；

☆ 点击 “返回”返回上层操作菜
单；
...........................................................................................

[image: image17.png]R

VW.T:




□ 电压等级；
☆ 进入电压等级画面；

☆ 点击“向前”或“向后” 翻出所
需设置电压等级；

☆ 点击“确认”保存设置；
☆ 点击“返回” 返回上层操作菜
单；
............................................................................................

[image: image18.png]ITETTA@ | T ]




□ 等效方式；
☆ 进入等效方式画面，

☆ 点击“切换”选择并联方式或串联

方式；
☆ 点击“确认”保存设置；
☆ 点击“返回” 返回上层操作菜
单；
............................................................................................

[image: image19.png]%TT




□ 数据导出；
☆ 进入数据导出画面，

☆ 点击“导出”可将保存的数据上传 

到U盘上，选择次功能前要先将U   

盘插到一起的USB接口上；
☆ 点击“时钟”可以进行系统的日期

和时钟校准；
☆ 点击“返回” 返回上层操作菜 

单；
............................................................................................

[image: image20.png]


□ 电容测量；
☆ 进入电容测量显示画面；

☆ 点击“测量”进入下层对应操作菜

单；
☆ 点击“数据查询”进入下层对应操

作菜单；
☆ 点击“返回”返回上一屏画面；
............................................................................................

□ 连接方式；[image: image21.png]W

b




                                         
☆ 进入连接方式显示画面；

☆ 点击“△形连接” 进入下层对应   

操作菜单；

☆ 点击“Y形连接” 进入下层对应操

作菜单；
☆ 点击“Yn形连接” 进入下层对应
操作菜单；

☆ 点击“单相连接” 进入下层对应
操作菜单；

............................................................................................

[image: image22.png]LT




□ △形连接显示画面；
☆ 测量过程必须经过3次测量完成；

☆ 依次点击“测量”A 相测试、BC短

接；

☆ 依次点击“测量”B相测试、CA短

接；

☆ 依次点击“测量”C相测试、BA短

接；

☆ 三相测量结束后，点击“保存”，
将当前测量数据保存在单元内，供   

查询或下载；

☆ 点击“查询”进入下一屏电容查询

画面；

☆ 点击“打印”将当前一组数据打印

出来；
☆ 点击“返回”返回上一屏画面；
............................................................................................

[image: image23.png]HIESE |10 kv PEREITA
PEERT [DENER  [WEERE BC
== HLEU HLFA
e BT HEB \—
3|‘|u EES BBC
I)l EYEE
==1 R FHLKC
HIP LT
4D TR




□ Y形连接显示画面；
☆ 测量过程必须经过3次测量完成；

☆ 依次点击“测量”A 相测试；

☆ 依次点击“测量”B相测试；

☆ 依次点击“测量”C相测试；

☆ 三相测量结束后，点击“保存”，
将当前测量数据保存在单元内，供  

查询或下载；

☆ 点击“查询”进入下一屏电容查询  

画面；

☆ 点击“打印”将当前一组数据打印

出来；
☆ 点击“返回”返回上一屏画面；
............................................................................................

[image: image24.png]BEZE 10 &V EZEEN
ERRT [1ER  [NEER
= Bl EET
=y ERC )
:ﬂu [FE BEC
’)j TERE
=z} AR EEad
EER L0
D A ©




□ Yn形连接显示画面；
☆ 测量过程必须经过3次测量完成；

☆ 依次点击“测量”A 相测试；

☆ 依次点击“测量”B相测试；

☆ 依次点击“测量”C相测试；

☆ 三相测量结束后，点击“保存”，
将当前测量数据保存在单元内，供 

查询或下载；

☆ 点击“打印”将当前一组数据打印

出来；
☆ 点击“查询”进入下一屏电容查询 

画面；

☆ 点“返回”返回上一屏画面；
............................................................................................

[image: image25.png]BEZE 10 &V EZEEN
ERRT R [NEER
= Bl EET
=y ERC ) \—
:ﬂu [FE BEC
’)j TERE
=z} AR EEad
EER L0
D A ©




□ 单相连接显示画面； 
☆ 测量过程可经过1～20次测量完
成；

☆ 先点击“测量”开始测试；

☆ 待测量结果出现后，可点击“保
存”，将当前测量数据保存在单元
内，供查询或下载；

☆ 点击“打印”将当前的数据打印出

来；
☆ 断开钳形表后重新套在下一个电容

上，等待下一个测量结果，依次操

作测试；

☆ 完成所有电容测量后点击“停止”

测量结束；

☆ 点击“查询”进入下一屏电容查询

画面；

☆ 点击“返回”返回上一屏画面；
............................................................................................

[image: image26.png]EEEES HERE
o1 EH
E@: 2 1z
j 63 BB
,’e\. Ca Cla
» 3 Ci5
}mu €3 16
= o7 7
€ Cie
3 Cio
C10 c20




□ 电感测量显示画面；
☆ 依次点击“测量”测试；

☆ 测量结束后，点击“保存”，将当
前测量数据保存在单元内，供查询
或下载；

☆ 点击“查询”进入下一屏电容查询
画面；

☆ 点击“打印”将当前一组数据打印
出来；

☆ 点击“返回”返回上一屏画面；
............................................................................................
[image: image27.png]BEZE 10 &V EZEEN
WE=E
fo ENE] ETT)
ind ER E
:ﬂu [FE T
’)j T
= EY G
EER L0
D RS




□ 电容/电感查询显示界面；
☆ 进入查询显示界面；
☆ 点击“向前”或“向后”进行翻动

查询保存的数据；
☆ 点击“返回”返回上一屏画面；

☆ 点击“打印”将当前一组数据打印

出来；
☆ 点击“删空”将所有测量保存数据

全部删除；
............................................................................................

十四、产品成套：

	部件
	数量
	部件
	数量

	电容电感测试仪
	1
	钳形电流传感器
	1

	测试电压线和夹子
	2
	短接线 、接地线
	1

	仪器电源线
	1
	5A保险管250V
	2

	仪器使用说明书
	1
	产品出厂合格证
	1

	打印纸
	1
	3μF测试电容
	1


用户收到仪器后，按照仪器的装箱单，开箱检查是否相符，核对上述内容，若发生缺少，请立即与本公司联系。

十五、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。

十六、仪器保修：

保修期：使用单位从本公司购买仪器时，自公司发运日期起计算，保修期三年。保修期内，由于使用者操作不当而损坏仪器者，维修费用由用户承担。

仪器由本公司负责终身维修。

PAGE  
电话：027-65655885          传真：027-83805885           网址：www.whehv.com          邮箱：ehv@whehv.com
 -3- 

