FY96电流互感器负荷箱                                    武汉超高压科技有限公司

FY96
电流互感器负荷箱
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目  录

一·主要特点………………………………………………(2)

二·技术指标………………………………………………(2)

三·使用指南………………………………………………(2)

四·误差计算公式…………………………………………(3)

五·产品成套………………………………………………(3)

六·贮存及运输……………………………………………(3)

一、主要特点

重量轻，外形美观，电流范围宽。

二、主要技术指标

环境条件

温   度：5—40℃   湿   度:(80((25℃)

海拔高度: (1500m   电源频率：50HZ

额定容量：80VA   （O-3.2Ω）

测量范围：5%-120%

二次电流:  5A

功率因数：0.8，1

准确度：±3(±0.0025VA

试验电压：2KV

三、使用指南

将本设备串接到被试电流互感器的K2与校验仪Tx之间。

将负荷调节到被试电流互感器的实际二次负荷。

注:部分电流互感器的二次负荷是以容量来表示的,单位为VA.电流互感器负荷箱的负荷一般是以电阻值来表示的单位为Ω.它们的转换关系为:

容量(VA)=电阻值(Ω)*二次电流(A)* 二次电流(A)

将本设备可靠接地。

     注意事项：为保证互感器二次负载的准确性，必须使互感器二次端连接在负载箱的两条连接线总电阻值为0.06Ω。若二次再联校验仪则校验仪对互感器二次引起的负载也算进去，这样才能保证精度。

四、误差计算公式

负载箱内的线圈是不要敲击，以免引起阻抗的变化。

阻抗值Z=
[image: image1.wmf]2

2

X

R

+


Ω

功率因数COS(=
[image: image2.wmf]2

2

X

R

R

+


五、产品成套

1.FY96电流互感器负荷箱      壹台

2.使用说明书                 壹本

六、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。

PAGE  
1
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！       


_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

