	(型号)全自动变压器直流电阻测试仪



HVBZ-103全自动变压器直流电阻测试仪
使用说明书
[image: image26.jpg]i N\ |1 IY] I [

HiH: 09 405 A 06 H
I E]: 08 |} 00 43 00 Fb

]





武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目    录

第一节 产品概述 ………………………………………………………………… 2

第二节 功能特点 ………………………………………………………………… 2

第三节 技术参数 ………………………………………………………………… 2

第四节 使用条件 ………………………………………………………………… 2

第五节 面板介绍 ………………………………………………………………… 3

第六节 仪器接线 ………………………………………………………………… 3

第七节 操作说明 ………………………………………………………………… 4 

第八节 注意事项 …………………………………………………………………11

一、产品概述

变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。

二、功能特点
只需一次接线即可完成高低压绕组所有直流电阻数据的测量；

三相同时测量加助磁法测量，速度更快，且大大减小剩磁危害；

显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据，并自动计算出三相不平衡率，还可以打印折算到额定温度下的电阻值；

具有完善的反电势保护功能；

具有变压器高压消磁功能；

具有自动放电和放电指示功能，减少误操作，保证设备及人员安全；

仪器可以永久存储测试数据500组，还可以使用优盘存储数据；

仪器采用5.7寸超大液晶显示，可随时打印测试结果；

仪器具有适用温度宽，精度高，防震，抗干扰，携带方便等特点。
三、技术参数

输出电流   三相测试：2*5A、2*2.5A、2*1A
单相测试：10A、5A、1A
测试范围   2*5A：  1mΩ～1Ω
2*2.5A：2mΩ～2Ω
2*1A：  5mΩ～5Ω
10A：   500μΩ～2Ω
5A：    1mΩ～4Ω
1A：    5mΩ～20Ω
分 辨 率   0.1μΩ
测量精度   ±(0.2%读数+2字)

外形尺寸   420mm×250mm×340mm

仪器重量   13kg

四、使用条件

环境温度   -10℃～50℃
环境湿度   ≤85%RH

工作电源   AC220V±10%

电源频率   50±1Hz
五、面板介绍

面板(图5.1)为面板示图

[image: image1.jpg]



图5.1
电源开关：AC220V电源开关

接地端子：与地线连接

高压接线端子：接被测变压器的高压侧或中压侧

低压接线端子：接被测变压器的低压

打印机：打印测试数据

液晶屏：显示测试数据，操作提示功能

键盘：1、『返回』对应的返回上一层菜单功能。

2、『确定』对应光标按钮的执行功能。

3、『存储』对应测试项目的数据存储。

4、『选择』对应光标选择菜单功能。

5、『▲▼』用来修改参数或数值大小，“▲”表示从0-9加“▼”表示从9-0减。

6、『◄►』改变光标选择的位置。

六、仪器接线

6.1将电源线把仪器与外部AC220V电源连接，将接地端子与大地连接。

6.2两绕组变压器测试时一次将接线端子（高压）的四个测试钳（黄绿红黑）分别接到高压侧的A、B、C、O套管上，如果只有A、B、C三个套管，可以将黑色测试钳悬空。将接线端子（低压）的四个测试钳（黄绿红黑）分别接到低压侧的a、b、c、o套管上，如果只有a、b、c三个套管，可以将黑色测试钳悬空，整个测试过程不用倒线。

6.3三绕组变压器可以将高低压绕组测试完后，将接线端子(高压）的四个测试钳倒接到中压侧测试即可。

6.4单相变压器使用时将接线端子（高压）黄色和黑色的测试钳接到单相变压器的高压侧，接线端子（低压）黄色和黑色的测试钳接到单相变压器的低压侧。

6.5仪器配套的专用测试线已经将电流、电压线设计到同一测试钳口上，接线简单方便。

七、操作说明

接线：将被试品通过专用测试线与仪器的接线柱连接牢固，同时把地线可靠接地，具体接线见下图：

[image: image2.emf]高


压


低


压


中


液晶窗口


AC 220V


存储


确认


返回


打印


选择


I


O




高

压

低

压

中

液晶窗口

AC 220V

存储

确认 返回

打印

选择

I

O


[image: image3.emf]高


压


低


压


中


液晶窗口


AC 220V


存储


确认


返回


打印


选择


I


O


高压侧三相、单相、单线测试接线图




高

压

低

压

中

液晶窗口

AC 220V

存储

确认

返回

打印

选择

I

O

高压侧三相、单相、单线测试接线图


[image: image4.emf]高


压


低


压


中


液晶窗口


AC 220V


存储


确认


返回


打印


选择


I


O


低压侧三相、单相、单线测试接线图




高

压

低

压

中

液晶窗口

AC 220V

存储

确认 返回

打印

选择

I

O

低压侧三相、单相、单线测试接线图


[image: image5.emf]低压助磁法测试接线图


高


压


低


压


中


液晶窗口


AC 220V


存储


确认


返回


打印


选择


I


O




低压助磁法测试接线图

高

压

低

压

中

液晶窗口

AC 220V

存储

确认 返回

打印

选择

I

O

仪器开机显示画面如图7.1

[image: image6.jpg]R S AR
FPURH FLBEL E syl
PR L BH 1 J01 I a) i
s B WA Z U R

BAFRRAS ©1.0.0 *<= 2009/10/10 12:00:00





图7.1

最上面为标题栏，最下面为状态栏，中间为显示区。按“选择”键移动光标，然后按“确认”键进入相应菜单。

7.1三相电阻测量

进入三相电阻测量界面如图7.2
[image: image7.jpg]H FE, BH 0 X
[ ZHwE ] [ Re 48 ]
LR, ms | A0 = - — A
MR 01 IB0 = - — A
WA Y. 2%5A [CO = —.— A
IR 1k AT B
PN < 00:00:00





图7.2

按“选择”或“◄”“►”键移动光标，按“▲▼”修改参数设置栏里的参数。

“绕组类型” 为高压、中压、低压；

“当前分接” 为1～25；

“测试电流” 为2*5A、2*2.5A、2*1A。

注：在测试状态下只能修改“当前分接”，当选择“低压”时不能改分接。

1）将光标移到“测量”按钮，按“确认”键，出现对话框如图7.3 
[image: image8.jpg]IR VNEWEESIVE Pl
PR IEM?

o]





图7.3

继续按“确定”键，仪器开始给绕组加电，状态栏提示“正在充电…”，最右边为测试时间显示。实验结果栏里显示三相电流值，当电流恒定时提示“正在测试…”，同时显示出三相电阻的阻值及不平衡率，如图7.4。如果被测电阻值超出测量范围，则状态栏里提示“超出量程范围！”；如果试验回路开路，则提示“测试回路开路！”。

[image: image9.jpg]H FH. PH = X
[ ZHRE ] [ RIGLER ]
é]%éﬂ%@: ?}:E RAO = — —0
. RBO = - —0Q
MR 01
Rco = -.—@
MR T 2450 | ASPHTR=— —%
o T T N A
e < 00:00: 00





图7.4

2）将光标移到“停止”按钮，按“确认”键出现对话框如图7.5

[image: image10.jpg]TEIIA S 2R

] ?
AL





图7.5

按“确认”键仪器停止测量，断开电源开始对绕组放电，状态栏提示“正在放电…”及放电电流，并有蜂鸣器提示。等蜂鸣器停止，则放电完毕可以移动或拆除测试钳。

3）在测试界面，将光标移到“暂存” 按钮，按“确认”键则仪器将当测试结果暂时存到内存以便查看。出现提示框如图7.6
[image: image11.jpg]T SR





图7.6

4）将光标移到“显示” 按钮，按“确认”键则显示暂存的结果，如图7.7。按“返回”键则返回到测试界面。

[image: image12.jpg]7R R R s
| MO BO CO | gy
IA | | ~F 01/03 < 00:00:00





图7.7

5）按“打印”键，出现提示框图7.8，则可以将测试结果打印出来。

[image: image13.jpg]EAEST B = Al .

1





图7.8

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


6）按“存储”键，出现提示框图7.9，选择仪器的内存还是U盘，按“确认”键则可以将测试结果存储到仪器里或U盘上，以便查阅。当选择U盘存储时，请先插入U盘，状态栏的   变为   时即可按确认键，存入到U盘，否则存储无效。

[image: image16.jpg]



图7.9

7.2单相电阻测量
进入单相电阻测量界面如图7.10
[image: image17.jpg][ ZHNE ] [ s a R ]

ERA: Wk

Btz a0 | A0 = oA
N A
MR 01 RO — o

A YR . 10A

iE | [0 i (o

e <~ 00:00:00





图7.10
操作方法同“三相电阻测量”

7.3单线电阻测量
进入单线电阻测量界面如图7.11
[image: image18.jpg][ ZHNE ] [ s a R ]

ERA: Wk

Btz ap | 1A= oA
N A
MR 01 R — o

A YR . 10A

iE | [0 i (o

e <~ 00:00:00





图7.11
操作方法同“三相电阻测量”

7.4低压助磁测量
进入低压助磁测量界面如图7.12

[image: image19.jpg][l R ]

M L4 : ab - — A
Wik 0
AT IR

BN < 00:00:00





图7.12

操作方法同“三相电阻测量”
7.5试验参数设置
进入试验参数设置界面如图7.13
[image: image20.jpg]Ky 240 =

[ AP 255 24
Z ZEA AR
£ MR 25°C
w PrE s 75°C
B g5 : 00-000

BAFRRAS ©1.0.0 *<= 2009/10/10 12:00:00





图7.13

按“选择”或“◄”“►”键移动光标，按“▲▼”修改参数设置栏里的参数。
7.6历史记录查询
进入历史记录查询界面如图7.14
[image: image21.jpg]o 1 ¥
FRRH FLBH 51 5%
2L L H B ok

% B 10 5% |

I

PTATHH I

BAFRRAS ©1.0.0 *<= 2009/10/10 12:00:00





图7.14

按“选择”或“◄”“►”键移动光标，按“确认”键进入相应的记录目录，如图7.15
[image: image22.jpg]il oK | S 6 H Y]
@l | 01-310 | 09/10/10 09:10:20

002 01-311 | 09/10/10 09:20:20
003 01-312 | 09/10/10 09:30:20

BAFRRAS ©1.0.0 *<= 2009/10/10 12:00:00





图7.15

按“选择”键出现快速查找对话框如图7.16；按“选择”+“存储”出现格式化对话框如图7.17
[image: image23.jpg]F RS A 4
Py S A g 2

o]




[image: image24.jpg]WEFT: 001

o]





图7.16                                    图7.17

选择相应的记录，按“确认”键，打开相应的历史记录数据。如图7.18：

[image: image25.jpg]LR R Ek MERLE4] . AOBOCO
STEALE: 01 M HLJL: 2+5A
GRAARL: A

M 25°C PrEi . 75°C
Rihgns: 01-312 R HW: 09/10/10

RAO = 726.1 mQ RBO = 726.2 mQ
RCO = 726.0 mQ AP =0. 01%

BAFRRAS ©1.0.0 *<= 2009/10/10 12:00:00





图7.18

7.7日期时间设置

进入日期时间设置界面如图7.19

图7.19

按“选择”或“◄”“►”键移动光标，按“▲▼”修改相应参数。

7.8仪器参数校验

此功能为仪器出厂前的仪器精度校准菜单，设有密码不允许用户进入。
八、注意事项

仪器设计有反电势保护功能，在使用中仍需按以下逐步操作，以确保试验人员及仪器的安全。

8.1使用本仪器前请仔细阅读使用说明书，检查接线正确无误、接地良好。

8.2在无载调压绕组，不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。

8.3在测量过程中不允许拆除测试线。

8.4在测量完毕并退出测量状态后，方可进行接线拆除。

8.5如出现无法解决的问题，请及时与本公司取得联系。

全自动变压器直流电阻测试仪








PAGE  
   11

