HVLY-100A回路电阻测试仪使用说明书　 　                          

HVLY-100

回路电阻测试仪

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
概述：
目前，电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻，而这类电桥的测试电流仅为mA级，难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的接触电阻时，由于收到油膜和动静触点间氧化层的影响，测量的电阻值偏大若干倍，掩盖了真实的接触电阻值。因此，电力部标准SD301—88《交流500KV电气设备交接和预防性试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于100A的规定，以确保测量的准确度。

HVLY-100A型回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电源技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻和接触电阻，并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定，适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试得要求。

二、技术指标：

测量范围：1—1999ｕΩ
分辨率：1ｕΩ
测试电流： ≤100A

测量精度：0.5%
显示方式：
电流 ：三位半LCD     电阻 ：三位半LCD

工作方式：间断

工作电源：AC220V

体积：480×320×220


重量：13Kg

三、面板结构图：(图一)

1—接地      2—电流显示（A）    3—电流调节     4—电阻显示（μΩ）   

5—测量开关    6—电源开关     7—电源插座      8—电流输出－ 

9—测量输入－    10—测量输入＋    11—电流输出＋

[image: image1.png]s

1 I 4
/ /
/@?&%Fﬁi’lﬁb‘(
L3N /
LO WAL LACEES
[
>® \Eaxi
B :






                                （图一）面板布局图

四、操作程序：

按图二接线方法接线。

        
[image: image2.png]RX





                  （图二）四端接线图
检查确认无误后，接通电源开关，测量线夹一定要夹在电流线夹内侧。      否则测量结果不准确。

按下测量开关，调节电流调节旋钮，使电流升至100A，此时电阻表显示值为所测的接触电阻值。（若显示1，则表示所测回路电阻值超量程；如果测量电流不是100A，例如为Io，电阻表显示为Uo，则实际电阻值为R=100×Uo÷IoμΩ）。

如果按正确接线方式使用，可是测量电流达不到100A，则应将测试线的电流线的截面积增大。

测量完毕，断开电源开关，将测试线夹收好，放在备件箱内。

五、随机附件：

HVLY-100A回路电阻测试仪 
    1台 

保险丝               

    2只  

测试线               

    1套    

电源线               

    1根 

使用说明书           

    1份

产品保修卡、合格证   

    1份

六、保养与维修：

　　   仪器应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存，注意防潮、防腐蚀性的气体。产品保修两年，终生负责维修。
2

_1234567890

