
HV8000
异频介损自动测试仪
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目    录

一、概   述
2
二、工作原理 
3
三、主要技术参数
4
四、面板说明
5
4.1、紧急停机按钮及高压指示灯
6
4.2、复位按钮
6
4.3、U盘接口
6
4.4、总电源开关
6
4.5、电源输入插座
6
4.6、标准电容器输入Cn插座
6
4.7、试品低压输入Cx插座
7
4.8、触摸显示屏
7
4.9、接地接线柱
7
4.10、ES自激输出
7

4.11、打印机
8
4.12、高压输出HV插座
8

五 使用说明
9
六 参考接线
13
七 使用注意事项
21
附录A：随机配件
21

一   概   述

HV8000型介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构，内置介损测试电桥，可变频调压电源，升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生，经变压器升压后用于被试品测试。频率可变为50Hz、47.5Hz\52.5Hz、45Hz\55Hz、60Hz、57.5Hz\62.5Hz、55Hz\65Hz，采用数字陷波技术，避开了工频电场对测试的干扰，从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。该仪器配以绝缘油杯加温控装置可测试绝缘油介质损耗。

仪器主要具有如下特点：

超大液晶中文显示

操作简单，仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏，超大全触摸操作界面，每过程都非常清晰明了，操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻点击一下就能完成整个过程的测量，是目前非常理想的智能型介损测量设备。

海量存储数据

仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器，保存数据200组，能将检测结果按时间顺序保存，随时可以查看历史记录，并可以打印输出。

科学先进的数据管理

仪器数据可以通过U盘导出，可在任意一台PC机上通过我公司专用软件，查看和管理数据。

多种测试模式

仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试；在外标准外高压情况下可以做高电压（大于10kV）介质损耗。

CVT测试一步到位

该仪器还可以测试全密封的CVT（电容式电压互感器）C1、C2的介损和电容量，实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。

不拆高压引线测量CVT

仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。
CVT反接屏蔽法测量C0

仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。
高速采样信号

仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制，输出电压连续可调。
多重保护安全可靠

仪器具备输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等多重保护措施，保证了仪器安全、可靠。仪器还具备设置接地检测功能，确保不接地设备不允许升压。

二  工作原理

[image: image1.jpg]~

@ & o e




在交流电压作用下，电介质要消耗部分电能，这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时，电介质中的电压和电流间成在相角差ψ，ψ的余角δ称为介质损耗角，δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路（Cn）和一被试回路(Cx)，如图2—1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成，被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差，再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法，通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。仪器内部已经采用了抗干扰措施，保证在外电场干扰下准确测量。

                   图 2—1  测量原理图

三   主要技术参数

	1
	使用条件
	-15℃∽40℃
	RH＜80%

	2
	抗干扰原理
	变频法

	3
	电    源
	AC 220V±10%
	允许发电机

	4
	高压输出
	0.5KV∽10KV
	每隔0.1kV

	
	
	精    度
	2%

	
	
	最大电流      
	200mA

	
	
	容    量
	2000VA

	5
	自激电源
	AC 0V∽50V/15A
	50HZ、60HZ单频

45HZ/55HZ   47.5HZ/52.5HZ 
55HZ/65HZ   57.5HZ/62.5HZ

自动双变频

	6
	分 辨 率
	tgδ: 0.001%
	Cx: 0.001pF

	7
	精    度
	△tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)

	
	
	△C x :±(读数*1.0%+1.00PF)

	8
	测量范围
	tgδ
	无限制

	
	
	C x
	15pF ＜ Cx ＜ 300nF

	
	
	
	10KV
	Cx ＜ 60  nF

	
	
	
	 5KV
	Cx ＜ 150 nF

	
	
	
	  1KV
	Cx ＜ 300 nF

	
	
	CVT测试
	Cx ＜ 300 nF

	9
	CVT变比范围
	10∽10000

	
	CVT变比精度
	0.1%

	
	CVT变比分辨率
	0.01

	10
	外型尺寸（主机）(mm)
	350（L）×270（W）×270（H）

	
	外型尺寸(附件箱)(mm)
	350（L）×270（W）×160（H）

	11
	存储器大小
	200 组 支持U盘数据存储

	12
	重量（主机）
	22.75Kg

	
	重量（附件箱）
	5.25Kg


四  面板说明[image: image39.png]



[image: image2.jpg]10KV

sEwE |

Tn
B 1




 图 4—1
紧急停机按钮及高压指示灯

复位按钮

U盘接口

总电源开关

AC220V电源输入插座

Cn：标准电容输入插座

Cx：试品输入插座

触摸显示屏

接地接线柱

ES自激输出

打印机

高压输出HV插座

图 4—2
4.1、紧急停机按钮及高压指示灯

安装位置：如图4—1— eq \o\ac(○,1)。

功    能：在仪器测试过程中有高压输出时，遇紧急情况需要断开高压输出，即可按下紧急停机按钮立即从内部切断高压输出；按钮内置指示灯作为高压输出指示灯。 

4.2、复位按钮
 安装位置：如图4—1— eq \o\ac(○,2)。

功    能：提供仪器复位功能。  

4.3、U盘接口
 安装位置：如图4—1—③。

功    能：可把仪器内部保存的测试数据导入并保存到U盘中。

注    意：数据传输过程当中严禁拔出U盘，只有当数据传输完毕后并且液晶屏上出现拔出U盘的提示后，方可拔出U盘，否则有可能烧毁U盘。

4.4、总电源开关

 安装位置：如图4—1—④。

 功    能：打开此关，仪器上电进入工作状态。关闭此开关，也同时关闭仪器内部 

           所有电源系统，紧急情况应立即关闭此开关并拔掉输入电源线。

4.5、电源输入插座
 安装位置：如图4—1—⑤。

 功    能：提供仪器工作电源。(AC 220V±10%)
 接线方法：使用标准插座与市电或发电机相连接。

 注    意：电源插座内部带有保险管保护装置，不正常情况下可烧毁保险管保使仪器断电，保护仪器内部。  
4.6、标准电容器输入Cn插座

 安装位置：如图4—1—⑥。
 功    能：外接标准测试信号。

 接线方法：外标准测试时电缆芯线接标准电容测试端，电缆屏蔽层接标准电容器屏

           蔽极。外标准测试时不管是正接法还是反接法测量，标准电容器接线方

           法不变。此方式用于外接高电压等级标准电容器，实现高电压介质损耗

           测量。

4.7、试品低压输入Cx插座

 安装位置：如图4—1—⑦。

 功    能：正接法时输入被试品测试信号。

 接线方法：插座中心连接黑色信号线芯线；金属外壳接黑色信号线屏蔽层；正接法时芯线接被试品低压信号端，若被试品低压信号端有屏蔽极（如低压端的屏蔽环），则可将屏蔽层接于屏蔽极，无屏蔽极时屏蔽层悬空。

注   意： · 在启动测试的过程中严禁拔下插头，以防被试品电流经人体入地。

  · 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时，应使用全屏蔽插头连接

     介损器或标准电容器，否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。

  · 测试过程中应保证插座中心测试芯线与被试品低压端零电阻连接，否则可能引起测量结果的数据波动。

      · 强干扰下拆除接线时，应在保持电缆接地状态下断开连接，以防感应电

         击。

4.8、触摸显示屏（液晶屏应避免长时间阳光暴晒，避免重物挤压和利器划伤）
安装位置：如图4—1— eq \o\ac(○,8)。

功    能：全触摸大屏幕（120mm×90mm）中文菜显示，每一步操作清晰明了。

4.9、接地接线柱
 安装位置：如图4—1—⑨。

 功    能：仪器保护接地。

注    意：仪器内部自带接地保护装置，测试中应当保证可靠接入地网。否则仪器将自动产生保护不开始升压测试。       

4.10、ES自激输出
    安装位置：如图4—1—⑩。
    功    能：自激输出，仪器内部为自激输出变压器的一端（变压器另一端已接地），自激法测试CVT介损时连接到CVT的自激线圈（da）上，dn接地，为CVT提供测量所需高压电源。

注   意： 因低压输出电流大，应采用仪器专用连接线连接到CVT二次绕组并使其接触良好，选择正、反接法测量时，此输出关闭。
4.11、打印机

 安装位置：如图4—1— eq \o\ac(○,11)。

 功    能：显示可打印数据时，将光标移动至“打印”项按确认键打印。

 注    意：打印机为全自动热敏打印机，打印纸宽55mm。更换打印纸时请使用热敏打印机专用打印纸，首先扳起打印机旁边角，打开打印机盖板，然后按顺序将打印纸放入打印纸仓内并留少许部分在外面，最后合上打印机盖板。  

4.12、高压输出HV插座   

 安装位置：如图4—2—⑫，外设保护门。

 功     能： 仪器变频高压输出；检测反接线试品电流；内部标准电容器的高压端。

 接线方法：插座中心连接红色高压线芯线；金属外壳连接红色高压线屏           蔽层；正接法时芯线和屏蔽层都可以作加压线对被试品高压端加压；反接法时只能用芯线对被试品高压端加压，若试品高压端有屏蔽极（如高压端的屏蔽环），则可将屏蔽层接于屏蔽极，无屏蔽极时屏蔽层悬空。

 注    意：· 在启动测试的过程中此插座带有高压有触电危险，绝对禁止触碰高压

             插座及与之相连的相关设备。

          · 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时，应使用全屏蔽插头连

             接介损器或标准电容器，否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。

测试过程中应保证插座中心红色高压线芯线与被试品高            压端零电阻连接，否则可能引起测量结果的数据波动。

[image: image3.png]@

Va(<i2Kv)

a



五  使用说明
5.1、主菜单
  打开电源开关，进入主菜单

（如图5—1）；选择界面右边相应

的测试选项进行测量。

                                                  图 5—1

※ 注：  仪器启动测试后，紧急情况若停止，只能按紧急停机，不要按复位。
[image: image4.jpg]2000-00-00 00:00:00

ZHUE

HREE

8170000/20170305

— R

CVTHlR

1B R




[image: image5.jpg]2000-00-00 00:00:00

BnEES T HIT%S: 00213001
B [A] 15 B CVTili AEFEHEE: 20010101
S EREN
[r— 1gin
o 2000-00-B 00:00:00
iR =

R |BUE

2000-00-00_00:00:00

.. WERE  10.00kV  45.0/55.0Hz
FEE ping

BER | | ZHRE

o
EE

2000-00-00 00:00:00

bR .
wox W[
BEFR: HEE
BEBE: 10. 00KV g
BYEMIE: 47.5/52. 5Hz
TR R AT PR/
IR 50. 00pF —

BUH | | R

2000-00-00 00:00:00

EETE. ..
HV: 6.72kV  525Hz  53.0%

6%

2000-00-00_00:00:00

CVTAZIMER  4.00kV  45.0/55. OHz

.+ WEE  10.00kV  45.0/55. OHz
EEE e

BER | | ZHE

i
EE

2000-00-00 00:00:00

ELVEC 1@

BEEE: 2. 00KV
ZFHREE: 10. 00KV T
BYEMIZE.  45.0/55. OHz
NN
BUH | | R

HAR e

U &

i
EE

H# &M@ WA
000 2001-01-01 01:01 IE#E#:
001 2001-01-01 01:01 IEHEHE £
002 2001-01-01 01:01 K&k
003 2001-01-01 01:01 K&k
004 2001-01-01 01:01 CVT NI
005 2001-01-01 01:01 ZFt:
006 2001-01-01 01:01 Atk
007 2001-01-01 01:01 CVT :
008 2001-01-01 01:01 IF#EH: BH
009 2001-01-01 01:01 K&k

.+ PEE  10.00kV  45.0/55. OHz CVTZ AR 2. 00kV 45.0/55. OHz
EEE iy
PIITIE
tgx: 0.080% Rx @ 470.19M
tgx : 0.157% : 20.51
2 R © Cx: 8.467nF Ix : 5.32mA
1 98.902 1 310.71
CE PF < (el Hv:  2.00kV Pr: 8.51mwW
Hv: 10.00kV Pr: 4.88mw
FTER B H FTED BH
CVTZEHMIR 2. 00kV 45.0/55. OHz CVTEEMR 2. 00kV 45.0/55. OHz

ABE: -0.23
AL 2209. 15

TEN

BT
EE

Cl tgx : 0.094% Cx : 8.476nF
Cl tgx : 0.114% Cx : 32.503nF
C1+C2 tgx : 0.098% Cx : 6.723nF

iTED|  |iBH




5.2、一般测试

           图 5—2                            图 5—3
首先根据相应的接线提示接好仪器

[image: image6.jpg]2000-00-00 00:00:00
BEREE — Rt \
H 4S: 00213001
RS E CVTHA AP HEE: 20010101
AR EE IE S [E
HAEEN 0
VR 2000-00-8 00:00:00
5 =N
- J5/)
R BUH
2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
. WEE  10.00kV  45.0/55. OHz J—
EEE gimw MR F R [EEE o
BEAR: HEE
BEBE: 10. 00KV YR
—p o PR A IR 45.0/55. 0Hz
BIWEA | |2HRE || B # wEAR. iR N
TTERE: 50. 00pF ——
BUE | [1RF
2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
FEFE CVT#ZIMER  2.00kV  45.0/55. OHz
HV: 6.72kV  55.0Hz 53. 0%
BEA | |48 || B &
16%
.+ WEE  10.00kV  45.0/55. OHz
EEE i
2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
v (s SERE
I 2T HV: 1.72kV  55.0Hz 13. 0%
ZFHREE: 10. 00KV T
BYEMIZE.  45.0/55. OHz
M/J\ 6%
N CVTA AR 2.00kV  45.0/55. OHz
BUE | [RF
H#  BfE  HE
000 2001-01-01 01:01 IEHEE
HIEEE 001 2001-01-01 01:01 F&zE  |-EIT
002 2001-01-01 01:01 RHEE
003 2001-01-01 01:01 RHEE
Ui & 004 2001-01-01 01:01 CVT TR
005 2001-01-01 01:01 ZFkk
006 2001-01-01 01:01 ZFkk
EOH 007 2001-01-01 01:01 CVT B
008 2001-01-01 01:01 IEHEE BH
009 2001-01-01 01:01 RHEE
Fa AEE  10.00kV  45.0/55. OHz CVTZ AR 2. 00kV 45.0/55. OHz
PIITIE
e _ tgx: 0.080% Rx : 470.19M
e 6 Cx: 8.467nF I :  5.32mA
Cx : 98.902pF Ix : 310. TLuA Hv: 2. 00KV Pr: 8 5ImW
Hv: 10.00kV Pr: 4.88mw
FTER B H FTEN B H
CVTZEHMIR 2. 00kV 45.0/55. OHz CVTEEMR 2. 00kV 45.0/55. OHz
Cl  tgx : 0.094% Cx : 8. 476nF
RE: 0.2 Cl  tgx : 0.114% Cx : 32.503nF
Z2f ;220015 C1+C2  tgx : 0.098% Cx : 6.723nF
FTER B H FTER B H




外部与被试品之间的连线，然后点击主界

面“一般测试”选项，进入下一级一般测

试菜单（如图5—2）。然后可以点击“参

数设置”进去设置菜单（如图5—3）进行

详细的测试参数设置。分别点击每个需要

设置的项目，按“增加”“减小”或“选择”

来修改。修改完成后点击“保存”即可保存               图 5—4
刚才所修改的参数并返回一般测试界面，点击“取消”则不保存本次修改并返回一般测试界面。

相关参数设置好了后长按“启动测试”单，进入测试菜单。测试过程中电压值一项是根据先前所选择的测试电压平滑上升至设置值后保持不变，然后自动开始测试。开始测试后根据先前所选择的测试频率自动变频到各相应的频率进行测试，测试完成后自动显示测试结果（如图5—4）；测试结果自动保存，可点击“打印”按钮打印本次测试结果。

注   意：每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线” 。

[image: image7.jpg]2000-00-00 00:00:00
BafEE — Rt \
HI 4S: 00213001
WS E CVTH AEFH#: 20010101
AR EE IE S &
HREEN 0
VR 2000-00- 00:00:00
3 AN
B i
RIF HUH
2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
. WEE  10.00kV  45.0/55. 0Hz .
EEE g MR F R EEE o
BEFR: WEE
BEBE: 10. 00KV YR
5 = B EBYEMZE. 45.0/55. OHz
s ZH0 i . .
B | [ SE0EE || B H PV N o
TTERE: 50. 00pF ——
BUE | [1RF
2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
FEFE CVTAZIMER  2.00kV  45.0/55. OHz
HV: 6.72kV  55.0Hz 53. 0%
B | | S80kE || & H
16%
.+ WEE 10.00kV  45.0/55. 0Hz
ERE i
2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
weors. (s SERE
. - 13. 0%
S P HV: 1.72kV  55.0Hz
ZFHREE: 10. 00KV T
BYEMIZE.  45.0/55. OHz -
’)&/J\ Tow
CVTA B 2.00kV  45.0/55. OHz
BUE | [1RF
H# &M@ WA
000 2001-01-01 01:01 IE#E#:
IR EE 001 2001-01-01 01:01 F&zE  |-EIT
002 2001-01-01 01:01 K&k
003 2001-01-01 01:01 K&k
U & 004 2001-01-01 01:01 CVT TR
005 2001-01-01 01:01 Atk
006 2001-01-01 01:01 Atk
B OH 007 2001-01-01 01:01 CVT B
008 2001-01-01 01:01 IE#E#E B
009 2001-01-01 01:01 K#EiE
. WEE  10.00kV  45.0/55. 0Hz CVTH A 2. 00kV 45. 0/55. OHz
EEE
PIFTIE
0, 15 tgx: 0.080% Rx : 470.19M
e e RYE e Cx: 8.467nF X :  5.32mA
Cx : 98.902pF Ix : 310. TLuA Hv: 200KV Pr: 8 5ImW
Hv: 10.00kV Pr: 4.88mw
FTER B H FTED B H
CVTZEHMIR 2. 00kV 45.0/55. OHz CVTEEE 2. 00kV 45.0/55. OHz
Cl  tgx : 0.094% Cx : 8. 476nF
fa:  -0.23 Cl  tgx : 0.114% Cx : 32.503nF
Zzf 220015 C1+C2  tgx : 0.098% Cx : 6.723nF
FTER B H FTER B H
2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
EEFE. . CVTZEHM  2.00kV  45.0/55. OHz
HV: 1.72kV  55.0Hz 13. 0%
B | | S80kE || & H
16%
CVTZEHMK  2.00kV  45.0/55. OHz




[image: image8.jpg]FERFEEME 10 00kV 45.0/55. OHz
Cl tgx: 0.103% Cx: 101.294pF
C2 tgx: 0.009% Cx: 916. 158pF
CiHCE rpny O 1O ©s 1. 017nF
FTER B H




5.3、CVT测试

            图 5—5                         图 5—6
CVT分别测试：单独测试C1或C2。

CVT同时测试：同时测试C1和C2。

 首先根据相应的接线提示接好仪器外部的连线，然后点击主界面“CVT测试”选项，进入下一级CVT测试菜单（如图5—5）。然后可以点击“参数设置”进去设置菜单（如图5—6）进行详细的测试参数设置。分别点击每个需要设置的项目，按“增加”“减小”或“选择”来修改。修改完成后点击“保存”即可保存刚才所修改的参数并返回CVT测试界面，点击“取消”则不保存本次修改并返回CVT测试界面。

[image: image9.jpg]IERFETAR 10.00V_45.0/55.Ohz

EERR | | BHRE || B &




[image: image10.jpg]HIEAE

Uit &

B #





        图 5—7                          图 5—8
相关参数设置好了后长按“启动测试”单，进入测试菜单（如图5—7）。测试过程中电压值一项是根据先前所选择的测试电压平滑至设置值后保持不变，然后自动开始测试。开始测试后根据先前所选择的干扰频率自动变频到相应的频率进行测试，测试完成后自动显示测试结果（如图5—8）。测试结果自动保存，可点击“打印”按钮打印本次测试结果。

     注    意：每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线” 。

5.4、CVT变比测试

[image: image11.png]/i -

2017-01-01 01:01

FRHAT I -

3::

Hhn

N

=2




[image: image12.jpg]



               图 5—9                        图 5—10
[image: image13.jpg]2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
MR F R E8E o MR F R EEE =
BERES — A e BEHX:  WEE - BEHX:  WEE -
M7 S: 00213001 B 10. 00KV R B 10. 00KV R
B [A] 15 B CVT AFH¥: 20010101 EBJEMiZ: 45.0/55. 0Hz BYEHE: 45.0/55. Oz
PR R ant3 VEN PR R SR N
HREEE 1B E iz =9 50. 00pF FREZE: 100 00pF
BUH | | R BUE | | R
2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
YupEia sghn #rt. o Wi b3 .
BEAR: SEE BEFR: SEE
UEEH 2000-00- 00:00:00 BESE: 10,000 i BESE. 10,00V -
IR 50. OHz IR 50. OHz
- EN TR R Wi 2N L R ST V:UN
B - ey
A 50. 00pF —— PR R 100. 00pF
R HUH BUE | | RF BUE | | R
2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
. WEE  10.00kV  45.0/55. OHz - . ey TR
EEE P bR WRTTH: - 1 i - 10 : - B
BEAR: HEE BEAR: HEE BEAR: HEE
EEBE: 10. 00KV % EEBE: 10. 00KV YR EEBE: 10. 00KV YR
rp— e N B iE#EE.  45.0/55. OHz BiE#EE.  45.0/55. OHz BiE#EE.  45.0/55. OHz
EHWH | | BHEE B W TR R AR VSN TR R PIATIE VSN TR R Shmite VSN
THERE: 50. 00pF THERE: 50. 00pF — THERE: 100. 00pF ——
BUE | | R UK | (R BUE | | R
2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00 20000 URION0UE00 00 2000-00-00 00:00:00
CVT# AR 2.00kV  45.0/55. OHz il 5 . )
EEFE. .. i - o PR FEE .
HV: 6.72kV  55.0Hz 53. 0% EEAR: ShEE EEFR: HEE
[N 10. 00kV R R 10. 00kV R
BRI 50. OHz IR 50. OHz
Zhiy 28 i = = v N
o R | | ZHRE || B TR R Pt A IR SR =N
.+ WEE 10.00kV  45.0/55. 0Hz TEAE: 50. 00pF - TERE: 100. 00pF
EEE i Bl | R B | R
2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
IEE}H_‘ 2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
i ...
WirrR: 1%
- T s HV: 172KV 55.0Hz 13. 0% gy R $84 gy R 1
(515 - — MR,
AR 10. 00KV b= HREE: 2. 00kV/ : EHE: 2. 00KV ‘
EBEE:  45.0/55. 0z ZHEE: 10. 00KV brieg AR 10. 00KV bk
it N = HIEFE:  45.0/55. 0Hz HIEFE:  45.0/55. 0Hz
: VEaN SN
| [ms CVTZ A 2.00kV  45.0/55. OHz
b NES - .
BUH | | R BUH | | R
El,ﬁﬂ Bﬁf‘[’ﬂj Iﬁ E 2000-00-00 00:00:00
000 2001-01-01 01:01 EfHE T
IR EE 001 2001-01-01 01:01 F&zE  |-EIT UEVECR @ hn
002 2001-01-01 01:01 R#Eik BEEE: 2. 00KV
003 2001-01-01 01:01 REE A, 1
UE 24 004 2001-01-01 01:01 CVT TR S HE G “F
005 2001-01-01 01:01 ZREHL BYEMIZE.  45.0/55. OHz -
006 2001-01-01 01:01 ZFkk PN
PER: 007 2001-01-01 01:01 CVT B
008 2001-01-01 01:01 IEHEE Bl | |2
009 2001-01-01 01:01 RHEE >
Fa AEE  10.00kV  45.0/55. OHz CVTZ AR 2. 00kV 45.0/55. OHz
PIFTIE
P tgx: 0.080% Rx @ 470.19M
e e RYE e Cx: 8.467nF X :  5.32mA
Cx : 98.902pF Ix : 310. TLuA Hv: 200KV Pr: 8 5ImW
Hv: 10.00kV Pr: 4.88mw
FTER B H FTED B H
CVTZEHMIR 2. 00kV 45.0/55. OHz CVTEEE 2. 00kV 45.0/55. OHz
Cl  tgx : 0.094% Cx : 8. 476nF
RE: 023 Cl  tgx : 0.114% Cx : 32.503nF
Zzf 220015 C1+C2  tgx : 0.098% Cx : 6.723nF
FTER B H FTER B H
2000-00-00 00:00:00 2000-00-00 00:00:00
EEFE. . CVTZEHMK  2.00kV  45.0/55. Oz
HV: 1.72kV  55.0Hz 13. 0%
BRI | | S8EE || B #
16%
CVTZHMKX  2.00kV  45.0/55. Oz




首先根据相应的接线提示接好

仪器外部的连线， 进入CVT测试菜单

在参数设置中选择“CVT变比测试”

然后返回开始测试界面（如图5—9），

长按“启动测试”开始测量（如图5—

10），测试完成后自动显示测试结果（如

图5—11）。测试结果自动保存，可点击                  图 5—11
“打印”按钮打印本次测试结果。 

5.5、正反同测

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


        

         图 5—12                            图 5—13  

首先根据相应的接线提示接好仪器外部的连线， 进入正反同测菜单，在参数设置中选择设置需要测试的高压电压，然后保存返回（如图5—12），长按“启动测试”开始测量，测试完成后自动显示测试结果（如图5—13）。测试结果自动保存，可点击“打印”按钮打印本次测试结果。 

5.6、数据查询

[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



       图 5—14                        图 5—15
  在主菜单点击“数据管理”进入数据管理界面（如图5—14），点击“数据查询”进入。进入数据存放菜单（如图5—15）后，按上、下键移动光标至想要查看的数据项目上，（仪器所保存的数据均是按照测量时间的先后所排列的，第000个数据即最新数据，第199个数据即最老数据。）再点击相应的数据，进入数据打印项目，在此菜单里面可以按上，下键翻页至相应的数据序号上，可对数据进行打印操作。

5.7、参数设置

[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



          图 5—16                         图 5—17

  时间设置：打开仪器后直接点击“参数设置”（如图5—16）进入时间设置界面。进入时间菜单（如图5—17）后，点击想要修改的时间数据项目上，然后再按增加、减小键调整相应的“时” 、“分” 、“秒” ，最后点击保存修改时间设置，点击取消退出设置并返回主界面。                      

※ 注：

所有图片并非实物的全部描叙，请以实际仪器界面为主，仅做参考。

所有步骤在设置不当或想再次改变的情况下，均可按取消键返回上一步骤，如果按取消键不能实现返回。则可以直接按复位键退到主菜单重新开始设置。
六 参考接线

                  （具体请参阅相关规程）
1、正接法 

1、内电压—内标准—正接法（常规接线）

[image: image20.jpg]


   

[image: image21.jpg]


   

2、内电压—外标准—正接法（必须先设置好外接标准容量）

[image: image22.png]2013-01-01 s 2013-01-01
1 — st 00:00 'F”4 00:00
2' CVTHIR % BT GENASS RIEFEIGE
. piA EHRINEHEN FIERII L
3. CVTA&sty |EER# RV TR LSS
T 50Hz  myin e
- AIRET 'J‘T{ﬁ
10650 10650
- 2015(;:0()1(;01 tg 5= 0.224 % 2015(;:0()1(;01
N AR Cx= 99.33pF  [E#EWR
10. 0KV mEa Re= 13.1Go | HEHY
sopp  JTEATNER? [FFS Hv= 9.94kv |[777
AR Ix= 310. 1uA
EBE Pr= 7.5mW
10650 Ve - FTEN
2013-01-01 2013-01-01
1 — Bk _00:00 00:00
TR 1. C1C2[EImHR [REFERE
BONCNRR |60 FIRTINE | e
5. CuTasl, |EEEE 2. C1C25- BN
4. HREN 3.CVT HJEHE
5. Bf[E1iE
10650 257 2. 0kV-50HZ[ ™ Toem0
2013-01-01 2013-01-01
00:00 00:00
EETE IR
HERE: 2.0kV [RERE FEREMIR 2 %E%jtﬂ
EEZE
PZEFE: 50Hz
10650 10650
2013-01-01 2013-01-01
YT 00:00 00:00
Rl Py o e
2. CVTIRR s L. Faa BHE
MoV | v aERE LR,
4. HREN
5. BI[E&E L
10650 Az 2. 0kV-50Hz[ 75650
2013-01-01 2013-01-01
00:00 - 00:00
R »n
. TN LB e
Rik:  2.0kV  [mzee 2. CVTIRR s
FE:  S0HzZ |k 3. cvTaphy |EERE
5. BI[E&E
10650 10650
>NO: 00-01-01 00:00 ]| 2013-01-01 2013-01-01
>NO: 01-01-01 00:00| _00:00 — 0E00
SNO: 02-01-01 00:00 | V000 b Eﬁ{wﬁ % ETE%E
) | hEFEEE 2. CVTIA EHINEEA
>NO: 03-01-01 00:00|NO.79 ALy MerEsEE
>NO: 04-01-01 00:00 | A& IE%EE ct CVTEI:
>NO: 05-01-01 00:00 4. HEEA
>NO: 06-01-01 00:00 5. RfEEE
>NO: 07-01-01 00:00 [ Togz0 o
2013-01-01 ——sggE—— | 2013-01-01
00:00 N , 00:00
BLTEEA iR ARIE
HIRIEHINE HHE: 10. 0kV BEIME
2013-01-0 00:00 |fREEH == LT
ﬁt: 50Hz BRI
*ﬂ?yﬁ Z*T{ﬁ
Bk EEE
10650 10650
—SgEE—— | 2013-01-01 — BHRE—— | 2013-01-01
00:00 00:00
HYE. NHE v Y. JhEE v
HE: 10. 0kV BIE HE: 10. 0kV BEIME
= T == S
Pt S0HzZ e BO0HZ e
FrifE: AMbRTE FrifE: PIARE
Bk EEE Bk EEE
Z&: 100. 00pF 10650 10650
—SEE—— | 2013-01-01 ——sggE—— | 2013-01-01
00:00 . 00:00
HYE: JMEE v E%#;E. MR v
HE: 10. 0kV BIE B E: 10. 0kV BINLE
T T T T
Pt S0Hz s Pk S0Hz G e
FRifE: SN PRI ARE
Bk EEE BE REE
7% &: 100. 00pF 10650 10650
— BHRE—— | 2013-01-01 — BHRE—— | 2013-01-01
00:00 00:00
HYE. NHE TR Y. JhEE v
HE: 10. 0kV BIE HE: 10. 0kV BEIME
T LT T T
P SO0HZ e Pk S0Hz G e
?%55 ﬁ%f‘f *ﬂ‘fﬁ Ij‘]*/]‘{ﬁ
FRifE: SN Bk RS
7% &: 100. 00pF 10650 10650
—SEE—— | 2013-01-01 2013-01-01
00:00 00:00
Fag: fgii)l;\‘/ FniE RRAERE
R 2k A o i
SR ooy B || vy |5
e VP2 e CAC2FIEH Il
Bk RS
FrvE: i
ZE: 100. 00pF 10650 ET: 2kV-50Hz 10650
2013-01-01 2013-01-01
00:00 YT 00:00
RERERE ; c ﬁ{;ﬁ BLTRER
. HEEE . piA EHRINEHEN
FFERCV TR ? i 3. CVT%L HEIRE
C1C24- AR ; .
4. HEEA
5. BI[E&E
HH7: 2kV-50Hz 10650 10650





[image: image23.jpg]



3、外电压—内标准—正接法

[image: image24.jpg]CVTLECOM A M5




[image: image25.jpg]



4、外电压—外标准—正接法（必须先设置好外标准容量）


[image: image26.jpg]£
=
®
o





[image: image27.png]ox




2、反接法
1、内电压—内标准—反接法（常规接线）

[image: image28.png]


[image: image29.png]



2、内电压—外标准—反接法（必须先设置好外标准容量）

[image: image30.png]


[image: image31.png]I





3、外电压—内标准—反接法

[image: image32.png]


[image: image33.png]_
e ———

gﬂ*tx




4、外电压—外标准—反接法（必须先设置好外标准容量）

[image: image34.png]R

NN



[image: image35.png]Cx




[image: image36.png]


[image: image37.png]


3、CVT测试

1、CVT同时测试

（一次完成测试）

[image: image38.png]


2、CVT分别测试

（普通测试）

3、不拆高压引线测试CVT电容值和介损测量模式：CVT自激法。电压≤2kV 

    

4、反接屏蔽法测量CVT上端C0的电容值和介损测量模式：反接法。电压≤2kV

    

4、CVT变比测试



5、正反同测



6、电压互感器
（1）：一次侧对二次侧                  
A、接线见图6-1             
B、电压为2KV               
C、正接法                图6-1 PT接法 

（2）：一次侧对二次侧及地
A、接线见图6-2
B、电压为2KV
C、反接法               图6-2 PT接法

（3）：二次侧对一侧次及地
A、接线见图6-3
B、电压为2KV
C、反接法               图6-3 PT接法

（4）：末端屏蔽法
A、接线见图6-4
B、电压为10KV
正接法              图6-4 PT末屏法
7、电流互感器
（1）：一次侧对二次侧
A、接线见图6-5
B、电压为10KV
C、正接法               图6-5  CT接法
（2）：一次侧对末屏 (常用)
A、接线参考图6-6
B、电压为10KV
C、反接法
（3）：一次侧对二次侧及地
A、接线见图6-6           图6-6  CT接法
B、电压为10KV
反接法 
8、高压穿墙套管
（1）：芯棒对末屏 (常用)
A、解开末屏接地
B、接线见图6-7
C、电压为10KV         
D、正接法               图6-7 套管接法
（2）：芯棒对末屏及地
A、接线见图6-8
B、电压为10KV
反接法               图6-8 套管接法
9、电力变压器
     （1）：一次绕组对二次绕组
A、接线见图6-9 
B、电压为10KV
C、正接法                  图6-9 变压器接法
（2）：一次绕组对二次绕组及地
A、接线见图6-10
B、电压为10KV
C、反接法                  图6-10 变压器接法
（3）：二次绕组对一次绕组及地
A、接线见图6-11
B、电压为10KV
C、反接法                  图6-11 变压器接法
10、绝缘油介损
1.此时杯体为高压，注意安全;

2.正接法

3.HV用红色高压线

4.Cx用黑色测试线，屏蔽层接油杯地

5.电压2kV

6.（C高压）接HV

7.（A测试）接Cx

8 .（B屏蔽）接地             

11、标准电容器，标准介损器
·正接法

   1.HV用红色高压线连试品高压

   2.Cx用黑色测试线连试品低压

   3.黑色测试线的屏蔽层连试品E

·反接法

   1.试品高压接地

   2. HV用红色高压线连试品低压         

   3.红色高压线的屏蔽层连试品E

   4.Cx悬空

   5.桶体已为高压注意绝缘

注  意：

 · 所有连线虚线为电缆屏蔽层，实线为电缆芯线。
 · 请使用出厂时配套的测试电缆。仪器测量电缆通用，但本仪器属于高精密测量仪器，测量时请尽量使用仪器出厂时附带的测试电缆，否则的话可能因电缆自身的属性差异而影响测量结果的精度。

 · 具体每个接线插座和端子使用何种电缆连接请参考 “面板说明”。

七  使用注意事项

本仪器只能在停电设备上使用，其它设备可不断电；

仪器自带有升压装置，应注意高压引线的绝缘及人员安全；
仪器必须可靠接地;

使用本仪器检测设备前，应先对设备进行绝缘检测；

确定设备的耐压等级，正确选择仪器升压档位，以防击穿设备，损坏仪器；

仪器所配专用高压电缆出厂时已检测合格，但测量时仍需远离人体；

输入电压为AC220V±10%，超出范围都有可能影响测试精度；最大输入电压为AC264V，超过此值会造成永久性损坏，对此厂家不予保修；

打印机有可能在搬运过程中因卷纸松动而出现打印卡纸，此时只需将卷纸取出，绕紧后重新装入；
仪器应注意防潮，防剧烈震动；

发电机供电时应将输出零线接地，否则会提示接地有误。

附录A：随机配件
	序号
	名     称
	数量

	1
	仪器主机
	1台

	2
	附件箱
	1个

	3
	红色高压测试线
	1根

	4
	黑色低压测试线
	1根

	5
	CVT自激电源线（绿色）
	1根

	6
	AC220V电源线
	1根

	7
	接地线
	1根

	8
	使用说明书
	1份

	9
	出厂合格证
	1份

	10
	保险管、打印纸
	备用


注  意：具体随机配件视出货型号的差异可能有所不同。

2

