
HVWS-L

便携式冷镜法SF6气体露点仪

 产品操作手册

[image: image1.jpg]



武汉超高压科技有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司HVWS-L便携式冷镜法SF6气体露点仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

[image: image2] 注 意 事 项
使用产品时，请按说明书规范操作

未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。
仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉超高压科技电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。
目    录
4

概述

4

简要说明

5

应用范围

5

引用标准

6

仪器标准配置

7

技术特点

8

技术指标

9

仪器外观介绍

10

仪器使用方法

12

注意事项

13

仪器故障判断处理表



HVWS-L便携式冷镜法SF6气体露点仪

概述

简要说明
HVWS-L型便携式冷镜法SF6气体露点仪是我公司基于斯特林制冷原理专门设计用于电力行业全温区进行SF6气体微量水分检测的仪表设备。可以在环境温小于60℃的各种环境下，以露点±0.2℃的测量精度进行SF6气体的微量水分检测。本产品测试速度快，性能稳定，重复性好。适用于电力行业SF6新气，再生气体，运行气体及故障气体的微量水分检测。为电力行业现场工作人员提供了稳定可靠的SF6气体微量水分检测手段。HVWS-L型便携式冷镜法SF6气体露点仪及其衍生产品以其优异的产品质量和性能，广泛应用于军工、石油化工、天然气、电力、锂电池制造等行业进行绝缘气体、可燃气体、环境气体等各种气体的微量湿度检测。
应用范围
● 实验室标准设备

● 高纯气体制造

● 半导体工业干气供应

● 校验装置

● 研发用途

● 洁净室/干房监控

● 金属热处理现场及实验室工业气体湿度检测，如空气、CO2、N2、H2、O2、SF6、He、Ar等部分惰性气体。
引用标准
1、DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则

  2、公司72号附件3[1999] 高压开关设备质量监督管理办法

  3、GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术 

  4、GB/T 2423电工电子产品环境试验

  5、DL/T596电力设备预防性试验规程

  6、GB/T 6388 运输包装收发货标志
  7、GB/T 18867-2014 电子工业用气体 六氟化硫
8、GB/T8905 六氟化硫电器设备中气体管理和检测导则 
9、DL506 六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测量方法
10、JJG 499-2004 中华人民共和国计量检定规程 精密露点仪
仪器标准配置

	名称
	数量

	使用说明书
	1

	合格证
	1

	保修卡
	1

	主机
	1

	充电器
	1

	采气管路及阀门
	1

	尾气管路
	1

	镜面清洗工具套装
	1


一、技术特点
优于±0.2℃的测量精度。

精确测量，最低到-110°C露点(100 ppb)，无需额外制冷模块。
独特的专利斯特林制冷原理设计冷镜法露点仪，可使仪器在任意环境温度下对气体进行高精度露点测量，全程测量精度可达±0.2℃。（专利技术）
先进的软件算法，可将气体检测稳定值时间缩短到90秒。接入样本气体，90秒即可得到实际露点值。（专利技术）
开机即可进行检测，无需预热及震荡过程。

温度折算与压力数据矫正。

模糊控制技术。

独特的专利设计，解决了低温环境下六氟化硫气体液化的问题。

大功率锂电电源系统，可实现交直流双重供电。无需现场交流电源。锂电池供电在无需外接电源的情况下持续工作6小时以上。

防电磁干扰电路设计，保证产品的可靠性。

可拓展USB通信、串口通信、无线通信模块，可实现上位机通信及打印功能。

大容量存储器，可实现6000组数据的存储功能。

气路预处理功能，可在现场测试工作前进行测试管路净化，缩短了测试时间。

仪器带有测试气体回收功能，可将六氟化硫测量气体进行回收。保护自然环境。

测试数据稳定，可同时提供标准露点值及20℃条件下的换算露点值。

最佳测试流量区域显示，使用者可以直观快速的调整气体流量。缩短测试时间。
进气口采用微型自封接头设计，断开气路时被测气路不会发生泄漏。

全测试气路采用高分子材料，不会出现藏水及水吸附状况。

二、技术参数
测 量 方 式： 自动冷镜测量 （斯特林制冷原理）
单样品测量时间：90秒（稳定）

使用环境温度：-20℃ ~ +60℃

测 量 范 围： 0℃ ~ - 65℃ 

测 量 误 差： 优于0.2℃ 

分  辨  率 ： 0.1℃ 

显 示 单 位： ℃，ppm（带有环境20℃的露点换算值） 

气 体 流 量： 400 ~ 600ml/min 

流 量 显 示： 进口数字流量计 

样 气 压 力： ≤1MPa 

环 境 湿 度： 90%RH 

电       源： 交直流两用（6小时以上的电池使用时间）、
              交流时：220V AC ±10%  50Hz 

尺       寸： 470mm×200mm×400mm
仪器外观介绍

[image: image3.jpg]



<仪器整机效果图>

仪器使用方法

连接测试气路管
[image: image4.jpg]



如图所示，将测试气路管快速接头端与主机相连。测试气路管的另一端配合合适的转换接头连接到被试品的补齐口。

开机
按下“主机”后面板上电源按钮。这时“主机”前面板显示屏会亮起，进入开机预热自校准阶段。等待2分钟预热。

流量调节
打开测试调节面板上的流量针型阀，将流量调节至400~600mL/min。

开始测量
[image: image5.png]Flow )

c§

%0
$TED

ﬁl
-

| [mn] w=|) 3 |

m





按下屏幕上的“测试”键，即可开始测量。每90秒进行一次露点稳定。显示界面流量显示下方有趋势曲线图。曲线平稳都即可读取稳定值。全过程为自动状态，实时响应数据。

数据的“存储”“读取”及“打印”
[image: image6.png]Flow )

c§

%0
$TED

m

i

-

we | we| wm| 3 |




[image: image7.png]ATENHdE °oC g
HAF % 0

FTER

i |
PPmv (P20)

B @ Ii»ﬁﬁ)ll

we | we| wm| 3 |




[image: image8.png]ATENHdE °oC g
HAF % 0

FTER

i |
PPmv (P20)

B @ Ii»ﬁﬁ)ll

we | we| wm| 3 |





数据的“存储”“读取”及“打印”，通过触碰屏幕上的相应按键完成。皆为同屏全自动状态。如上图所示。
关机
关机前，需要再次触碰“测试”键，等待斯特林机停止运转即可关闭电源。
电池显示和充电
仪器电量显示在显示屏幕右上角处[image: image9.png]


，为三格显示。当电量耗尽时，显示为空格。仪器充电时，将配件中的“充电器”两眼插头插入220V交流电，充电圆口与仪器后面板“充电”口连接即可。充电状态，充电器led灯为红色。电池充满后，充电器led灯为绿色。
注意事项

	1
	禁止将液体或粉尘气体引入测试气路。以免损坏仪器。

这种情况导致的仪器损坏，参照更换器件价格维修，不保修。

	2
	禁止仪器在运行时，大幅度震动。

	3
	严禁使用硬物敲打显示屏。

	4
	非专业人员禁止拆卸冷镜模块。


仪器故障判断处理表
	序号
	故障现象
	处理办法

	1
	打开开关后，仪器无法开机。
	关机，使用充电器对主机充电30分钟。如30分钟后，再开机。如仍然不运行，返厂维修。

	2
	测试值出现大幅偏差
	1.逆时针打开镜面模块（仪器顶部），对镜面进行清洁（酒精棉签轻轻擦拭）。完成后顺时针拧好镜面模块。

2.如果清洁镜面后任然不行，则返厂维修。

	3
	如果测试软管出现裂纹及损伤
	更换测试气路管。




