HVBB
变压器变比测试仪
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司
地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
一、产品简介
   用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，我公司采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小，重量轻，精度高，稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作，界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

二、主要功能及特点

1．自动测量接线组别。

2．自动进行组别变换。

3．自动切换相序。

4．自动切换量程。

5．自动校表。

6．输入标准变比后，能自动计算出相对误差。

7. 一次测量完成，自动切断试验电压 。
8. 设置数据,测量结果自动保存，可查看以前数据。

9. 测量有载变压器,只输入一次变比。 

三、主要技术指标

1．变比测量范围： 1—10000
2．组别：1—12点
3．精度: 1-1000 0.2 级   1000-10000 0.5级

4．分辨率: 0.0001
5. 电源：AC220V ±10%，50HZ 

6．使用环境温度：-5℃ ─ 40℃

7．使用环境湿度：＜85%

8. 体积：430×320×215mm3 

9. 重量：8Kg

四、面板示意图

[image: image1.emf]AC220V

开关

对比度调节

液晶显示器

打印机

确认

复位

A

B

C

测量保

险

0.5A

a

b

c

单

相

单

相

高

压

侧

低

压

侧

通讯

 
五、操作方法

1．联线： 关掉仪器的电源开关，按下面的方法接线。
          单相变压器                       三相变压器              

   仪器                  变压器          仪器                变压器
     A                     A                A                    A
B                     X                B                    B

C                     不接             C                    C

a                     a                a                    a    

b                     x                b                    b

c                  不接             c                 c
     变压器的中性点不接仪器，不接大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座（内付2A的保险），另一端与交流220V电源相联。
注意：切勿将变压器的高低压接反！
2.打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单，如下图
   
选中的菜单反向显示（黑底白字）

此时可  按 “ ↑”键 选择功能菜单

　　　　按 “确认”键 执行相应功能

注：    按下按键，放开按键，为一次按键输入

3．接法设置,进入接线方法设置后，液晶屏显示如下
   

    此时   按“ ↑ ” 键选择接法

按“确认” 键保存接法，返回主菜单

4．设置标准变比,进入标准变比设置后，液晶屏显示如下


此时　按“ → ”键选择数据位,选中的数据反向显示

　　　按“↑”“↓”键修改数据。

选中数字后，按“↑”“↓”键，数字由0到9循环变换，如果是第一位，数字只能由1到9循环变化，不会出现0 。

选中小数点后，按“↑”“↓”键，小数点循环移动。

按“确认”键保存变比后，液晶屏显示如下


调压比的设置方法和标准变比的设置方法相同。

按“确认”键保存调压比后，返回主菜单
注意:设置的标准变比为线电压之比,与QJ35电桥不同,不需要换算!

变比调压比设置实例

例1. 变压器的电参数为

接法:Yy

电压比:10000V±3×5%/400V

接法设为:Yy

标准变比设为：10000/400=25（即为额定档位的）

调压比设为：   5.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示如下


每按“↑”键一次,变比增加25.000×5%,即1.25。每按“↓”键一次,变比减少1.25。新的标准变比直接显示在屏上,按确认键,即可测量出结果。

例2. 变压器的电参数为

接法:Yy

电压比:高压1分接10500V，2分接10000V，3分接9500V，低压400V

接法设为:Yy

测量1分接时，

变比设为10500/400=26.250

调压比设为：   0.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示如下


按确认键,即可测量。

测量2分接时，

变比设为10000/400=25.000

调压比设为：   0.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示接法和变比后,按确认键,即可测量。

测量3分接时，

变比设为9500/400=23.750

调压比设为：   0.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示接法和变比后,按确认键,即可测量。

2分接测量完成后,显示如下


每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存30个数据,超过3０后，本次数据存入第30次，第一次数据清除，即先进先出。

第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。第二行为组别。第三行左边为AB相的变比,第三行右边为AB相的相对误差,依此类推。如果测单相变压器,只有前三行显示。如果实测变比的相对误差大于１0 %,显示“＞１０％”, 如果实测变比的相对误差小于-１0 %,显示“<-１０％”。

按“↑”键，查看历史数据。

按“←”键，进入打印菜单，可打印本次数据，打印全部数据，可清除全部历史数据。

按确认键，返回主菜单。

 六、注意事项
保险为0.5A请不要变大电流的保险。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险，旁边的蜂鸣器会发声。保险熔断后，如果进行测量，在显示“  正在测量，请等待！ ”后停住。请关机，更换相同容量的保险，重测。
2.连线要保持接触良好。仪器应良好接地！
3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线,如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。

4.仪器工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远，请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。

5.显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。

6.仪器应存放在干燥通风处，如果长期不用或环境潮湿，使用前应加长预热时间，去除潮气。

7.通讯口调试时使用 

 七、产品清单

1.测试仪一台

2.电源线一根

3.测试线一套

4.产品使用说明书一本

5.合格证一个

八、附录：
变比试验的目的主要有：

（1）检查变比是否与铭牌值相符，以保证达到要求的电压变换。

（2）检查电压分接开关指示位置是否正确。

（3）检查各线圈的匝数比，可判断变压器是否存在匝间短路。

（4）测出三相变压器本身变压比的不平衡度。

（5）提供变压比的准确程度，以判断变压器能否并列运行。

设置接线方法


设置标准变比


开始数据测量


查看历史数据








↑:选择  确认:执行





设置接线方法      接法:Yy


设置标准变比


开始数据测量


查看历史数据








↑:选择  确认:保存





设置接线方法      


设置标准变比     变比=25.000


开始测量数据


查看历史数据








→:移位 ↑↓:增减  确认:保存





设置接线方法      


设置标准变比     调压比=0.00%


开始测量数据


查看历史数据








→:移位 ↑↓:增减  确认:保存








接法=Yy？





变比=25.000？








→:否  确认:是  ↑↓:换档








接法=Yy？





变比=26.250？








→:否  确认:是  ↑↓:换档





第３次　　　　     共３次


组别：１２点


ＡＢ：２５.００８　　　　　０．０３％


ＢＣ：２５.０１０　　　　　０．０４％


ＣＡ：２５.０００　　　　　０．００％





↑：翻页　→:打印  确认:返回








PAGE  
7

_1234567890.vsd
�

AC220V


 测量保险
0.5A


开关


对比度调节


液晶显示器


打印机


a


确认


复位


A


B


C


b


c


单相


单相


高压侧


低压侧


通讯



