
HVLY-100

回路电阻测试仪

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
一、概述

以前，电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻，而这类电桥的测试电流仅为mA级，难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时，由于受到油膜和动静触头间氧化层的影响，测量偏差大，掩盖了真实的接触电阻值。因此，电力部标准SD301-88《交流500KV电气设备交接和预防试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于直流100A的规定，以保证准确度。

HVLY回路电阻测试仪采用微型单片机控制，人性化汉字界面显示，它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备；其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流，可在100A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻，首创测试时间设置!!!, 首创测试大电流断线自动识别!!!采用液晶显示测试电流值及测试电阻值，可以打印输出。该仪器测量准确、性能稳定，操作方便。适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
二、技术性能及特点

    1、测量范围：1-1999.9µΩ 分辨率：0.1µΩ

    2、测量电流： 直流100A±2%(开机)

    3、测量精度： 0.5%±5个字

    4、显示方式： 大屏幕汉字液晶

5、电源： AC220V  50Hz

6、最大输出电压： DC 5V

7、标准输出电流： DC 100A±2%(开机)

8、本机电压/电流线分方向，不可任意接线。

9、测试时间设置范围：10―30-60S

三、工作原理

本测试仪直流100A输出电源采用开关电源逆变技术，脉宽自动调制方法调节电流,使之达到恒流100A输出。同时测量输出端的电压值，利用欧姆定律R=U/I，从而得到被试品的电阻值。

四、测量接线图：

      测量时的接线原理图如图所示，本测试仪配备的测试夹可同时[image: image1]完成100A电流输出和监测输出电压的双重功能。测试线上的粗线为电流输出线，可向被试品提供100A直流电流；测试线上的细线为测量输入线，可将被试品两端的电压送入测量仪，从而转换成电阻值显示出来。由于测量的是微电阻值，为使测量准确，必须特别注意：测试夹的位置必须尽量靠近被试品的测量点，并将被试品夹紧，这样，测量出来的值才可靠。

五、测量步骤

1.将测试线与仪器接好，夹好被试品。

2.连接好地线（也可将接地线夹子夹住箱子提手金属部分）!!!
3.插上220V电源，打开电源开关，正确输入测试时长。

4.正确选择测试电流档位，。

5.如果测量电流达不到100A，或者为零，则应检查所接回路接通状态是否良好。

6.如果一次测量时间太长，电源过热，会进行自动保护。可将电源关闭一段时间（约10--20分钟），使电源冷却，方可重新使用。

7.一次测量完毕机器显示测试结果，此时按保存键保存。打印键打印，按测试键重测。

8.必须在开始测试前选择测试电流档位！ （带电流选择机型）

9.两次测试时间间隔不小于30秒。

10.建议测试三次取平均值（由于表面油污或接触不良等导致测试值偏差）。

11、如正在测试过程中电流线断开，则仪器自动识别后，关断电流输出控制，并提示‘请检查线路’！！！

 六、仪器清单

1、回路电阻测试仪

一台

2、测试线  


一套

3、电源线


     一根

4、说明书


     一份

� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
2

[image: image2.png]B,
WEHN




_1234567890

