[image: image1.jpg]



[image: image13.jpg]




大电流发生器

使

用

手

册

[image: image14.jpg]



目    录
2

一、概述

2

二、产品特点

3

三、技术参数

4

四、试验接线图

5

五、面板功能说明

6

六、操作步骤说明

12

七、注意事项

12

八、运输、贮存



大电流发生器

一、概述

该智能大电流发生器是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的必需设备，应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研院所等部门，属于短时或断续工作制，具有体积小、重量轻、使用维修方便等特点。

二、产品特点

320×240液晶显示器、高速热敏打印机。

高精度传感器和高性能14位AD采集芯片。

人机对话全键盘操作方式，智能化工作全过程。

任选自动升流试验、手动升流试验和冲击速断试验，操作灵活简单。

实时显示输出电流，时间结果，显示直观明了。

完善的过流保护，任意设定目标输出电流值、电流上限和耐流时间。

具有回零检测功能，回零确定后才可进行试验，安全可靠。

逼近式升流算法，到达设定目标输出电流后自动耐流计时，计时结束后电机自动回零。

超过设定输出电流上限，电机自动回零，并发生声光报警。

10.精良的软硬件抗干扰设计，多种抗干扰手段，适应恶劣电磁环境。

11.自动错误诊断，易于发现和解决问题。

12.可选配远程通信、门联锁警灯警铃、开口电压校验接口等。

三、技术参数

通流计时范围：999S

冲击计时范围：0-999mS

环境温度：－20℃至50℃
电流精度  ≤1.0% (F.S) 

主要参数：

	型   号
	输 出
容  量
（kVA）
	输出

电流
（A）
	电源电压
（V）
	开口电压

（V）
	电 源
相 数
	备  注

	3/500
	3
	500
	220
	6
	1
	
	整体式

	6/1000
	6
	1000
	220
	6
	1
	
	整体式

	9/1500
	9
	1500
	220
	6
	1
	
	整体式

	12/2000
	12
	2000
	220或380
	6
	1
	2
	整体式或
分体式

	15/2500
	15
	2500
	380
	6
	1
	2
	整体式或
分体式

	18/3000
	18
	3000
	380
	6
	
	2
	整体式或
分体式

	24/4000
	24
	4000
	380
	6
	
	2
	分体式

	30/5000
	30
	5000
	380
	6
	
	2
	分体式

	36/6000
	36
	6000
	380
	6
	
	2
	分体式

	48/8000
	48
	8000
	380
	6
	
	2
	分体式

	60/10000
	60
	10000
	380
	6
	
	2
	分体式

	72/12000
	72
	12000
	380
	6
	
	2
	分体式

	90/15000
	90
	15000
	380
	6
	
	2
	分体式


说明：1、表内的技术参数为单相大电流发生器的参数，如果需要的是相同型号的三相大电流发生器，则输出容量都要相应的×3，电源电压为380V、输入电源相数为三相四线。

四、试验接线图

1．整体式接线图

[image: image2.png]ELUE]

&I

i

@

|

BARE

il





图1 接线示意图

2．分体式接线图

[image: image3.png]2=}

LT
|

.—|. Hit&

I

~=]




图2 接线示意图

五、面板功能说明

[image: image4.png]



图3
打印机：    打印机是热敏打印机，当试验完成后按键盘上的“打印”按钮按印试验结果。

RS232：     RS232是与计算机相连的串口通信接口，是用户选配接口，本装置没有配置这个接口。

LCD对比度：因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化，可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。

液晶：      320X240像素点阵白色背光液晶，在强光和阴暗环境下都十分清楚。

指示灯：    由启动灯、零位灯、报警灯三个灯组成，启动灯和报警灯是高亮七彩灯。

操作提示：  有一些简短的提示语句和安装接线图。

键盘：      由上、下、左、右、设置、打印、确定、取消8个键组成，是用户和设备交互的终端。

电源开关：  工作电源，带通电指示灯。

六、操作步骤说明

（1）开机使用

开机处于“欢迎界面”,如图4：

[image: image5.jpg]HETH R AT

H 2 it
TATH R
e ine





图4 欢迎界面

根据键盘的示图5，按上↑、下↓、左←，右→可以切换“自动升流试验”、“手动升流试验”或“冲击速断试验”

[image: image6.jpg]T he

Hise

TE

B





 图5 键盘界面

选中试验方式后，按确定可以进入主界面，如图6:


[image: image7.emf]动态显示区

结果显示区

设置数据区

信息显示区

试验操作区


图6 主界面

动态显示区：一直处于采集信号，显示输出电流。

结果显示区：用来显示试验结果数据，显示计时时针、平均输出电流或最大输出电流、耐流时间或冲击时间等。

设置数据区：设置试验中需要的参数数据

            目标电流为在自动升流方式下的升流目标值

            耐流时间为耐流的时间长度，不同试验启动计时方式不一样。

            电流上限为输出电流有效值的上限，输出电流超过电流上限将自动切断输出并自动回零。

信息显示区：显示试验过程中的试验状态和提示信息。

试验操作区：选择设置、试验、回零命令。

（2）设置参数

在主界面上，选中“设置”，然后按确定后进入设置界面,如图7:

[image: image8.jpg]0. ToKA

10095

Ebie 2088

. .
T -
B~

wR e





图7 设置界面

按左←，右→时切换光标移动位置，按上↑、下↓时更改光标位置数据的值。光标位置和设置的数值全部可以自动循环，前且在使用时有默认的标准值。如果所有的参数都设置完成，按取消退出设置回到主界面开始状态。

（3）手动升流试验

        零位检查—当选中“试验”后，按确定就进入提示试验状态。如果调压器不在零位，将提示“试验前请先回零”，退出试验并且切换到回零命令。

        试验过程—接地和回零确认后，可以进行试验。选中“试验”后按确定，接触器合闸，这时输出电流几乎为0,如图8:

[image: image9.jpg]A LI 0. T6KA

V10098

FR: 12060
AR 030
HULERE: L S0

e e
Y iR
B

% EE





图8 手动升流试验界面

按上↑，输出电流将不断上升，松开就停止升流，如果到上限就提示满量程；

按下↓，输出电流将不断下降，松开就停止降流，如果到下限就提示已回零；

按计时←，计时开始工作，到耐流时间计时结束完成试验；

按取消→，取消试验过程；

在升流过程中，如果输出电流有效值超过“电流上限”值将认为短路事故，接触器立刻分闸并显示试验结果，包括输出电流的最大有效值、耐流时间等，调压器开始回零，回零完成试验结束。如果在耐流过程中，如果输出电流有效值没有超过电流上限，计时结束后，结果显示区就显示平均输出电流、耐流时间等，调压器开始回零，回零完成后接触器分闸试验结束。

（4）自动升流试验

自动升流试验和手动升流试验的试验过程类似，首先也进行接地检查和回零检查，确认后进入如下界面,如图9:

[image: image10.jpg]fiiv i L 0. TOKA

T :009S
B Lo | W
R 00 S -
LR 15060

WA ORR EE





图9 自动升流试验界面

按上方法切换到“开始”确定后进行试验，与手动升流试验不同之处就是升流过程将自动升到“目标电流”值，然后启动进行计时。

升流过程为逼近方式，首先快速升到接近目标电流值，然后再进行微调，保证输出电流几乎为目标电流值。

（5）冲击速断试验

冲击速断试验和升流试验的试验过程有些不同，本试验不进行回零检查，可以直接输出电流，最长耐流时间为999mS。

第一步，关闭电源开关，直接短接输出线。

第二步，开启电源开关，利用手动升流试验升到所需的电流，然后关闭电源开关让调压器处于相应的位置。

第三步，在输出端接上被试品。

第四步，开启电源开关，进入“冲击速断试验”界面，如图10:

[image: image11.jpg]i

Bk 0.1
HE9%mS
TR, RBRTER

Eib: 120k
R : 999 uS.

R 150K

S

E





图10 冲击速断试验界面

按上方法可以设置耐流时间和电流上限，然后切换到“试验”确定后进行试验，此时不会进行回零检查直接输出所需电流。

（6）功能选择



按键盘上的“功能”就进入功能界面,如图11:

[image: image12.jpg]RGN S
R E IO





     图11 功能界面

进入功能界面后，可以选择“接地保护检查参数”、“系统日历时钟调整”、“试验操作注意事项”等界面。

接地保护检查参数：设置是否要接地保护检查。

系统日历时钟调整：设置时钟的时间，为打印报表提供时间依据。

试验操作注意事项：为用户提供一些操作规范和安全注意事项。

（7）打印

 按键盘“打印”按键可以打印试验果，在此不赘述。

七、注意事项

1．电源插座内置保险，如果保险熔断可将保险盒向上拔出更换保险。

2．为了保证安全，在使用之前，设备务必接地，调压器务必置于零位。

3．设备应置于干燥清洁厂所使用，且日常做好设备的维修保养。

4．请不要私自维修仪器或自主改造、加工仪器，否则仪器不在质保之列。

5．为发挥本产品的优秀性能,在使用本公司产品前请仔细阅读使用说明书。
八、运输、贮存
    ■运输
    设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。
设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。
运输设备途中，仪器面板应朝上。
    ■贮存

    设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。
设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。
PAGE  

_1234567890.vsd
�

动态显示区�

结果显示区�

设置数据区�

信息显示区�

试验操作区�


