SLQ-1000A便携式升流器                                 武汉超高压科技有限公司


SLQ-1000A便携式升流器
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市硚口区汉正街401号丰源大厦

电话：027-83805885  027-83770260  027-62639990

传真：027-83805885  邮编：430000

网址：www.whehv.com

E-mail: ehv@whehv.com
目 录

一·概述:　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
二·技术指标：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
三·面板及功能：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）

四·工作原理：  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）
五·注意事项：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）
六·随机配件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
七·产品成套：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（5）
八·贮存及运输：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（5）

一、概述：
SLQ-1000A大电流试验器采用先进的制造工艺和大容量的环形变压器。并且带有LCD数字显示的电流表。外配铝合金机箱、PC面板。具有输出容量大、体积小、重量轻，外形美观的特点，主要用于电力系统的CT变比、接触电阻等需要大电流试验的场合。

二、主要性能指标：
1． 输入电源：AC：220V  25A，50Hz

2． 输出电流：AC：1000A  5V或500A  10V

3． 输出电流波形失真度：≤5％

4． 三位半表数字显示，量程：0～1000A，

分辨率：1A，精度：±1％

5． 使用环境：温度-10～40℃，相对湿度<80％

6． 体积：480×280×245mm3
7． 重量：40Kg

三、面板及功能：
[image: image2.png]X6
AC220VEA
X1 O——1

X8 O—

K1

18

X1

X3

X5





1. 大电流输出端子

2. 电源输入接线端子

3. 保险管（30A）

4. 接地接线柱，为使用安全，使用时应接地

5. 大电流调节旋钮

6. 合闸指示灯

7. 合闸按钮

8. 分闸按钮

9. 分闸指示灯

10. 输出电流表

四、工作原理：
[image: image1.jpg]



电路如图所示，AC：220V电源由X6～X7输入，由TY调压器调节，K1控制，T升流器升流，由X1～X5通过电流表A输入大电流。当两组线圈并联输出时，能输出1000A电流，最大空载电压5V；当两组线圈串联输出时，能输出500A电流，最大空载电压10V。

五、注意事项：
1．本试验器输入电源电缆截面应大于2.5mm2，大电流输出连接电缆截面应大于100mm2，并尽量缩短输出连接电缆长度。

2．本试验器具有零位保护功能，电流调节旋钮在零位时才能合闸。

3．只要能达到输出电流要求。尽量使用并联输出。

4．应避免长时间连续输出。

	负载情况（额定%）
	最大持续运行时间（分钟）

	100
	5

	85
	15

	75
	30


5．为使用安全，应将接地端子可靠接地。
六、产品成套：
1.SLQ-1000A 大电流发生器       1台

2.大电流导线                   2根

3.电源线                       1根

4.接地线                       1根

5.保险管                       2只

用户收到仪器后，按照仪器的装箱单，开箱检查是否相符，核对上述内容，若发生缺少，请立即与本公司联系。
八、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。
PAGE  
2
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！


