MOA-30KV

氧化锌避雷器直流参数测试仪

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋

电话：027-65655885

传真：027-83805885

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com

目录

1.安全警告.................................  	2

2特点.......................................  	3

3.技术规格.................................		3

4.仪器介绍.................................		4

5.仪器使用.................................		5

6附件.......................................	6

1. 安全使用事项

本仪器的设计、制造和检测均达到IEC61010安全标准（电子类测量产品安全要求），本说明书包括确保仪器的安全使用及保证仪器的安全状态，使用者所必须遵守的警告和安全条例。使用前请先阅读以下说明。

警告 ● 仪器输出高压，使用前，阅读并理解说明书中的操作指南。 ● 请将说明书随身保存以便随时查阅。 ● 必须按指示使用仪器。 ● 理解并遵守安全操作指示。 必须严格遵守上述操作说明。 如不遵守，测量时可能会导致人身伤害和仪器毁坏。

危险（表示操作不当会导致严重或致命的伤害）

● 使用前请带戴绝缘手套。

● 请勿在AC/DC600V以上的电路中测量。

● 请勿在易燃场所测试，火花可能会引起爆炸。

● 请勿在仪器表面潮湿或操作者手潮湿时操作。

● 请不要带电连接测试线。

● 在测量时或测试后请勿立刻触摸被测回路，可能导致触电事故。

● 测试线或端口发现易损害绝缘特性的污垢或炭化物时请停止测试。

警告（表示操作不当存在导致严重或致命的伤害的可能性）

● 若仪器出现异常请停止使用。例如：仪器破损或裸露出金属部分。

● 请勿对仪器安装替代部件或进行任何未授权的改造，维修时请与我公司联系。

● 确定所有测试导线与仪表的测试端口连接牢固。

注意（表示操作不当有可能会导致人身伤害或仪器毁坏）

- 测量前，确认电压选择在适当的值。

- 若长时间不使用，应将电池充满后存放，并在三个月内重新补充。

- 请勿在高温、潮湿，有结露可能的场所及阳光直射下长时间放置。

- 请使用湿布或清洁剂来清洁仪器外壳，请勿使用研磨剂或溶剂。

- 仪器潮湿时，请先干燥后存储。

2. 特点

氧化锌避雷器测试仪具有起始动作电压U1mA和漏电流I0.75U1mA测量功能。

● 严格按照安全标准设计

● 具有电压限定功能

● 测量完成自动切断输出电压

● 2种电源方式：使用锂离子电池供电， 同时可以在使用状态中充电。停电时，可自动从AC电源供电转换为电池供电。

● 全中文显示，中文提示操作，简单明了。

3. 技术规格

● 安全规格

IEC 61010-1    CAT.IV  600V 污染度2

IEC 61326      EMC 规格：测试，控制和检验用电气设备

IEC60529 IP64 （外盒合闭状态）

● 交流电源：220V±10%，50/60 HZ ，20 VA

● 电池供电：16.8V锂离子可充电蓄电池

● 电池续航时间：约6小时

● 尺寸（长x 宽x 高）：36cm x 23cm x 16cm

● 重量：3kg

| 技 术 指 标 | 测 量 范 围 | 工 作 误 差 | 测 试 条 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始动作电压U1mA | 0～30kV | ≤±(1％±0.1kV) | 1mA±5μA |
| 漏电流I0.75U1mA | 0~1000μA | ≤±(1%±2uA) | 0.75U1mA ≤±1％±1d |

4. 仪器介绍

● 面板介绍

1

3

2

4

6

5

| 编号 | 说明 | 编号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC插头 | 2 | AC指示灯 |
| 3 | 测试端子（接地、输出） | 4 | 液晶显示屏 |
| 5 | 按键 | 6 | 高压指示灯 |

- 按键及功能说明

按键编号从左到右，共5个。第一个为关机状态下的开机键。

| 按键编号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 开机按键，关机状态下按下开机 |
| 2、3、4 | 功能键 |
| 5 | TEST键，按住1S测试，再按停止。（进入设置菜单时无效） |

- 电池电量指示： 、、、、

当电池电压显示只剩一格时应及时充电了，当电池显示闪烁时则随时会自动切断电源，应该马上进行充电。

- 充电：为面板AC插座提供满足要求的AC电源，即可为仪器充电。充电时，电源指示灯亮，显示屏的电池标示依次从(0格)到(满格)显示，当充满时，则显示(满格)。

- 对比度设置界面:由于温度变化导致LCD显示的灰度发生改变，可能影响使用。本仪器设置电子式对比度调节。按如下步骤设置：

- 在关机状态下，按住2键不放（第二个键）

- 按1键（开机键）开机，直到进入对比度调节菜单

- 按1键或2键调节对比度，直到合适的时候

- 按4键保存并退出，如果不需要调节则按3键退出

| 软按键 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 移动光标，也用于增减对比度 |
|  | 移动光标，也用于增减对比度 |
| 返回 | 该界面下无效 |
| OK | 确认进入当前的菜单功能或确定当前的设定并退出 |

- 系统帮助菜单说明

帮助：记录产品的编号、生产日期、版本信息。

●测试设置

过压整定：仪器最大输出试验电压,为防止一些不必要的问题仪器可以根据实际的压敏电阻参数，调节适当的试验电压。

| 软按键 | 说明 |
| --- | --- |
| 关机 | 关闭仪器电源 |
|  | 过压整定增加 |
|  | 过压整定减少 |

按启动键则开始试验，中途可按任意键退出试验，试验完成后自动切换到数据界面。

5. 仪器使用

● 将仪器的输出端（L）接到氧化锌避雷器的上端，接地端（E）接氧化锌避雷器的末端（该侧必须接大地）。

● 高压屏蔽线的绿线插头接至G端(L左侧第一个G端)

● E端右侧第一个G端为泄漏电流旁路使用，当需要将避雷器表面的泄漏电流消除，减少对测量影响时可以在靠近避雷器末端的地方缠数圈裸铜线，并引入该G端。

缠祼铜线的位置

接大地

- 注意事项

1.确认被测试品安全接地，试品不带电。

2.确认仪表E端(接地端)已接地。

3.确保仪器处于关机状态时进行接线或拆线。

4.若仪器长时间空闲，电池需要定期进行充电，以保证其活性，建议充电周期为 1个月。

5.当高压屏蔽测试线的老化导致泄漏过大时，将导致测量无法进行或误差过大，请联系厂家更换高压屏蔽测试线。

6.附件

1.  测试线（高压屏蔽测试线、绿色硅胶线、黑色硅胶线各一根）1套

2.  AC 220V电源线       1根

3.  使用说明书           1份

4.  合格证               1份