HVCT
电流互感器现场校验仪
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
HVCT电流互感器现场校验仪

一、产品特性
 1.采用低压外推法测量电流互感器误差，现场检定电流互感器时无需标准电流互感器、升流器、负荷箱，极大的降低了工作强度和提高了工作效率。
仪器内部具有相当于被测电流互感器同变比的标准电压互感器，其准确度为0.02级，相当于0.05S级电流互感器，准确的测量出被测电流互感器的变比和空载误差。然后结合阻抗与导纳的测试结果推算出互感器的误差。
3.现场测量1.0、0.5、0.5S、0.2及0.2S级电流互感器；一次测量过程，可测试电流互感器全部规程点误差；
4、仪器可测量电流互感器1%－200%之间任意一点及规程点的比差和角差。
5、具有电流互感器变比、二次绕组内阻测试功能。
6.模存贮器可存储现场测试数据多达1000条。
二、技术参数
	变比范围
	5A/5～25000A/5A(5A/1～5000A/1A)

	误差测量范围
	5A/5～5000A/5A(5A/1～5000A/1A)

	被检电流互感器
	准确度范围：1.0、0.5、0.5S、0.2及0.2S

	准确度
	  ±0.05%

	直流电阻
	0.0-0.1Ω ，±3% 0.1-5Ω0Ω  ，±1%

	   二次负荷
	1Ω-25Ω   ±2%

	   测量规程点
	1%（s）、5%、20%、100%、120%、200%

	内置校验仪精度
	2.0  级

	整机重量
	≤5Kg

	备注
	可选配现场便携式可充电测试电源，方便现场取电源。


