HVDN-III
三相电能表校验仪
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
HVDN-III三相电能表校验仪

三相智能电能表检验装置可根据国家有关标准和现程的要求适用于0.1级及以下各种三相电能表（包括正弦无功表）的检验。
一、产品特点
1.装置挂表架和台体框架全部采用专用铝合金材料制作，台面板由防火防热纤维材料构成。
2．每表位配置独立的带高压保护的脉冲输入、多功能信号输入、485通讯信号接口。
3．误差处理系统能接收光电采样器信号、安装式电子表的输出脉冲和标准电能表的高频脉冲信号等。
4．相同类型（相线、额定电压、标定电流相同），不同常数的电能表可同时校验（限三种常数）。
5．可自动对回转式电能表转盘的黑标进行定位，方便做潜（起）动试验。
6．装置具有完善的故障检测、定位、保护和报警功能，以免人为的接线或操作错误而损坏装置。
7、支持电量递减准确度、电价切换试验，负荷开关跳闸等费控功能试验。
8．测试方案灵活设置，可完成基本误差、常数校核、潜起动试验、多费率电能示值误差、日计时误差、时段投切误差、需量示值误差、需量周期误差所有准确度要求试验。
9.可完成误差变差，误差一致性、负载电流升降变差、电流过载等所有一致性试验及各种影响试验。

二、技术参数
	参数名称
	主要指标

	装置的准确度等级
	0.03级、0.05级

	装置标准电能表等级
	SYS312  三相多功能标准电能表，准确度等级：0.03级（0.05级）   

	电压量程
	3×220V 、  3×57.7V、 3×380V、     3×100V； 0-120%范围    调节细度：0.01%

	电流量程
	0.005A--00A。 调节范围 ：0-120%       调节细度：0.01%

	移相范围
	0-360°，调节细度：0.01°

	输出频率
	45Hz - 65Hz ，调节细度：0.01Hz

	指示仪表精度
	电压：＜0.2％         电流：＜0.2％ 相位：＜0.1o          功率：＜0.2％

	输出容量
	电压≥ 20VA/表位，电流≥ 60VA/表位 

	最小起动电流
	1mA，准确度：5%，起动功率：准确度5%

	SYT10标准时钟
	3×10-7/S(内部时基准确度)，输出50KHz； GPS授时仪（选配）

	装置输入电源
	220VAC，±10%，50Hz；最大功耗：1500VA（24表位）；


