HVDN-I
单相电能表校验仪
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
HVDN-I单相电能表校验仪

单相电能表检验装置可根据国家有关标准和规程以及国网最新标准要求适用于0.1级及以下各种单相电能表的检验。
一、产品特点
1.装置挂表架和台体框架全部采用专用型材制作，台面板由防火纤维材料构成。
2.一次完成所有检定项目（包括预热、潜动试验、起动试验、标准偏差的测定、基本误差的测定）。
3．光电采样器可实现三维调节，既可采样回转式电能表的转盘信号，也可接收电子式电能表的频闪信号。
4．可同时校验相同类型、不同常数的电能表（限二种常数）。
5．可自动对回转式电能表转盘的黑标进行定位，方便做潜（起）动试验。
6．可在工频基波上迭加2～21次谐波，谐波的幅值和相位可随要求设定。                                                                                        
7．电压（电流）回路可带任意性质的负载。

8． PC管理软件还具备了功能完善的报表打印、数理统计和资产维护等功能。
二、产品参数：
	参数名称
	主要指标

	装置的准确度等级
	0.05级、0.1级

	装置标准电能表等级
	SYS110 单相多功能标准电能表，准确度等级：0.05级   

	电压量程
	0-240V(可任意设定) 调节范围：0-120%        调节细度：0.01%满度

	电流量程
	0.005A--100A 调节范围 ：0-120%       调节细度：0.01%

	移相范围
	0-360°，调节细度：0.01°

	输出频率
	45Hz - 65Hz ，调节细度：0.01Hz

	指示仪表精度
	电压：＜0.2％          电流：＜0.2％ 相位：＜0.1o           功率：＜0.2％

	输出波形失真度
	电压：＜0.5％          电流：＜0.5%

	输出稳定度
	电压：＜0.05% / 3分钟       电流：＜0.05% / 3分钟  功率：＜0.05% / 3分钟 

	输出容量
	电流：1000VA（120A）； 电压：400VA（24表位）

	负载特性
	阻性，感性，和容性（ 小4uF ）

	最小起动电流
	1mA，准确度：5%，起动功率：准确度5%

	装置输入电源
	220VAC，±10%，50Hz；最大功耗：1500VA（24表位）；


