HVHGT
互感器检定装置
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
HVHGT互感器检定装置

一、产品简介
互感器校验装置是我公司最新研发的新一代电子源互感器校验台，校验速度更快、测试数据更准确、稳定性更好、保护功能更完善。

该装置由互感器校验仪、电压电流负荷箱、电子源控制柜等几部分组成。

操作人员通过PC机上的互感器误差管理软件，设定被检互感器类型、变比、准确度等级、二次负荷、功率因数、被测互感器台位等主要参数，一次升流过程即可完成互感器的全部规程点误差数据测量，并存储到数据库中。

二、产品特性

●装置具备联机自动、单机自动、单机手动三种测试模式;

●采用程控电子源，定点迅速准确，克服了传统电工调压器的噪声大，机械磨损等缺点;
● 测试过程中标准互感器一次、二次接线、电压电流负载箱全自动自动切换，无需人工换挡;
● 可任意选择台位进行校验，同步显示测试台位、标准互感器接线、功率因数、二次负荷;
● 可兼作工频、三倍频耐压试验台进行互感器耐压试验;
●具备过压、过流、百分表保护，测试中缺相、变比错误、极性错误及误差过大多种保护功能;
● 误差管理软件能装置可与国家电网、南方电网、地方电网等营销系统无间隙端口对接。

三、技术参数

测量对象：低压互感器、高压互感器、计量箱

测量量限：一次电流：5A~5000A；       二次电流：5A、1A

          一次电压：6kV~220kV；

二次电压：200V、100V、100 V/√3、100V/3

● 测量范围：
     同相分量（%）：0.0001~200.0   
分辨率：0.0001
     正交分量（’）：0.001~999.9    
分辨率：0.001
     阻抗（Ω）：0.0001~60.0     
分辨率：0.0001
     导纳（ms）：0.0001~60.0    

分辨率：0.0001
● 误差精度：
     同相分量(f)：  =（f×2%+δ×2%±2个字）
     正交分量(δ)：  =（δ×2%+f×2%±5个字）
     百分表：   1级            
● 工作范围：
     电流： （1%-149%）In  （In=5A）                               （5%-149%）In  （In=1A）
     电压： （5%-149%）Un  （Un=200V、100V、100V/√3）   （5%-199%）Un  （Un=100V/3）

极性错误指示：
额定工作电流（电压）的5%以上，误差超过180%时，有极性指示。
变比错误指示：

额定工作电流（电压）的5%以上，误差超过30%而小于180%时，有变比错误指示。

