HVVR
互感器二次压降及负荷测试仪
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885 

传真：027-83805885 

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
HVVR互感器二次压降及负荷测试仪

二次压降及负荷测试仪

● TV二次压降测试TV侧电压、仪表侧电压、角差、比差、压降、合成误差。
● TV二次负荷测试二次电压、电流、导纳、实际运行负荷、功率因数。
● TA二次负荷测试二次电压、电流、阻抗、实际运行负荷、功率因数。
● 电压测量范围为0.3V ～ 120V，全自动量程切换。
● 电流宽范围测量，全自动量程切换。有直接输入或经电流钳输入两种。
	TV二次压降无线测量

	测量范围
	比差：0.000 ～ ±10.00%，角差：0.00 ～ ±600.0＇

	基本误差
	比差：±(比差*2%+角差*2%±2个字)±0.02%
角差：±(比差*2%+角差*2%±2个字)±0.5＇

	工作范围
	30V ～ 150V

	TV二次负荷测量

	导纳
	测量范围：1.00 ～ 99.9mS，测量准确度：±2%

	运行负荷
	测量范围：5 ～ 500VA，测量准确度：2%

	TA二次负荷测量

	阻抗
	测量范围：0.10 ～ 8.00Ω，测量准确度：±2%

	运行负荷
	测量范围：0.1 ～ 75VA，测量准确度：±2%


