HV51系列

绝缘电阻测试仪

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋

电话：027-65655885

传真：027-83805885

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com

目录

1.安全警告...............................		1

2特点.......................................		2

3.技术规格...............................		2

4.仪器介绍...............................		3

5.仪器使用...............................		6

6附件.......................................	6

1. 安全使用事项

本仪器的设计、制造和检测均达到IEC61010安全标准（电子类测量产品安全要求），本说明书包括确保仪器的安全使用及保证仪器的安全状态，使用者所必须遵守的警告和安全条例。使用前请先阅读以下说明。

警告 ● 仪器输出高压，使用前，阅读并理解说明书中的操作指南。 ● 请将说明书随身保存以便随时查阅。 ● 必须按指示使用仪器。 ● 理解并遵守安全操作指示。 必须严格遵守上述操作说明。 如不遵守，测量时可能会导致人身伤害和仪器毁坏。

危险（表示操作不当会导致严重或致命的伤害）

● 使用前请带戴绝缘手套。

● 请勿在AC/DC600V以上的电路中测量。

● 请勿在易燃场所测试，火花可能会引起爆炸。

● 请勿在仪器表面潮湿或操作者手潮湿时操作。

● 请不要带电连接测试线。

● 在测量时或测试后请勿立刻触摸被测回路，可能导致触电事故。

● 测试线或端口发现易损害绝缘特性的污垢或炭化物时请停止测试。

警告（表示操作不当存在导致严重或致命的伤害的可能性）

● 若仪器出现异常请停止使用。例如：仪器破损或裸露出金属部分。

● 请勿对仪器安装替代部件或进行任何未授权的改造，维修时请与我公司联系。

● 确定所有测试导线与仪表的测试端口连接牢固。

注意（表示操作不当有可能会导致人身伤害或仪器毁坏）

- 测量前，确认电压选择在适当的值。

- 若长时间不使用，应将电池充满后存放，并在三个月内重新补充。

- 请勿在高温、潮湿，有结露可能的场所及阳光直射下长时间放置。

- 请使用湿布或清洁剂来清洁仪器外壳，请勿使用研磨剂或溶剂。

- 仪器潮湿时，请先干燥后存储。

2. 特点

HV5000绝缘电阻测试仪，具有5个量程：500V, 1000V, 2500V, 5000V，测试最大可达5TΩ，还有手动升压功能。

● 严格按照安全标准设计

● 绝缘电阻量程5TΩ@10kV

● 短路电流可调节，最大可达5mA（可以订制高达10mA短路电流产品）。

● 自动显示极化指数（PI）,诱电吸收比（DAR）的测试值，可测试漏电流和电容量。

● 抗干扰性能优越，在干扰电流达到2mA时，仪器仍然保证测试精度。

● 容性试品快速放电，电缆测试时，无需要人工放电，仪器自动快速放电。

● 2种电源方式：使用锂离子电池供电，续航时间可达6个小时(5000V空载时)。

同时可以在使用状态中充电。停电时，可自动从AC电源供电转换为电池供电。

● 全中文显示，中文提示操作，简单明了，并且可以显示绝缘电阻模拟柱。

● 数字滤波功能，外部影响造成显示值发生偏差时刻使用滤波功能减轻影响。

● 完善的保护功能，并且备熔丝烧断提示功能。

3. 技术规格

● 安全规格

IEC 61010-1    CAT.IV  600V 污染度2

IEC 61326      EMC 规格：测试，控制和检验用电气设备

IEC60529 IP64 （外盒合闭状态）

● 交流电源：220V±10%，50/60 HZ ，20 VA

● 电池供电：16.8V锂离子电池

● 电池续航时间：5000V@空载，约6小时

● 尺寸（长x 宽x 高）：270cm x 23cm x 17cm

● 重量：3.0kg

● 测试电压精度：标称值的100% 到110%

● 电压测量精度：5%+10V

● 电流测试量程：10mA

● 电流测量精度：5%+0.2nA

● 短路电流：2到5mA，可调节输出 (可订制10mA短路电流)

● 电容测试量程：20uF

● 电容测试精度：15%+0.03uF

● 电容试品放电速率： 从5000V到10V，0.5S/µF

● 绝缘电阻测试量程和精确度 （温度：23±5ºC ， 相对温度：45 – 75%RH）

| 量程 精确度 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 手动调压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未指定 | <100k | <100k | <100k | <100k | 量程：1G/V，100V时量程100G。当电压小于300V时，电阻误差增加10% |
| 5% | 1M -10G | 1M -20G | 1M -100G | 1M -100G |  |
| 20% | 10G -100G | 20G-200G | 100G-1T | 100G-1T |  |
| 未指定 | > 100G | > 200G | > 1T | > 1T |  |

4. 仪器介绍

● 面板介绍

1

2

3

4

5														                   6

| 编号 | 说明 | 编号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC插头 | 2 | AC指示灯 |
| 3 | 测试端子（E、G、L） | 4 | 液晶显示屏 |
| 5 | 按键 | 6 | 高压指示灯 |

- 按键及功能说明

按键编号从左到右，共5个。第一个为关机状态下的开机键。

| 按键编号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 开机按键，关机状态下按下开机 |
| 2、3、4 | 功能键 |
| 5 | TEST键，按住1S测试，再按停止。（进入设置菜单时无效） |

● 测试设置界面

试验电压              试验自动终止时长                         电池电量指示

短路电流值                                                     设定的滤波

按键功能提示

| 软按键 | 说明 |
| --- | --- |
| 关机 | 断开电源。仪器在无操作时，3分钟自动关机。 |
| 电压 | 选择测试电压， 手动调压、500V、1000V、2500V、5000V、 |
| 时长 | 自动停止的测试时间， 01:00 10:00 30:00 |
|  | 切换软件按键到新的功能，或从另外的功能返回 |
| 电流 | 选择短路电流，1mA步进选择。通常按照最大值即可，也可依据规程规定的短路电流值选择。 |
| 滤波 | 选择滤波参数。 关：无滤波；（无干扰情形下推荐） 小：硬件低通滤波；（适用于多数情形） 中：软件低通滤波；（大于100G高阻时推荐选择） 大：软件+硬件低通滤波；（大于1T高阻时推荐选择） |
| 设置 | 进入系统设置菜单 |

- 电池电量指示： 、、、、

当电池电压显示只剩一格时应及时充电了，当电池显示闪烁时则随时会自动切断电源，应该马上进行充电。

- 充电：为面板AC插座提供满足要求的AC电源，即可为仪器充电。充电时，电源指示灯亮，显示屏的电池标示依次从(0格)到(满格)显示，当充满时，则显示(满格)。

- 对比度设置界面:由于温度变化导致LCD显示的灰度发生改变，可能影响使用。本仪器设置电子式对比度调节。按如下步骤设置：

- 在关机状态下，按住2键不放（第二个键）

- 按1键（开机键）开机，直到进入对比度调节菜单

- 按1键或2键调节对比度，直到合适的时候

- 按4键保存并退出，如果不需要调节则按3键退出

| 软按键 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 移动光标，也用于增减对比度 |
|  | 移动光标，也用于增减对比度 |
| 返回 | 该界面下无效 |
| OK | 确认进入当前的菜单功能或确定当前的设定并退出 |

- 系统帮助菜单说明

帮助：记录产品的编号、生产日期、版本信息。

● 绝缘测试界面

数字显示绝缘电阻值( > 表示大于当前值;  < 表示小于当前值)        已测时间

实际测试电压                                                  电池电量

高压危险提示                                                  泄漏电流

1mA=1000uA

1uA =1000nA

吸收比DAR	 试品电容量

极化指数PI                                                   (测试停止后显示)

绝缘电阻模拟柱

● 手动调压测试界面

数字显示绝缘电阻值( > 表示大于当前值;  < 表示小于当前值)        已测时间

实际测试电压                                                  电池电量

高压危险提示                                                  泄漏电流

1mA=1000uA

1uA =1000nA

设定的电压值

手动调压键

| 软按键 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 手动调压，按一次电压升10V，长按时升压加快，最快可达每秒600V。 |
|  | 步进调压，按一次电压降10V，长按时降压加快，最快可达每秒600V。 |
| 停止测量 | 在手动调压时，由于3、4按键的占用，仅能使用1、2键及启停键进行停止测量的操作。 |

当测试时间到达或手动停止后，显示屏显示如表中所示的软按键。

| 软按键 | 说明 |
| --- | --- |
| 关机 | 断开电源。仪器在无操作时，3分钟自动关机。 |
| 返回 | 返回上一级菜单 |
| 电压 | 选择测试电压， 手动调压、500V、1000V、2500V、5000V |
| Rt | 查看15S、30S、60S、600S时的电阻值 |

5. 仪器使用

- 测量吸收比DAR:

- 选择大于1分钟的测量时长

- 选择合适的电压并启动。

- 仪器自动记录15S、60S的电阻值，并在60秒之后计算出吸收比。

吸收比计算方法：DAR= R60/R15;

- 测量极化指数PI :

- 选择大于10分钟的测量时长

- 选择合适的电压并启动。

- 仪器自动记录15S、60S、600S的电阻值，并在600秒之后计算出极化指数。

极化指数计算方法：PI= R600/R60;

- 测试接线注意事项

1.确认被测试品安全接地，试品不带电。

2.确认仪表E端(接地端)已接地。

3.G端(保护环)的使用（本机为低电压侧屏蔽）

测量高绝缘电阻时，应在试品两测量端之间的表面上套一导体保护环，并将该导体保护环用一测试线连接到仪表的G端，以消除试品表面泄漏电流引起的测量误差，保障测试准确。尤其在对仪表检定时G端应接在电阻箱的的G端，以保证正常检定。

6.附件

1. 高压硅胶测试线（红、绿、黑各一根）1套

2.  AC 220V电源线       1根

3. 使用说明书           1份

4. 合格证               1份