ETCR3000双钳口接地电阻测试仪                                       武汉超高压科技有限公司

ETCR3000

双钳口接地电阻测试仪

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885
传真：027-83805885  

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目　　录

一·概述…………………………………………………………………2

二·主要技术指标  ……………………………………………………2

三·结构…………………………………………………………………2

四·使用方法……………………………………………………………4

1、 钳口测试………………………………………………………4
      2、 校准……………………………………………………………4
      3、 独立接地体……………………………………………………4
      4、 地桩３…………………………………………………………5
      5、 地桩４…………………………………………………………6
      6、 电阻率…………………………………………………………6
      7、 存储……………………………………………………………7
五·注意事项……………………………………………………………8

六·产品成套……………………………………………………………8

七·贮存及运输： …………………………………………………… 8

一、概  述：

ETCR3000双钳口接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等、还可测量各种条件下的土壤电阻率。

该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外，还具备了无辅助地极测量的独特功能，改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段：采用二电极测量原理和利用双钳口测量技术无需打辅助地极，也无需将接地体与负载隔离，实现了在线测量。本机具有智能化测量功能，不仅能自动校准，而且还能存储和浏览测量结果。

二、主要技术指标：

接地电阻测量范围：0.1Ω~~1000Ω

误差≤±3%
分辩率为0.01Ω

存储容量：100组数据

工作温度：-10ºC~+40°C

电源:4节5号镍氢充电电池

重量:0.8KG(不含附件)

尺寸：230MM×120MM×42MM
三、 结  构：

本机按键采用一体化键盘设计，共设八个按键，除电源开关外每个按键均具有两种功能。（图一所示）

[image: image1.png]=3

E

i Al




[image: image29.png]»

2

2m

ESe

A

2





                                 图一

钳口： 在多点接地的接地网中,用钳口进行测试。

地桩３：表示三线测量，对于独立的接地体一般可使用地桩３测量。

地桩4：表示四线测量，在测量较小的独立地体时(一般1Ω以下)，连接线和接触电阻会对测量结果带来影响，为消除这项误差一般使用地桩4测量。

存储：存贮和浏览各种测试信息，包括目号和测量结果，此时其余各键均为第二功能。

电阻率：可测量各种条件下的土壤电阻率。　

测试端口

[image: image2.png]



              图二

测试端口位于仪表的前侧，钳口、地桩3、地桩4、地阻率的测试均由H、S、ES、E四个插孔完成。充电插孔用于对机内电池充电。

电源开关

电源开关位于仪表上面.按红色开关电源开,按绿色开关电源关..

四、使用说明：

钳口（JAW）测试

使用双钳口测试原理，可以不用打接地桩进行测量。例如，在建满房屋的地区，可能难或不可能将测试地桩插入地面并进行复杂接地极手工艺测量,此原理的优点在于不必插入测量探头，也不必将被测电极分开。如果并联电极R1、R2和R3的总接地电阻远低于被低于被测电极R４的电阻。可以记录下面的结果： 

Rresult=R4+(R1//R2//R3)≈R4

该公式可用于计算选择性电阻R4的非常近似值。

将测试夹钳移到其它电极上，可以测量其它几个的电极的电阻。适用于接地网中接地体地阻的测量和附近有接地良好的辅助地（如城市供水管网）的独立接地体地阻的测量。

校准（vetify）校准键用于钳口测试功能。

多极并联接地

将二个钳口钳入被测接地线上，如图三所示：

[image: image3.png]H o
5 o
ES o]

E o

ol

AT

L7077

ZZa




图三  地网接地电阻测量

二者间距为20CM左右，此时按“钳口”键，直接显示测量结果，测量结束关闭电源。

3、独立接地体

[image: image26]将被测接地体与接地良好的辅助地（如自来水管等）用连接线连在起，将二个钳口嵌入连接线上，（如下页图四所示）：二者间距20CM左右，此时按“钳口”键，直接显示测量结果，测量结束关闭电源。测试独立接地体接地电阻时可根据不同的情况采用不同的测试方法。

[image: image27]当机房处于低楼层时（一、二层）可采用“地桩3”或“地桩4”测试方法，直接测出接地电阻。

[image: image28.png]He

Se

ES®
E@

2m

2

T

e



当机房处于较高楼层时，（二层以上），可采用“独立接地体”测试方法此种方法是基于将自来水管网的接地电阻理论上认为是零欧姆，但实际上是有电阻值的，此时测试分为二步：第一步，按“独立接地体”测试方法测出R1；第二步，单独在一楼将自来水管的接地电阻按“地桩3”或地桩4”测试方法测出R2（此时自来水管看作独立接地体），（R1-R2）即为机房接地装置的实际接地电阻。　　

[image: image4.png]Ho
s o

ESe

TRT777770777

T,




图4   独立接地体地阻测量

　　　　　　　　　

4、地桩3 ( ground  master 3 )
当测量独立接地体的接地电阻时，可采用地桩三线测量，将二根地桩埋入距被测接地体20M和40M处，三者应在一直线上，用地桩连线将地桩与主机连接，连接方法如（图五）。打开电源，按地桩３按钮，直接显示被测结果。


图五  地桩三线测量

5、   地桩4  ( ground master 4)
若用“地桩3”测试时其结果为1Ω以下，可采用图六的连接方法。此时按“地桩4”键，可更精确地测量出被测接地体的接地电阻值。

图六 地桩四线测量

6、电阻率 ( soil resistivity )

若测土壤电阻率，在被测区域内需埋设4根地桩，相互间距为5M，在一直线上，用四根导线分别接入主机插孔中，连接方法如图7,按“电阻率”键，显示结果即为该区域内的平均土壤电阻率。


[image: image5.png]L OL

A

.




图7  土壤电阻率测量

7、存储

测量完成后，可存贮测量结果。按[image: image6.png]TFE



键（除电源开、关键外）其余六个按键均为第二功能。按 [image: image7.png]TFE



键，可显示目号，[image: image8.png]


为左移键，[image: image9.png]RELY



为右移键，[image: image10.png]L i A



，[image: image11.png]% v



为数字增大，减小键，[image: image12.png]


为确认键。
数值存储步骤如下：正常测量后，按[image: image13.png]TFE



键，此时光标在右边，在此状态下，[image: image14.png]


、[image: image15.png]RELY



可左右移动光标，[image: image16.png]L i A



和[image: image17.png]% v



键改变数值大小。如要将测量数据存储到第7组内，则将目号（Save）调整至07。再按[image: image18.png]


键，进行确认，即可完成存储。如该目号内已存有数据，则原数据被覆盖。继续测试，按[image: image19.png]RELY



键，返回测试状态。本机可存储100组数据。

调出存储数据步骤如下：按[image: image20.png]TFE



键，此时光标在目号处右边，再按一次[image: image21.png]TFE



键，将光标移至左边的读数（Read）处，按[image: image22.png]L i A



和[image: image23.png]% v



选择存储时的目号，再按[image: image24.png]


键，即可调出已存储的数据。查阅完毕，再按[image: image25.png]RELY



键，返回测试状态。

五、注意事项：

1、若屏幕右下方显示Bat电池容量低于50%，则表示电池容量不足，可用配套的充电器对电池充电。将充电器插头插入主机“充电”孔，，即开始充电，一般每次充电6小时即可。

2、钳口和主机为配套使用，出厂前已按要求配好。为避免测量误差，本主机所配钳口不得用于其他主机上。

六、产品成套：

         主机一部

         钳口二个

         充电器一个

         地桩4根
         测试线４根
         地桩连线四根

40M线一条（地桩3、地桩4、土壤电阻率用）

20M线一条（地桩3、地桩4、土壤电阻率用）

5M线一条（土壤电阻率用）

1M线一条（土壤电阻率用）

操作说明书一本；

包装箱一个（铝合金箱）。

七、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。

� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
9
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！       


_1234567891

_1234567892

_1234567890

