 HVCZ接地成组                                                武汉超高压科技有限公司


HVCZ

接地成组测试仪
使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市东西湖区金银潭现代企业城B7栋
电话：027-65655885
传真：027-83805885  

网址：www.whehv.com

邮箱: ehv@whehv.com
目  录

一·概述:　 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
二·工作原理： ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）　                                           
三·技术参数：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）
四·操作方法：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）
五·参考标准值：     ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
六·故障及维修： ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
七·产品成套：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）
八·贮存及运输：　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(5）

一、概述:
最新颁发的《电力安全工器具预防性试验规程》中要求必须定期对携带型短路接地线及个人保护接地线做成组直流电阻试验。HVCZ接地线成组直流电阻测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪，专门用于测量携带型短路接地线以及个人保护接地线的直流电阻。仪器采用高性能单片机控制，可实现测试过程智能化，操作简单方便、精度高、测试速度快，复测性好、读数直观，是符合规程要求的理想的专用仪器，大大方便了试验项目的开展，提高了工作效率。
二、测试原理：
接地引下线导通测试仪根据直流电路的最基本计算公式R=U/I和串联电路电流处处相等的原理，采用四端法测量原理，大电流恒流输出有效地消除了测试线阻值对测试结果的影响。原理图如下：


[image: image1]
三、 技术参数：

1、输出电流：》30A

2、测量范围：0.01 mΩ～600mΩ

3、分辨率：0.01 mΩ

4、测试精度：1级

5、工作温度：-10℃～50℃

6、工作湿度：0～80%

7、工作电源：AC220V±10%  50HZ±1HZ
四、使用方法

1、接通仪器的电源线，将随机配备的专用测试线取出并接好，其中红、黄两把测试钳分别夹到接地线两端线鼻子上，并用力摩檫接触点，确保接触良好，测试线另一端与仪器的接线端子对应接好（注意红、黄的颜色对应，并粗线接电流端子，细线接电压端子）。
2、开机，屏幕显示（如图二）：


图二
3.按“确认”键屏幕显示（如图三）

图三

4.过3秒钟，屏幕显示（如图四）

     


图四

5.然后显示出测量数据（如图五）

图五
操作员如需测量其他两点间的阻值，只需按“复位”键就可断开电流，回到图三的状态，此时可进行下一试品的测量。
五、规程要求接地线直流电阻值，平均每米应小于以下参考值（见表一）：

	截面积（mm2）
	参考电阻值（mΩ）
	截面积（mm2）
	参考电阻值（mΩ）

	10
	1.98
	50
	0.40

	16
	1.24
	70
	0.28

	25
	0.79
	95
	o.21

	35
	0.56
	120
	0.16


表  一
六、常见故障及原因

	常见故障
	故障原因

	开机无显示
	保险管损坏②电源插头接触不良
③仪器内部插件松动

	开机后非法显示
	①计算机板故障  ②液晶接插件松动

	开机后烧保险
	①内部电源故障  ②输入仪器电压过高

	仪器显示“故障1 回路不通”
	①测试线没有正确连接或接触不良
②仪器计算机板故障
③仪器AD板故障

	仪器显示“故障2 超出测量范围”
	被测品已经超出仪器的量程范围
仪器AD板故障

	显示数值变化极快
	夹子没有接触良好


七、产品成套：

1、接地线成组测试仪               1台

2、测试线                         1套

3、说明书                         1份

4、合格证                         1份

用户收到仪器后，按照仪器的装箱单，开箱检查是否相符，核对上述内容，若发生缺少，请立即与本公司联系。
八、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。













V











A

















负载

















－





+





U+





U-





I+





I-





接地线成组








启动电流源








正在测量








I=XX.X A


R=XXX.XX mΩ














PAGE  
5
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！


